# Appendix 3A

Calibration Technique 'A': Using the Glove Together with the Hand Calibrator (Finger Electrogoniometers)

CALIBRATION WIZARD - Gain set at 400, Offset set at 127 - 130 A/D value

| Voltage Reading (mV) | Calibration Angle (Degree) | Channel 1 (A/D Range) | Channel 2 (A/D Range) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 128-130 | 128-130 |
| 0.1 | 5 | 130-132 | 130-133 |
| 0.2 | 10 | 134-137 | 135-137 |
| 0.3 | 15 | 139-143 | 139-142 |
| 0.4 | 20 | 147-149 | 148-151 |
| 0.5 | 25 | 150-152 | 154-157 |
| 0.6 | 30 | 158-160 | 159-162 |
| 0.7 | 35 | 163-165 | 164-166 |
| 0.8 | 40 | 168-169 | 169-170 |
| 0.8 | 45 | 170-171 | 170 |

A/D – Analogue to Digital Value

From the data,

  - mV represents 5

Calibration Technique 'B': Using the Electrogoniometers and the 'Flat' Calibrator (Finger Electrogoniometers)

CALIBRATION WIZARD - Gain set at 400, Offset set at 127 – 130 A/D value

| Voltage Reading (mV) | Calibration Angle (Degree) | Channel 1 (A/D value) | Channel 1 Repeatable Data (A/D value) | Channel 2 (A/D value) | Channel 2 Repeatable Data (A/D value) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 0.1 | 5 | 132 | 132 | 131 | 131 |
| 0.2 | 10 | 138 | 138 | 136 | 136 |
| 0.3 | 15 | 143 | 143 | 142 | 142 |
| 0.4 | 20 | 149 | 149 | 147 | 147 |
| 0.5 | 25 | 154 | 154 | 153 | 153 |
| 0.6 | 30 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 0.7 | 35 | 164 | 164 | 165 | 165 |
| 0.8 | 40 | 169 | 169 | 171 | 171 |
| 0.9 | 45 | 174 | 174 | 177 | 177 |
| 1.0 | 50 | 179 | 179 | 182 | 182 |
| 1.1 | 55 | 185 | 185 | 187 | 187 |
| 1.2 | 60 | 190 | 190 | 193 | 193 |

A/D – Analogue to Digital Value

Calibration Technique 'B': Using the Electrogoniometers and the 'Flat' Calibrator (Wrist Electrogoniometers)

CALIBRATION WIZZARD - Gain set at 400, Offset set at 127 - 130 A/D value

| Voltage Reading (mV) | Calibration Angle (Degree) | Channel 1 (A/D value) | Channel 1 Repeatable Data (A/D value) | Channel 2 (A/D value) | Channel 2 Repeatable Data (A/D value) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 0.1 | 5 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 0.2 | 10 | 135 | 135 | 134 | 134 |
| 0.3 | 15 | 140 | 140 | 138 | 138 |
| 0.4 | 20 | 144 | 144 | 141 | 141 |
| 0.4 | 25 | 148 | 148 | 145 | 145 |
| 0.5 | 30 | 153 | 153 | 148 | 148 |
| 0.6 | 35 | 157 | 157 | 152 | 152 |
| 0.7 | 40 | 162 | 162 | 156 | 156 |
| 0.8 | 45 | 167 | 167 | 160 | 160 |
| 0.8 | 50 | 171 | 171 | 163 | 163 |
| 0.9 | 55 | 176 | 176 | 167 | 167 |
| 1.0 | 60 | 180 | 180 | 170 | 170 |

A/D – Analogue to Digital Value