## Data Entry
Stainless steel monitor used at 2.0 m/s for mains water and dosed canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 0.00064618 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00023566
[21 empty] | 0.00072597 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00024755
[21 empty] | 0.00055934 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0002151
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0020166 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052049
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00096504 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00030064
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00057459 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00021909
5 | 33.766 | 33.127 | 33.324 | 11.8233 | 12.4235 | 806.2 | 0.3404 | 33.4057 | 12.1234 | 0.6002 | 21.2823 | 1.693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065625 | #VALUE! | #VALUE! | 4186.8033 | 0.00023885
10 | 33.963 | 33.348 | 33.569 | 12.0361 | 12.6496 | 805.1 | 0.3425 | 33.6267 | 12.3429 | 0.6135 | 21.2838 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 4180.7862 | 0.00023919
15 | 34.061 | 33.421 | 33.642 | 12.1899 | 12.814 | 805.7 | 0.3446 | 33.708 | 12.502 | 0.6241 | 21.2061 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 4199.2451 | 0.00023814
20 | 34.317 | 33.727 | 33.973 | 12.4284 | 13.0916 | 805.9 | 0.3473 | 34.0057 | 12.76 | 0.6632 | 21.2457 | 1.7273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006458 | #VALUE! | #VALUE! | 4192.4552 | 0.00023852
25 | 34.601 | 33.962 | 34.232 | 12.6387 | 13.3074 | 807.8 | 0.3485 | 34.265 | 12.9731 | 0.6687 | 21.2919 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 4193.2046 | 0.00023848
30 | 34.838 | 34.199 | 34.445 | 12.8362 | 13.5002 | 807.9 | 0.3452 | 34.494 | 13.1682 | 0.664 | 21.3258 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 4187.0671 | 0.00023883
35 | 34.953 | 34.338 | 34.584 | 12.9824 | 13.6544 | 807.5 | 0.3464 | 34.625 | 13.3184 | 0.672 | 21.3066 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4188.7652 | 0.00023873
40 | 35.163 | 34.523 | 34.745 | 13.1799 | 13.8549 | 808.5 | 0.3466 | 34.8103 | 13.5174 | 0.675 | 21.2929 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 4196.6444 | 0.00023829
45 | 35.222 | 34.632 | 34.878 | 13.3825 | 14.0553 | 806.8 | 0.3454 | 34.9107 | 13.7189 | 0.6728 | 21.1918 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 4207.8124 | 0.00023765
50 | 35.468 | 34.829 | 35.074 | 13.5313 | 14.2147 | 813.6 | 0.3463 | 35.1237 | 13.873 | 0.6834 | 21.2507 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.5163 | 0.00023632
55 | 35.611 | 34.947 | 35.193 | 13.7186 | 14.4049 | 807.7 | 0.3477 | 35.2503 | 14.0617 | 0.6863 | 21.1886 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 4213.1391 | 0.00023735
60 | 35.763 | 35.075 | 35.296 | 13.8495 | 14.536 | 808.9 | 0.3451 | 35.378 | 14.1928 | 0.6865 | 21.1852 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 4220.0625 | 0.00023696
65 | 35.729 | 35.164 | 35.41 | 13.988 | 14.6646 | 809.2 | 0.3469 | 35.4343 | 14.3263 | 0.6766 | 21.108 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 4237.071 | 0.00023601
70 | 36.001 | 35.288 | 35.583 | 14.1009 | 14.788 | 810.3 | 0.3459 | 35.624 | 14.4444 | 0.6871 | 21.1795 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 4228.504 | 0.00023649
75 | 36.109 | 35.469 | 35.715 | 14.1907 | 14.8831 | 810.9 | 0.3522 | 35.7643 | 14.5369 | 0.6924 | 21.2274 | 1.7517 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063861 | #VALUE! | #VALUE! | 4222.0897 | 0.00023685
80 | 36.274 | 35.586 | 35.832 | 14.319 | 15.0091 | 810.5 | 0.3469 | 35.8973 | 14.664 | 0.6901 | 21.2333 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 4218.8444 | 0.00023703
85 | 36.246 | 35.681 | 35.902 | 14.3986 | 15.0914 | 810.7 | 0.3492 | 35.943 | 14.745 | 0.6928 | 21.198 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 4226.9093 | 0.00023658
90 | 36.324 | 35.709 | 35.955 | 14.4679 | 15.1479 | 810.9 | 0.3474 | 35.996 | 14.8079 | 0.68 | 21.1881 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.9275 | 0.00023641
95 | 36.382 | 35.743 | 35.989 | 14.4961 | 15.1788 | 811.9 | 0.3465 | 36.038 | 14.8375 | 0.6827 | 21.2005 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.6568 | 0.00023626
100 | 36.368 | 35.778 | 35.999 | 14.5243 | 15.2148 | 812 | 0.3519 | 36.0483 | 14.8696 | 0.6905 | 21.1788 | 1.7502 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063904 | #VALUE! | #VALUE! | 4237.5288 | 0.00023599
105 | 36.407 | 35.817 | 36.038 | 14.55 | 15.2354 | 811.7 | 0.3466 | 36.0873 | 14.8927 | 0.6854 | 21.1946 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.7954 | 0.00023625
110 | 36.496 | 35.832 | 36.053 | 14.5628 | 15.2508 | 813 | 0.3501 | 36.127 | 14.9068 | 0.688 | 21.2202 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 4234.4666 | 0.00023616
115 | 36.488 | 35.824 | 36.07 | 14.5782 | 15.2559 | 812.2 | 0.3455 | 36.1273 | 14.917 | 0.6777 | 21.2103 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.2777 | 0.00023628
120 | 36.428 | 35.789 | 36.035 | 14.5371 | 15.2225 | 812.2 | 0.3475 | 36.084 | 14.8798 | 0.6854 | 21.2042 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.4919 | 0.00023621
125 | 36.394 | 35.78 | 36.001 | 14.5448 | 15.2354 | 811.9 | 0.3521 | 36.0583 | 14.8901 | 0.6906 | 21.1682 | 1.7512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063875 | #VALUE! | #VALUE! | 4239.1186 | 0.0002359
130 | 36.409 | 35.794 | 36.015 | 14.5936 | 15.2714 | 811.5 | 0.3492 | 36.0727 | 14.9325 | 0.6778 | 21.1402 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 4242.6554 | 0.0002357
135 | 36.497 | 35.809 | 36.079 | 14.6013 | 15.2765 | 810.9 | 0.3481 | 36.1283 | 14.9389 | 0.6752 | 21.1894 | 1.7313 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064462 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.6614 | 0.00023643
140 | 36.437 | 35.797 | 36.019 | 14.5628 | 15.2328 | 811.9 | 0.3498 | 36.0843 | 14.8978 | 0.67 | 21.1865 | 1.7398 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064211 | #VALUE! | #VALUE! | 4235.457 | 0.0002361
145 | 36.349 | 35.734 | 35.955 | 14.5269 | 15.2045 | 812.5 | 0.3547 | 36.0127 | 14.8657 | 0.6776 | 21.147 | 1.7641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000635 | #VALUE! | #VALUE! | 4246.5176 | 0.00023549
150 | 36.41 | 35.77 | 35.967 | 14.5448 | 15.2302 | 812.8 | 0.3507 | 36.049 | 14.8875 | 0.6854 | 21.1615 | 1.7442 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064079 | #VALUE! | #VALUE! | 4245.168 | 0.00023556
155 | 36.393 | 35.753 | 35.999 | 14.55 | 15.2174 | 812.7 | 0.3469 | 36.0483 | 14.8837 | 0.6674 | 21.1646 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 4244.0173 | 0.00023563
160 | 36.423 | 35.759 | 36.005 | 14.5115 | 15.1865 | 812.1 | 0.3445 | 36.0623 | 14.849 | 0.675 | 21.2133 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.1482 | 0.00023634
165 | 36.401 | 35.737 | 36.008 | 14.4986 | 15.1814 | 812.7 | 0.348 | 36.0487 | 14.84 | 0.6828 | 21.2087 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 4235.2059 | 0.00023612
170 | 36.353 | 35.787 | 35.984 | 14.473 | 15.1608 | 812.7 | 0.3468 | 36.0413 | 14.8169 | 0.6878 | 21.2244 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.0598 | 0.00023629
175 | 36.399 | 35.759 | 36.005 | 14.5012 | 15.1839 | 812.1 | 0.3486 | 36.0543 | 14.8425 | 0.6827 | 21.2118 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.4573 | 0.00023633
180 | 36.368 | 35.802 | 36.023 | 14.4935 | 15.1762 | 812.3 | 0.3453 | 36.0643 | 14.8348 | 0.6827 | 21.2295 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 4228.9706 | 0.00023646
185 | 36.407 | 35.767 | 36.013 | 14.4858 | 15.166 | 813.3 | 0.3485 | 36.0623 | 14.8259 | 0.6802 | 21.2364 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.7911 | 0.00023625
190 | 36.42 | 35.805 | 36.002 | 14.473 | 15.1531 | 812.6 | 0.3451 | 36.0757 | 14.8131 | 0.6801 | 21.2626 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 4223.9401 | 0.00023675
195 | 36.402 | 35.763 | 36.009 | 14.4781 | 15.1711 | 812.6 | 0.3476 | 36.058 | 14.8246 | 0.693 | 21.2334 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.7521 | 0.00023642
200 | 36.283 | 35.668 | 35.914 | 14.4858 | 15.1737 | 813 | 0.3486 | 35.955 | 14.8298 | 0.6879 | 21.1253 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 4253.4989 | 0.0002351
205 | 36.335 | 35.745 | 35.966 | 14.473 | 15.1557 | 813 | 0.3466 | 36.0153 | 14.8143 | 0.6827 | 21.201 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 4238.3047 | 0.00023594
210 | 36.383 | 35.719 | 35.989 | 14.4704 | 15.1479 | 812 | 0.347 | 36.0303 | 14.8092 | 0.6775 | 21.2212 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.0622 | 0.00023646
215 | 36.377 | 35.763 | 35.984 | 14.4576 | 15.1351 | 812.7 | 0.3482 | 36.0413 | 14.7964 | 0.6775 | 21.245 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 4227.9662 | 0.00023652
220 | 36.369 | 35.73 | 35.976 | 14.4884 | 15.1711 | 812.7 | 0.3501 | 36.025 | 14.8298 | 0.6827 | 21.1953 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 4237.8868 | 0.00023597
225 | 36.407 | 35.768 | 35.989 | 14.4858 | 15.1634 | 812.3 | 0.3468 | 36.0547 | 14.8246 | 0.6776 | 21.2301 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 4228.8544 | 0.00023647
230 | 36.346 | 35.756 | 35.952 | 14.4602 | 15.13 | 812.2 | 0.3481 | 36.018 | 14.7951 | 0.6698 | 21.2229 | 1.7313 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064462 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.7617 | 0.00023642
235 | 36.351 | 35.687 | 35.909 | 14.4063 | 15.0811 | 813.3 | 0.3479 | 35.9823 | 14.7437 | 0.6748 | 21.2386 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.3526 | 0.00023628
240 | 36.257 | 35.667 | 35.913 | 14.3729 | 15.0554 | 812.5 | 0.346 | 35.9457 | 14.7142 | 0.6825 | 21.2315 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.6067 | 0.00023643
245 | 36.283 | 35.669 | 35.89 | 14.396 | 15.0785 | 807.1 | 0.3496 | 35.9473 | 14.7372 | 0.6825 | 21.2101 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 4205.7419 | 0.00023777
250 | 36.278 | 35.663 | 35.885 | 14.3857 | 15.0554 | 812.7 | 0.3477 | 35.942 | 14.7205 | 0.6697 | 21.2215 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.6547 | 0.00023626
255 | 36.296 | 35.632 | 35.878 | 14.3472 | 15.0245 | 812.3 | 0.3464 | 35.9353 | 14.6859 | 0.6773 | 21.2495 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4224.9903 | 0.00023669
260 | 36.19 | 35.599 | 35.821 | 14.3139 | 14.9808 | 811.7 | 0.3463 | 35.87 | 14.6473 | 0.6669 | 21.2227 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 4227.2076 | 0.00023656
265 | 36.275 | 35.611 | 35.857 | 14.3216 | 15.0091 | 812.2 | 0.3467 | 35.9143 | 14.6654 | 0.6875 | 21.249 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 4224.5696 | 0.00023671
270 | 36.259 | 35.62 | 35.89 | 14.3139 | 14.9911 | 809.9 | 0.3442 | 35.923 | 14.6525 | 0.6772 | 21.2705 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 4208.345 | 0.00023762
275 | 36.242 | 35.652 | 35.898 | 14.2959 | 14.9654 | 810.5 | 0.3465 | 35.9307 | 14.6306 | 0.6695 | 21.3 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 4205.6266 | 0.00023778
280 | 36.173 | 35.582 | 35.804 | 14.2651 | 14.932 | 812.5 | 0.3555 | 35.853 | 14.5985 | 0.6669 | 21.2544 | 1.7681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063386 | #VALUE! | #VALUE! | 4225.043 | 0.00023668
285 | 36.174 | 35.584 | 35.805 | 14.2395 | 14.9268 | 811.5 | 0.3449 | 35.8543 | 14.5831 | 0.6873 | 21.2712 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 4216.5234 | 0.00023716
290 | 36.223 | 35.608 | 35.854 | 14.2703 | 14.9551 | 811.1 | 0.3441 | 35.895 | 14.6127 | 0.6848 | 21.2823 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 4212.2436 | 0.0002374
295 | 36.196 | 35.582 | 35.827 | 14.2651 | 14.9397 | 812.2 | 0.3541 | 35.8683 | 14.6024 | 0.6746 | 21.2659 | 1.7611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063586 | #VALUE! | #VALUE! | 4221.2024 | 0.0002369
300 | 36.191 | 35.527 | 35.797 | 14.2395 | 14.9114 | 813 | 0.347 | 35.8383 | 14.5755 | 0.6719 | 21.2629 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 4225.9663 | 0.00023663
305 | 36.133 | 35.543 | 35.789 | 14.2292 | 14.9011 | 812.3 | 0.346 | 35.8217 | 14.5651 | 0.6719 | 21.2565 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 4223.5924 | 0.00023677
310 | 36.123 | 35.532 | 35.754 | 14.2241 | 14.9063 | 812.6 | 0.3489 | 35.803 | 14.5652 | 0.6822 | 21.2378 | 1.7353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064343 | #VALUE! | #VALUE! | 4228.8758 | 0.00023647
315 | 36.232 | 35.593 | 35.814 | 14.2882 | 14.9551 | 811.6 | 0.3445 | 35.8797 | 14.6217 | 0.6669 | 21.258 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.6549 | 0.00023699
320 | 36.267 | 35.627 | 35.873 | 14.2882 | 14.9551 | 810.9 | 0.3446 | 35.9223 | 14.6217 | 0.6669 | 21.3007 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 4207.5705 | 0.00023767
325 | 36.196 | 35.557 | 35.827 | 14.2831 | 14.9577 | 811.9 | 0.3485 | 35.86 | 14.6204 | 0.6746 | 21.2396 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 4224.8748 | 0.00023669
330 | 36.178 | 35.612 | 35.833 | 14.3113 | 14.9731 | 811.2 | 0.3486 | 35.8743 | 14.6422 | 0.6618 | 21.2321 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 4222.7167 | 0.00023681
335 | 36.179 | 35.564 | 35.736 | 14.2805 | 14.9757 | 811.5 | 0.3465 | 35.8263 | 14.6281 | 0.6952 | 21.1982 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.0338 | 0.00023635
340 | 36.203 | 35.612 | 35.858 | 14.3626 | 15.0245 | 811.4 | 0.3471 | 35.891 | 14.6936 | 0.6619 | 21.1974 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 4230.6688 | 0.00023637
345 | 36.225 | 35.585 | 35.831 | 14.3806 | 15.0451 | 812.4 | 0.3458 | 35.8803 | 14.7128 | 0.6645 | 21.1675 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 4241.8795 | 0.00023574
350 | 36.248 | 35.633 | 35.879 | 14.3472 | 15.0245 | 813 | 0.347 | 35.92 | 14.6859 | 0.6773 | 21.2341 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.6847 | 0.00023631
355 | 36.298 | 35.634 | 35.904 | 14.3395 | 15.0142 | 812.6 | 0.3449 | 35.9453 | 14.6768 | 0.6747 | 21.2685 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 4222.7749 | 0.00023681
360 | 36.343 | 35.704 | 35.925 | 14.3421 | 15.0374 | 811.2 | 0.3432 | 35.9907 | 14.6898 | 0.6953 | 21.3009 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 4209.081 | 0.00023758
365 | 36.242 | 35.627 | 35.849 | 14.3703 | 15.0374 | 812.2 | 0.3485 | 35.906 | 14.7038 | 0.6671 | 21.2021 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.9012 | 0.00023619
370 | 36.192 | 35.602 | 35.848 | 14.3549 | 15.0219 | 812 | 0.3484 | 35.8807 | 14.6884 | 0.667 | 21.1923 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 4234.8327 | 0.00023614
375 | 36.289 | 35.698 | 35.92 | 14.3139 | 14.9937 | 811 | 0.3434 | 35.969 | 14.6538 | 0.6798 | 21.3152 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 4205.2235 | 0.0002378
380 | 36.26 | 35.645 | 35.867 | 14.2908 | 14.9808 | 811.8 | 0.3483 | 35.924 | 14.6358 | 0.69 | 21.2882 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 4214.7105 | 0.00023726
385 | 36.257 | 35.642 | 35.888 | 14.3421 | 15.0194 | 812 | 0.3485 | 35.929 | 14.6807 | 0.6773 | 21.2482 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 4223.6751 | 0.00023676
390 | 36.179 | 35.589 | 35.859 | 14.3421 | 15.004 | 811.8 | 0.3474 | 35.8757 | 14.673 | 0.6619 | 21.2026 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.7229 | 0.00023631
395 | 36.221 | 35.631 | 35.877 | 14.3318 | 14.9885 | 811.2 | 0.3472 | 35.9097 | 14.6601 | 0.6567 | 21.2495 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.2623 | 0.00023701
400 | 36.19 | 35.551 | 35.772 | 14.3036 | 14.986 | 811.7 | 0.3501 | 35.8377 | 14.6448 | 0.6824 | 21.1929 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.1483 | 0.00023623
405 | 36.256 | 35.641 | 35.887 | 14.319 | 14.9962 | 811.4 | 0.3455 | 35.928 | 14.6576 | 0.6772 | 21.2704 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 4216.1591 | 0.00023718
410 | 36.248 | 35.634 | 35.855 | 14.3293 | 15.0091 | 812.3 | 0.3471 | 35.9123 | 14.6692 | 0.6798 | 21.2431 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 4226.2533 | 0.00023662
415 | 36.215 | 35.6 | 35.846 | 14.3447 | 15.0014 | 811.8 | 0.3459 | 35.887 | 14.673 | 0.6567 | 21.214 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.4622 | 0.00023644
420 | 36.205 | 35.615 | 35.861 | 14.3267 | 14.9834 | 810.9 | 0.348 | 35.8937 | 14.655 | 0.6567 | 21.2386 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.8665 | 0.00023697
425 | 36.196 | 35.581 | 35.827 | 14.2908 | 14.968 | 811.2 | 0.3461 | 35.868 | 14.6294 | 0.6772 | 21.2386 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4221.431 | 0.00023689
430 | 36.233 | 35.594 | 35.815 | 14.3472 | 15.0142 | 811.1 | 0.3499 | 35.8807 | 14.6807 | 0.667 | 21.2 | 1.7403 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064196 | #VALUE! | #VALUE! | 4228.6025 | 0.00023648
435 | 36.221 | 35.582 | 35.828 | 14.3395 | 15.0168 | 811.6 | 0.3461 | 35.877 | 14.6782 | 0.6773 | 21.1989 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.4321 | 0.00023633
440 | 36.285 | 35.694 | 35.916 | 14.3601 | 15.0245 | 812.2 | 0.3448 | 35.965 | 14.6923 | 0.6644 | 21.2727 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.8597 | 0.00023697
445 | 36.224 | 35.633 | 35.83 | 14.3344 | 15.0065 | 811.7 | 0.347 | 35.8957 | 14.6705 | 0.6721 | 21.2252 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 4226.6964 | 0.00023659
450 | 36.262 | 35.623 | 35.893 | 14.3318 | 15.0245 | 811.5 | 0.3464 | 35.926 | 14.6782 | 0.6927 | 21.2478 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4221.1538 | 0.0002369
455 | 36.248 | 35.707 | 35.929 | 14.4217 | 15.0837 | 811.4 | 0.3472 | 35.9613 | 14.7527 | 0.662 | 21.2086 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 4228.4379 | 0.00023649
460 | 36.335 | 35.72 | 35.991 | 14.4242 | 15.1094 | 812.4 | 0.3469 | 36.0153 | 14.7668 | 0.6852 | 21.2485 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 4225.6994 | 0.00023665
465 | 36.397 | 35.782 | 36.004 | 14.4499 | 15.1119 | 814.3 | 0.3439 | 36.061 | 14.7809 | 0.662 | 21.2801 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.2992 | 0.00023645
470 | 36.311 | 35.721 | 35.942 | 14.4448 | 15.1094 | 812.6 | 0.3477 | 35.9913 | 14.7771 | 0.6646 | 21.2142 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.5736 | 0.00023621
475 | 36.324 | 35.684 | 35.906 | 14.473 | 15.1608 | 812.5 | 0.3477 | 35.9713 | 14.8169 | 0.6878 | 21.1544 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 4245.0188 | 0.00023557
480 | 36.46 | 35.82 | 36.041 | 14.5217 | 15.1839 | 811.4 | 0.3447 | 36.107 | 14.8528 | 0.6622 | 21.2542 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.3726 | 0.000237
485 | 36.398 | 35.807 | 36.053 | 14.5012 | 15.1788 | 811.8 | 0.3465 | 36.086 | 14.84 | 0.6776 | 21.246 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 4223.082 | 0.00023679
490 | 36.458 | 35.843 | 36.064 | 14.5115 | 15.1737 | 812.3 | 0.3467 | 36.1217 | 14.8426 | 0.6622 | 21.2791 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.1165 | 0.00023702
495 | 36.37 | 35.805 | 36.026 | 14.4704 | 15.1608 | 811.4 | 0.3515 | 36.067 | 14.8156 | 0.6904 | 21.2514 | 1.7482 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063962 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.9285 | 0.00023697
500 | 36.43 | 35.84 | 36.086 | 14.5371 | 15.2097 | 812.3 | 0.3461 | 36.1187 | 14.8734 | 0.6726 | 21.2453 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4225.8289 | 0.00023664
505 | 36.415 | 35.824 | 36.07 | 14.5346 | 15.1891 | 811.6 | 0.3463 | 36.103 | 14.8619 | 0.6545 | 21.2412 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 4223.0055 | 0.0002368
510 | 36.398 | 35.832 | 36.029 | 14.5115 | 15.1814 | 812.2 | 0.3454 | 36.0863 | 14.8465 | 0.6699 | 21.2399 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 4226.3796 | 0.00023661
515 | 36.33 | 35.715 | 35.961 | 14.5063 | 15.1582 | 811.2 | 0.3469 | 36.002 | 14.8323 | 0.6519 | 21.1698 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 4235.1603 | 0.00023612
520 | 36.434 | 35.794 | 36.04 | 14.5423 | 15.2174 | 811.3 | 0.3475 | 36.0893 | 14.8798 | 0.6751 | 21.2095 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 4227.7474 | 0.00023653
525 | 36.439 | 35.824 | 36.045 | 14.5602 | 15.2328 | 811.8 | 0.348 | 36.1027 | 14.8965 | 0.6726 | 21.2062 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.0145 | 0.00023635
530 | 36.371 | 35.78 | 36.051 | 14.5756 | 15.2379 | 812.1 | 0.348 | 36.0673 | 14.9068 | 0.6623 | 21.1606 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 4241.6958 | 0.00023575
535 | 36.426 | 35.836 | 36.057 | 14.5577 | 15.2328 | 811.9 | 0.3462 | 36.1063 | 14.8953 | 0.6751 | 21.2111 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 4230.5549 | 0.00023638
540 | 36.381 | 35.741 | 35.963 | 14.5654 | 15.2456 | 812.1 | 0.3474 | 36.0283 | 14.9055 | 0.6802 | 21.1228 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 4249.2764 | 0.00023533
545 | 36.462 | 35.823 | 36.069 | 14.627 | 15.2971 | 812.5 | 0.3492 | 36.118 | 14.962 | 0.6701 | 21.156 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 4244.7144 | 0.00023559
550 | 36.468 | 35.853 | 36.099 | 14.6295 | 15.3125 | 811.6 | 0.3487 | 36.14 | 14.971 | 0.683 | 21.169 | 1.7343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064373 | #VALUE! | #VALUE! | 4237.3988 | 0.00023599
555 | 36.501 | 35.886 | 36.107 | 14.6372 | 15.2945 | 812.2 | 0.3472 | 36.1647 | 14.9658 | 0.6573 | 21.1988 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 4234.567 | 0.00023615
560 | 36.459 | 35.893 | 36.139 | 14.6116 | 15.2894 | 812.1 | 0.349 | 36.1637 | 14.9505 | 0.6778 | 21.2132 | 1.7358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064329 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.1814 | 0.00023634
565 | 36.466 | 35.875 | 36.097 | 14.6347 | 15.3176 | 811.6 | 0.3483 | 36.146 | 14.9762 | 0.6829 | 21.1699 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 4237.2286 | 0.000236
570 | 36.523 | 35.982 | 36.203 | 14.6783 | 15.3485 | 812.7 | 0.3462 | 36.236 | 15.0134 | 0.6702 | 21.2226 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.4254 | 0.00023627
575 | 36.532 | 35.941 | 36.187 | 14.6834 | 15.3588 | 812.7 | 0.3501 | 36.22 | 15.0211 | 0.6754 | 21.1989 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 4237.1572 | 0.00023601
580 | 36.59 | 35.999 | 36.245 | 14.6757 | 15.3562 | 813 | 0.3471 | 36.278 | 15.016 | 0.6805 | 21.262 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 4226.1319 | 0.00023662
585 | 36.597 | 35.933 | 36.203 | 14.6578 | 15.3511 | 813.6 | 0.3479 | 36.2443 | 15.0045 | 0.6933 | 21.2399 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.6646 | 0.0002362
590 | 36.629 | 36.039 | 36.26 | 14.7219 | 15.4102 | 813 | 0.3463 | 36.3093 | 15.0661 | 0.6883 | 21.2433 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.8654 | 0.00023641
595 | 36.662 | 36.022 | 36.268 | 14.7425 | 15.4077 | 813 | 0.354 | 36.3173 | 15.0751 | 0.6652 | 21.2422 | 1.7607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063601 | #VALUE! | #VALUE! | 4230.0744 | 0.0002364
600 | 36.694 | 36.055 | 36.301 | 14.7322 | 15.4179 | 813.4 | 0.3444 | 36.35 | 15.075 | 0.6857 | 21.275 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 4225.6474 | 0.00023665
605 | 36.653 | 36.063 | 36.309 | 14.7476 | 15.4385 | 812.6 | 0.3461 | 36.3417 | 15.093 | 0.6909 | 21.2486 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4226.7231 | 0.00023659
610 | 36.586 | 36.021 | 36.242 | 14.7655 | 15.4668 | 813.1 | 0.3486 | 36.283 | 15.1161 | 0.7013 | 21.1669 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 4245.6615 | 0.00023553
615 | 36.695 | 36.08 | 36.301 | 14.8323 | 15.508 | 813.3 | 0.3488 | 36.3587 | 15.1701 | 0.6757 | 21.1885 | 1.7348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064358 | #VALUE! | #VALUE! | 4242.3633 | 0.00023572
620 | 36.703 | 36.138 | 36.384 | 14.8502 | 15.5234 | 813.2 | 0.3454 | 36.4083 | 15.1868 | 0.6732 | 21.2215 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 4235.2422 | 0.00023611
625 | 36.762 | 36.147 | 36.393 | 14.8425 | 15.5234 | 813.9 | 0.3452 | 36.434 | 15.1829 | 0.6809 | 21.251 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.0003 | 0.00023624
630 | 36.773 | 36.158 | 36.404 | 14.8271 | 15.5182 | 813.3 | 0.346 | 36.445 | 15.1727 | 0.6911 | 21.2723 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 4225.6443 | 0.00023665
635 | 36.761 | 36.146 | 36.392 | 14.8631 | 15.5619 | 812.9 | 0.347 | 36.433 | 15.2125 | 0.6988 | 21.2205 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.8859 | 0.00023619
640 | 36.75 | 36.135 | 36.381 | 14.8785 | 15.5671 | 813 | 0.3464 | 36.422 | 15.2228 | 0.6886 | 21.1992 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4238.6613 | 0.00023592
645 | 36.766 | 36.176 | 36.422 | 14.8759 | 15.5619 | 813.6 | 0.3482 | 36.4547 | 15.2189 | 0.686 | 21.2358 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 4234.4854 | 0.00023616
650 | 36.756 | 36.166 | 36.412 | 14.8964 | 15.5748 | 813.8 | 0.3462 | 36.4447 | 15.2356 | 0.6784 | 21.2091 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 4240.8584 | 0.0002358
655 | 36.752 | 36.186 | 36.432 | 14.8964 | 15.6031 | 813.6 | 0.3479 | 36.4567 | 15.2498 | 0.7067 | 21.2069 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 4240.246 | 0.00023584
660 | 36.768 | 36.178 | 36.449 | 14.9503 | 15.6417 | 814 | 0.3455 | 36.465 | 15.296 | 0.6914 | 21.169 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 4249.9293 | 0.0002353
665 | 36.81 | 36.244 | 36.466 | 14.9452 | 15.6262 | 813.3 | 0.3484 | 36.5067 | 15.2857 | 0.681 | 21.221 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 4235.8761 | 0.00023608
670 | 36.778 | 36.212 | 36.433 | 14.9195 | 15.5954 | 813.3 | 0.3523 | 36.4743 | 15.2575 | 0.6759 | 21.2169 | 1.7522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063846 | #VALUE! | #VALUE! | 4236.6913 | 0.00023603
675 | 36.845 | 36.23 | 36.5 | 14.9118 | 15.6005 | 813.9 | 0.347 | 36.525 | 15.2561 | 0.6887 | 21.2689 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.4576 | 0.00023644
680 | 36.811 | 36.221 | 36.467 | 14.958 | 15.6468 | 814 | 0.3484 | 36.4997 | 15.3024 | 0.6888 | 21.1973 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 4244.262 | 0.00023561
685 | 36.803 | 36.237 | 36.458 | 14.9709 | 15.6545 | 814.3 | 0.3485 | 36.4993 | 15.3127 | 0.6836 | 21.1866 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 4247.9571 | 0.00023541
690 | 36.795 | 36.205 | 36.451 | 14.9632 | 15.6442 | 815 | 0.3475 | 36.4837 | 15.3037 | 0.681 | 21.18 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 4252.9471 | 0.00023513
695 | 36.81 | 36.269 | 36.465 | 14.9324 | 15.6288 | 813.5 | 0.353 | 36.5147 | 15.2806 | 0.6964 | 21.2341 | 1.7557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063745 | #VALUE! | #VALUE! | 4234.3039 | 0.00023617
700 | 36.896 | 36.306 | 36.552 | 15.0094 | 15.6983 | 813.9 | 0.3459 | 36.5847 | 15.3538 | 0.6889 | 21.2308 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 4237.0344 | 0.00023601
705 | 36.911 | 36.346 | 36.592 | 15.0145 | 15.7137 | 814.1 | 0.3467 | 36.6163 | 15.3641 | 0.6992 | 21.2522 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.8047 | 0.00023619
710 | 36.923 | 36.333 | 36.579 | 15.0376 | 15.7188 | 815.5 | 0.3465 | 36.6117 | 15.3782 | 0.6812 | 21.2335 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 4244.8339 | 0.00023558
715 | 36.887 | 36.321 | 36.567 | 15.035 | 15.724 | 814.9 | 0.3494 | 36.5917 | 15.3795 | 0.689 | 21.2122 | 1.7378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006427 | #VALUE! | #VALUE! | 4245.9701 | 0.00023552
720 | 36.9 | 36.334 | 36.58 | 15.0453 | 15.7574 | 816.5 | 0.3451 | 36.6047 | 15.4014 | 0.7121 | 21.2033 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 4256.0824 | 0.00023496
725 | 36.937 | 36.372 | 36.618 | 15.0992 | 15.778 | 814.3 | 0.3454 | 36.6423 | 15.4386 | 0.6788 | 21.2037 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 4244.5313 | 0.0002356
730 | 36.977 | 36.411 | 36.657 | 15.1018 | 15.796 | 814.3 | 0.3461 | 36.6817 | 15.4489 | 0.6942 | 21.2328 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4238.7274 | 0.00023592
735 | 36.988 | 36.398 | 36.619 | 15.0966 | 15.7857 | 814.8 | 0.3465 | 36.6683 | 15.4412 | 0.6891 | 21.2272 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 4242.4457 | 0.00023571
740 | 36.928 | 36.362 | 36.584 | 15.0889 | 15.7857 | 814.6 | 0.3493 | 36.6247 | 15.4373 | 0.6968 | 21.1874 | 1.7373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064284 | #VALUE! | #VALUE! | 4249.375 | 0.00023533
745 | 37.015 | 36.424 | 36.67 | 15.1275 | 15.832 | 814.1 | 0.348 | 36.703 | 15.4797 | 0.7045 | 21.2233 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 4239.5865 | 0.00023587
750 | 36.955 | 36.389 | 36.561 | 15.148 | 15.8294 | 817.5 | 0.3468 | 36.635 | 15.4887 | 0.6814 | 21.1463 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.7847 | 0.00023404
755 | 36.992 | 36.451 | 36.673 | 15.1326 | 15.8166 | 810.5 | 0.3452 | 36.7053 | 15.4746 | 0.684 | 21.2307 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.3511 | 0.000237
760 | 37.03 | 36.464 | 36.71 | 15.1249 | 15.8114 | 814.6 | 0.3469 | 36.7347 | 15.4681 | 0.6865 | 21.2665 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 4233.5597 | 0.00023621
765 | 36.993 | 36.428 | 36.649 | 15.1146 | 15.8243 | 813.7 | 0.3446 | 36.69 | 15.4695 | 0.7097 | 21.2205 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 4238.0426 | 0.00023596
770 | 37.08 | 36.49 | 36.76 | 15.2044 | 15.8963 | 815 | 0.3459 | 36.7767 | 15.5503 | 0.6919 | 21.2263 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 4243.6603 | 0.00023565
775 | 37.094 | 36.528 | 36.774 | 15.2455 | 15.9246 | 814.5 | 0.3458 | 36.7987 | 15.5851 | 0.6791 | 21.2136 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 4243.5958 | 0.00023565
780 | 37.131 | 36.54 | 36.737 | 15.2481 | 15.9349 | 814.2 | 0.348 | 36.8027 | 15.5915 | 0.6868 | 21.2112 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 4242.5228 | 0.00023571
785 | 37.046 | 36.48 | 36.702 | 15.2404 | 15.9323 | 814.7 | 0.3507 | 36.7427 | 15.5863 | 0.6919 | 21.1563 | 1.7442 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064079 | #VALUE! | #VALUE! | 4256.134 | 0.00023496
790 | 37.084 | 36.518 | 36.764 | 15.284 | 15.9812 | 814.7 | 0.3482 | 36.7887 | 15.6326 | 0.6972 | 21.1561 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 4256.1843 | 0.00023495
795 | 37.147 | 36.581 | 36.827 | 15.3379 | 16.0326 | 814.2 | 0.3468 | 36.8517 | 15.6852 | 0.6947 | 21.1664 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 4251.4923 | 0.00023521
800 | 37.211 | 36.67 | 36.891 | 15.3585 | 16.0532 | 815 | 0.3473 | 36.924 | 15.7058 | 0.6947 | 21.2182 | 1.7273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006458 | #VALUE! | #VALUE! | 4245.2936 | 0.00023555
805 | 37.248 | 36.658 | 36.904 | 15.3739 | 16.066 | 814.8 | 0.3471 | 36.9367 | 15.72 | 0.6921 | 21.2167 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 4244.5386 | 0.0002356
810 | 37.263 | 36.673 | 36.894 | 15.3431 | 16.0532 | 814.7 | 0.3446 | 36.9433 | 15.6982 | 0.7101 | 21.2452 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 4238.331 | 0.00023594
815 | 37.253 | 36.614 | 36.885 | 15.4072 | 16.102 | 815.1 | 0.3496 | 36.9173 | 15.7546 | 0.6948 | 21.1627 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 4256.9326 | 0.00023491
820 | 37.267 | 36.677 | 36.874 | 15.4201 | 16.12 | 814.5 | 0.3458 | 36.9393 | 15.77 | 0.6999 | 21.1693 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 4252.4829 | 0.00023516
825 | 37.307 | 36.717 | 36.963 | 15.456 | 16.1303 | 815.3 | 0.3453 | 36.9957 | 15.7932 | 0.6743 | 21.2025 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 4249.9877 | 0.00023529
830 | 37.273 | 36.707 | 36.928 | 15.4406 | 16.1329 | 814.8 | 0.3461 | 36.9693 | 15.7867 | 0.6923 | 21.1826 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4251.3782 | 0.00023522
835 | 37.313 | 36.723 | 36.969 | 15.4843 | 16.1946 | 815.3 | 0.3535 | 37.0017 | 15.8394 | 0.7103 | 21.1622 | 1.7582 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063673 | #VALUE! | #VALUE! | 4258.0811 | 0.00023485
840 | 37.379 | 36.813 | 37.059 | 15.5459 | 16.2435 | 814.1 | 0.3482 | 37.0837 | 15.8947 | 0.6976 | 21.189 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 4246.4461 | 0.00023549
845 | 37.346 | 36.78 | 37.051 | 15.5536 | 16.2538 | 815.1 | 0.3461 | 37.059 | 15.9037 | 0.7002 | 21.1553 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4258.4283 | 0.00023483
850 | 37.36 | 36.794 | 37.04 | 15.5818 | 16.2641 | 815.2 | 0.3458 | 37.0647 | 15.923 | 0.6823 | 21.1417 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 4261.6871 | 0.00023465
855 | 37.4 | 36.81 | 37.056 | 15.569 | 16.2692 | 813.9 | 0.3483 | 37.0887 | 15.9191 | 0.7002 | 21.1696 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 4249.2934 | 0.00023533
860 | 37.465 | 36.9 | 37.121 | 15.6152 | 16.3258 | 815 | 0.3442 | 37.162 | 15.9705 | 0.7106 | 21.1915 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 4250.6324 | 0.00023526
865 | 37.506 | 36.916 | 37.137 | 15.6383 | 16.3387 | 814.4 | 0.3464 | 37.1863 | 15.9885 | 0.7004 | 21.1978 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4246.2341 | 0.0002355
870 | 37.424 | 36.859 | 37.105 | 15.6357 | 16.3309 | 814.3 | 0.3464 | 37.1293 | 15.9833 | 0.6952 | 21.146 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4256.1131 | 0.00023496
875 | 37.441 | 36.875 | 37.121 | 15.6254 | 16.3207 | 814.1 | 0.349 | 37.1457 | 15.9731 | 0.6953 | 21.1726 | 1.7358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064329 | #VALUE! | #VALUE! | 4249.7253 | 0.00023531
880 | 37.409 | 36.819 | 37.089 | 15.6177 | 16.3284 | 815.4 | 0.3467 | 37.1057 | 15.9731 | 0.7107 | 21.1326 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 4264.5683 | 0.00023449
885 | 37.5 | 36.885 | 37.131 | 15.6768 | 16.3747 | 815.1 | 0.3447 | 37.172 | 16.0257 | 0.6979 | 21.1462 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 4260.2508 | 0.00023473
890 | 37.494 | 36.904 | 37.149 | 15.6871 | 16.3927 | 815.6 | 0.3467 | 37.1823 | 16.0399 | 0.7056 | 21.1424 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 4263.6337 | 0.00023454
895 | 37.512 | 36.946 | 37.192 | 15.6948 | 16.3927 | 812.7 | 0.3455 | 37.2167 | 16.0437 | 0.6979 | 21.1729 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 4242.357 | 0.00023572
900 | 37.455 | 36.914 | 37.16 | 15.7127 | 16.3978 | 814.5 | 0.3483 | 37.1763 | 16.0553 | 0.6851 | 21.1211 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 4262.1874 | 0.00023462
905 | 37.522 | 36.956 | 37.202 | 15.723 | 16.4313 | 814.9 | 0.3476 | 37.2267 | 16.0771 | 0.7083 | 21.1495 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 4258.5476 | 0.00023482
910 | 37.614 | 36.999 | 37.245 | 15.7589 | 16.4647 | 814.6 | 0.3483 | 37.286 | 16.1118 | 0.7058 | 21.1742 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 4252.0174 | 0.00023518
915 | 37.608 | 36.993 | 37.263 | 15.7589 | 16.4621 | 814.4 | 0.3445 | 37.288 | 16.1105 | 0.7032 | 21.1775 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 4250.311 | 0.00023528
920 | 37.552 | 36.962 | 37.208 | 15.7564 | 16.4518 | 814.7 | 0.3476 | 37.2407 | 16.1041 | 0.6954 | 21.1366 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 4260.111 | 0.00023474
925 | 37.522 | 36.956 | 37.177 | 15.7666 | 16.4621 | 814.3 | 0.3451 | 37.2183 | 16.1144 | 0.6955 | 21.104 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 4264.5935 | 0.00023449
930 | 37.613 | 37.023 | 37.269 | 15.8026 | 16.5084 | 815.2 | 0.3456 | 37.3017 | 16.1555 | 0.7058 | 21.1462 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 4260.7903 | 0.0002347
935 | 37.586 | 37.045 | 37.266 | 15.8026 | 16.5033 | 814.7 | 0.3459 | 37.299 | 16.153 | 0.7007 | 21.146 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 4258.2004 | 0.00023484
940 | 37.581 | 37.016 | 37.261 | 15.8077 | 16.5033 | 814.1 | 0.3456 | 37.286 | 16.1555 | 0.6956 | 21.1305 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 4258.1957 | 0.00023484
945 | 37.602 | 37.012 | 37.258 | 15.7898 | 16.493 | 815 | 0.3517 | 37.2907 | 16.1414 | 0.7032 | 21.1493 | 1.7492 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063933 | #VALUE! | #VALUE! | 4259.1206 | 0.00023479
950 | 37.572 | 37.006 | 37.252 | 15.8026 | 16.5162 | 814.9 | 0.3544 | 37.2767 | 16.1594 | 0.7136 | 21.1173 | 1.7626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063543 | #VALUE! | #VALUE! | 4265.0512 | 0.00023446
955 | 37.593 | 37.002 | 37.273 | 15.8539 | 16.5547 | 814.5 | 0.3461 | 37.2893 | 16.2043 | 0.7008 | 21.085 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4269.4746 | 0.00023422
960 | 37.589 | 37.048 | 37.294 | 15.8591 | 16.565 | 814.7 | 0.3472 | 37.3103 | 16.2121 | 0.7059 | 21.0983 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 4267.841 | 0.00023431
965 | 37.632 | 37.091 | 37.313 | 15.8745 | 16.5779 | 814.9 | 0.3483 | 37.3453 | 16.2262 | 0.7034 | 21.1191 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 4264.6743 | 0.00023448
970 | 37.628 | 37.062 | 37.308 | 15.8668 | 16.5676 | 814.8 | 0.3496 | 37.3327 | 16.2172 | 0.7008 | 21.1155 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 4264.8914 | 0.00023447
975 | 37.747 | 37.157 | 37.378 | 15.9181 | 16.637 | 811.6 | 0.3448 | 37.4273 | 16.2776 | 0.7189 | 21.1498 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 4241.2489 | 0.00023578
980 | 37.742 | 37.201 | 37.447 | 15.9566 | 16.6576 | 814.1 | 0.3455 | 37.4633 | 16.3071 | 0.701 | 21.1562 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 4253.0163 | 0.00023513
985 | 37.739 | 37.198 | 37.444 | 15.9695 | 16.6679 | 814.8 | 0.3471 | 37.4603 | 16.3187 | 0.6984 | 21.1416 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 4259.6128 | 0.00023476
990 | 37.758 | 37.119 | 37.365 | 15.972 | 16.6654 | 815 | 0.3492 | 37.414 | 16.3187 | 0.6934 | 21.0953 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 4270.0164 | 0.00023419
995 | 37.681 | 37.164 | 37.386 | 15.9592 | 16.6602 | 814.9 | 0.3474 | 37.4103 | 16.3097 | 0.701 | 21.1006 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 4268.4133 | 0.00023428
1000 | 37.776 | 37.211 | 37.408 | 16.008 | 16.7142 | 814.5 | 0.3464 | 37.465 | 16.3611 | 0.7062 | 21.1039 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4265.6578 | 0.00023443
1005 | 37.774 | 37.208 | 37.479 | 16.0388 | 16.7322 | 815.8 | 0.3484 | 37.487 | 16.3855 | 0.6934 | 21.1015 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.952 | 0.00023403
1010 | 37.769 | 37.252 | 37.474 | 16.0388 | 16.7425 | 815.7 | 0.3466 | 37.4983 | 16.3907 | 0.7037 | 21.1077 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 4271.1766 | 0.00023413
1015 | 37.864 | 37.273 | 37.519 | 16.0285 | 16.7271 | 814.5 | 0.3457 | 37.552 | 16.3778 | 0.6986 | 21.1742 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 4251.4954 | 0.00023521
1020 | 37.812 | 37.197 | 37.467 | 16.0054 | 16.7245 | 815.5 | 0.3455 | 37.492 | 16.365 | 0.7191 | 21.1271 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 4266.2151 | 0.0002344
1025 | 37.904 | 37.29 | 37.511 | 16.0799 | 16.794 | 815.9 | 0.3468 | 37.5683 | 16.4369 | 0.7141 | 21.1314 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 4267.4323 | 0.00023433
1030 | 37.95 | 37.36 | 37.581 | 16.0978 | 16.8094 | 815.7 | 0.3439 | 37.6303 | 16.4536 | 0.7116 | 21.1767 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 4257.2498 | 0.00023489
1035 | 37.846 | 37.305 | 37.551 | 16.1081 | 16.8068 | 815.3 | 0.3451 | 37.5673 | 16.4575 | 0.6987 | 21.1099 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 4268.6372 | 0.00023427
1040 | 37.938 | 37.348 | 37.57 | 16.1158 | 16.8223 | 814.6 | 0.3468 | 37.6187 | 16.469 | 0.7065 | 21.1496 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 4256.9598 | 0.00023491
1045 | 38.005 | 37.39 | 37.636 | 16.1492 | 16.8634 | 815.7 | 0.3471 | 37.677 | 16.5063 | 0.7142 | 21.1707 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 4258.4631 | 0.00023483
1050 | 37.948 | 37.382 | 37.628 | 16.1877 | 16.8943 | 814.8 | 0.3472 | 37.6527 | 16.541 | 0.7066 | 21.1117 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 4265.659 | 0.00023443
1055 | 37.941 | 37.375 | 37.621 | 16.2031 | 16.9097 | 815.4 | 0.3472 | 37.6457 | 16.5564 | 0.7066 | 21.0893 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 4273.3343 | 0.00023401
1060 | 38.008 | 37.418 | 37.639 | 16.2031 | 16.9046 | 816.9 | 0.3461 | 37.6883 | 16.5539 | 0.7015 | 21.1345 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.036 | 0.00023408
1065 | 38 | 37.435 | 37.681 | 16.2108 | 16.9046 | 814.8 | 0.3451 | 37.7053 | 16.5577 | 0.6938 | 21.1476 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 4258.4043 | 0.00023483
1070 | 37.992 | 37.426 | 37.672 | 16.2493 | 16.956 | 815.6 | 0.3472 | 37.6967 | 16.6027 | 0.7067 | 21.094 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 4273.4199 | 0.000234
1075 | 38.106 | 37.516 | 37.737 | 16.2853 | 16.9766 | 816.3 | 0.3453 | 37.7863 | 16.6309 | 0.6913 | 21.1554 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 4264.6809 | 0.00023448
1080 | 38.049 | 37.483 | 37.68 | 16.2776 | 16.9818 | 815.6 | 0.3501 | 37.7373 | 16.6297 | 0.7042 | 21.1076 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 4270.6631 | 0.00023416
1085 | 38.065 | 37.475 | 37.721 | 16.2879 | 16.9869 | 816.8 | 0.347 | 37.7537 | 16.6374 | 0.699 | 21.1163 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 4275.198 | 0.00023391
1090 | 38.033 | 37.516 | 37.713 | 16.2827 | 16.9972 | 814.8 | 0.3448 | 37.754 | 16.6399 | 0.7145 | 21.114 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 4265.1775 | 0.00023446
1095 | 38.124 | 37.534 | 37.731 | 16.3444 | 17.0487 | 815.6 | 0.3449 | 37.7963 | 16.6965 | 0.7043 | 21.0998 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.252 | 0.00023407
1100 | 38.138 | 37.548 | 37.769 | 16.3829 | 17.0744 | 815.9 | 0.3523 | 37.8183 | 16.7286 | 0.6915 | 21.0897 | 1.7522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063846 | #VALUE! | #VALUE! | 4275.8702 | 0.00023387
1105 | 38.153 | 37.587 | 37.858 | 16.3854 | 17.0975 | 816.1 | 0.3439 | 37.866 | 16.7415 | 0.7121 | 21.1245 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 4269.8592 | 0.0002342
1110 | 38.169 | 37.628 | 37.849 | 16.388 | 17.1027 | 817.3 | 0.3442 | 37.882 | 16.7453 | 0.7147 | 21.1366 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 4273.6897 | 0.00023399
1115 | 38.158 | 37.593 | 37.839 | 16.4239 | 17.1387 | 815.2 | 0.35 | 37.8633 | 16.7813 | 0.7148 | 21.082 | 1.7408 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064181 | #VALUE! | #VALUE! | 4273.752 | 0.00023399
1120 | 38.173 | 37.681 | 37.903 | 16.4573 | 17.1619 | 816 | 0.3459 | 37.919 | 16.8096 | 0.7046 | 21.1094 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.4 | 0.00023406
1125 | 38.187 | 37.671 | 37.892 | 16.4779 | 17.1747 | 817.5 | 0.3445 | 37.9167 | 16.8263 | 0.6968 | 21.0904 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.1165 | 0.00023342
1130 | 38.153 | 37.636 | 37.858 | 16.465 | 17.1747 | 816.5 | 0.3532 | 37.8823 | 16.8198 | 0.7097 | 21.0625 | 1.7567 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063716 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.5405 | 0.0002334
1135 | 38.191 | 37.6 | 37.846 | 16.4727 | 17.1824 | 815.4 | 0.3489 | 37.879 | 16.8275 | 0.7097 | 21.0514 | 1.7353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064343 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.0109 | 0.00023359
1140 | 38.351 | 37.711 | 37.957 | 16.519 | 17.2365 | 817.3 | 0.3466 | 38.0063 | 16.8777 | 0.7175 | 21.1286 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 4275.3213 | 0.0002339
1145 | 38.268 | 37.751 | 37.948 | 16.5421 | 17.2622 | 815.7 | 0.3444 | 37.989 | 16.9021 | 0.7201 | 21.0868 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 4275.3965 | 0.0002339
1150 | 38.353 | 37.763 | 37.984 | 16.5549 | 17.2673 | 816.2 | 0.3451 | 38.0333 | 16.9111 | 0.7124 | 21.1222 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 4270.8507 | 0.00023415
1155 | 38.245 | 37.729 | 37.975 | 16.5729 | 17.2802 | 815.4 | 0.3456 | 37.983 | 16.9265 | 0.7073 | 21.0565 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 4279.9943 | 0.00023365
1160 | 38.284 | 37.718 | 37.964 | 16.5755 | 17.2982 | 816.5 | 0.3446 | 37.9887 | 16.9368 | 0.7227 | 21.0518 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 4286.7114 | 0.00023328
1165 | 38.347 | 37.781 | 37.978 | 16.6474 | 17.3497 | 815 | 0.3458 | 38.0353 | 16.9986 | 0.7023 | 21.0368 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.894 | 0.00023354
1170 | 38.387 | 37.822 | 38.018 | 16.6474 | 17.3651 | 814.9 | 0.3443 | 38.0757 | 17.0063 | 0.7177 | 21.0694 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 4274.7374 | 0.00023393
1175 | 38.403 | 37.837 | 38.059 | 16.6807 | 17.3806 | 816 | 0.3469 | 38.0997 | 17.0307 | 0.6999 | 21.069 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.589 | 0.00023361
1180 | 38.345 | 37.804 | 38.05 | 16.709 | 17.4269 | 815.4 | 0.3464 | 38.0663 | 17.0679 | 0.7179 | 20.9984 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4291.8298 | 0.000233
1185 | 38.484 | 37.943 | 38.164 | 16.7784 | 17.5015 | 815.8 | 0.3471 | 38.197 | 17.1399 | 0.7231 | 21.0571 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.9719 | 0.00023354
1190 | 38.575 | 38.058 | 38.28 | 16.858 | 17.5658 | 816.3 | 0.345 | 38.3043 | 17.2119 | 0.7078 | 21.0924 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 4277.4087 | 0.00023379
1195 | 38.643 | 38.077 | 38.299 | 16.8811 | 17.6019 | 815.2 | 0.344 | 38.3397 | 17.2415 | 0.7208 | 21.0982 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 4270.4839 | 0.00023417
1200 | 38.539 | 38.047 | 38.244 | 16.9093 | 17.6225 | 815.6 | 0.3488 | 38.2767 | 17.2659 | 0.7132 | 21.0108 | 1.7348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064358 | #VALUE! | #VALUE! | 4290.3523 | 0.00023308
1205 | 38.558 | 38.041 | 38.287 | 16.9196 | 17.6353 | 815.5 | 0.3474 | 38.2953 | 17.2775 | 0.7157 | 21.0179 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 4288.3737 | 0.00023319
1210 | 38.601 | 38.036 | 38.257 | 16.9196 | 17.6379 | 814.6 | 0.3456 | 38.298 | 17.2787 | 0.7183 | 21.0192 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 4283.3625 | 0.00023346
1215 | 38.621 | 38.055 | 38.277 | 16.9093 | 17.6019 | 814.1 | 0.3449 | 38.3177 | 17.2556 | 0.6926 | 21.0621 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.0312 | 0.00023408
1220 | 38.568 | 38.027 | 38.224 | 16.8708 | 17.5813 | 815.8 | 0.3447 | 38.273 | 17.2261 | 0.7105 | 21.0469 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.0267 | 0.00023343
1225 | 38.565 | 37.95 | 38.22 | 16.8477 | 17.5581 | 816 | 0.3477 | 38.245 | 17.2029 | 0.7104 | 21.0421 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 4286.0647 | 0.00023331
1230 | 38.513 | 37.972 | 38.218 | 16.8323 | 17.5478 | 816.5 | 0.3452 | 38.2343 | 17.19 | 0.7155 | 21.0443 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 4288.246 | 0.0002332
1235 | 38.557 | 37.991 | 38.237 | 16.8503 | 17.5684 | 816.3 | 0.3464 | 38.2617 | 17.2094 | 0.7181 | 21.0523 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 4285.5596 | 0.00023334
1240 | 38.556 | 38.014 | 38.211 | 16.8682 | 17.5684 | 815.5 | 0.347 | 38.2603 | 17.2183 | 0.7002 | 21.042 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 4283.452 | 0.00023346
1245 | 38.602 | 38.036 | 38.258 | 16.8477 | 17.5581 | 815.8 | 0.3453 | 38.2987 | 17.2029 | 0.7104 | 21.0958 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 4274.1133 | 0.00023397
1250 | 38.625 | 38.034 | 38.28 | 16.84 | 17.5581 | 816 | 0.3437 | 38.313 | 17.199 | 0.7181 | 21.1139 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 4271.4793 | 0.00023411
1255 | 38.573 | 38.007 | 38.253 | 16.8503 | 17.5813 | 816 | 0.3444 | 38.2777 | 17.2158 | 0.731 | 21.0619 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.0422 | 0.00023353
1260 | 38.618 | 38.053 | 38.274 | 16.8528 | 17.571 | 816 | 0.3461 | 38.315 | 17.2119 | 0.7182 | 21.1031 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 4273.6755 | 0.00023399
1265 | 38.589 | 38.023 | 38.245 | 16.8477 | 17.5427 | 816.1 | 0.3435 | 38.2857 | 17.1952 | 0.695 | 21.0905 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.7595 | 0.00023382
1270 | 39.743 | 39.128 | 39.448 | 16.8323 | 17.5427 | 817 | 0.3004 | 39.4397 | 17.1875 | 0.7104 | 22.2522 | 1.4941 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072528 | #VALUE! | #VALUE! | 4057.9565 | 0.00024643
1275 | 40.024 | 39.408 | 39.679 | 16.8528 | 17.6276 | 815.3 | 0.3003 | 39.7037 | 17.2402 | 0.7748 | 22.4635 | 1.4936 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072547 | #VALUE! | #VALUE! | 4011.4215 | 0.00024929
1280 | 39.992 | 39.426 | 39.697 | 16.971 | 17.7485 | 816.6 | 0.3009 | 39.705 | 17.3597 | 0.7775 | 22.3453 | 1.4966 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072431 | #VALUE! | #VALUE! | 4039.0739 | 0.00024758
1285 | 40.07 | 39.431 | 39.726 | 16.9992 | 17.7434 | 815.2 | 0.2997 | 39.7423 | 17.3713 | 0.7442 | 22.371 | 1.4906 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072663 | #VALUE! | #VALUE! | 4027.502 | 0.00024829
1290 | 40.073 | 39.458 | 39.753 | 17.0095 | 17.746 | 815.9 | 0.2996 | 39.7613 | 17.3777 | 0.7365 | 22.3836 | 1.4901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072683 | #VALUE! | #VALUE! | 4028.7003 | 0.00024822
1295 | 40.1 | 39.484 | 39.78 | 17.0018 | 17.7588 | 815.2 | 0.299 | 39.788 | 17.3803 | 0.757 | 22.4077 | 1.4871 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072799 | #VALUE! | #VALUE! | 4020.9116 | 0.0002487
1300 | 40.146 | 39.507 | 39.777 | 16.9864 | 17.7666 | 816.3 | 0.3004 | 39.81 | 17.3765 | 0.7802 | 22.4335 | 1.4941 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072528 | #VALUE! | #VALUE! | 4021.7067 | 0.00024865
1305 | 40.117 | 39.501 | 39.772 | 17.0172 | 17.7846 | 816.7 | 0.3011 | 39.7967 | 17.4009 | 0.7674 | 22.3958 | 1.4975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072393 | #VALUE! | #VALUE! | 4030.4567 | 0.00024811
1310 | 40.183 | 39.617 | 39.888 | 17.0146 | 17.8334 | 815.5 | 0.2991 | 39.896 | 17.424 | 0.8188 | 22.472 | 1.4876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007278 | #VALUE! | #VALUE! | 4010.8819 | 0.00024932
1315 | 40.172 | 39.631 | 39.901 | 17.0018 | 17.8 | 816.5 | 0.2997 | 39.9013 | 17.4009 | 0.7982 | 22.5004 | 1.4906 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072663 | #VALUE! | #VALUE! | 4010.7256 | 0.00024933
1320 | 39.299 | 38.659 | 38.806 | 16.9556 | 17.7768 | 815.7 | 0.3003 | 38.9213 | 17.3662 | 0.8212 | 21.5551 | 1.4936 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072547 | #VALUE! | #VALUE! | 4182.5139 | 0.00023909
1325 | 36.998 | 36.408 | 36.679 | 16.9479 | 17.589 | 815.2 | 0.4153 | 36.695 | 17.2685 | 0.6411 | 19.4265 | 2.0655 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055972 | #VALUE! | #VALUE! | 4637.9507 | 0.00021561
1330 | 36.915 | 36.399 | 36.62 | 16.9401 | 17.5838 | 815.5 | 0.4156 | 36.6447 | 17.2619 | 0.6437 | 19.3827 | 2.067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005594 | #VALUE! | #VALUE! | 4650.15 | 0.00021505
1335 | 36.939 | 36.398 | 36.644 | 16.9581 | 17.6044 | 816 | 0.4154 | 36.6603 | 17.2812 | 0.6463 | 19.3791 | 2.066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055962 | #VALUE! | #VALUE! | 4653.8734 | 0.00021487
1340 | 36.992 | 36.377 | 36.647 | 16.9581 | 17.5993 | 814.9 | 0.4172 | 36.672 | 17.2787 | 0.6412 | 19.3933 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 4644.1928 | 0.00021532
1345 | 36.954 | 36.389 | 36.634 | 16.9504 | 17.5993 | 815 | 0.4172 | 36.659 | 17.2749 | 0.6489 | 19.3842 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 4646.9552 | 0.00021519
1350 | 36.969 | 36.379 | 36.649 | 16.9556 | 17.5916 | 815.4 | 0.4139 | 36.6657 | 17.2736 | 0.636 | 19.3921 | 2.0586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056124 | #VALUE! | #VALUE! | 4647.3379 | 0.00021518
1355 | 36.922 | 36.356 | 36.602 | 16.9016 | 17.5375 | 816 | 0.4145 | 36.6267 | 17.2196 | 0.6359 | 19.4071 | 2.0616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056059 | #VALUE! | #VALUE! | 4647.151 | 0.00021519
1360 | 36.806 | 36.265 | 36.51 | 16.822 | 17.4449 | 819.3 | 0.4162 | 36.527 | 17.1334 | 0.6229 | 19.3936 | 2.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055876 | #VALUE! | #VALUE! | 4669.2086 | 0.00021417
1365 | 36.768 | 36.178 | 36.424 | 16.727 | 17.36 | 815.7 | 0.4156 | 36.4567 | 17.0435 | 0.633 | 19.4132 | 2.067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005594 | #VALUE! | #VALUE! | 4643.9947 | 0.00021533
1370 | 64.685 | 63.676 | 64.156 | 16.5601 | 19.0329 | 814.3 | 0.0837 | 64.1723 | 17.7965 | 2.4728 | 46.3758 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1940.664 | 0.00051529
1375 | 64.919 | 63.935 | 64.223 | 16.501 | 19.02 | 815.4 | 0.0835 | 64.359 | 17.7605 | 2.519 | 46.5985 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1933.9997 | 0.00051706
1380 | 64.99 | 63.957 | 64.365 | 16.4291 | 18.9531 | 810.4 | 0.0841 | 64.4373 | 17.6911 | 2.524 | 46.7462 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1916.0659 | 0.0005219
1385 | 65.015 | 63.934 | 64.367 | 16.4137 | 18.935 | 814.2 | 0.0842 | 64.4387 | 17.6744 | 2.5213 | 46.7643 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1924.306 | 0.00051967
1390 | 64.947 | 63.962 | 64.347 | 16.3726 | 18.9016 | 814 | 0.0835 | 64.4187 | 17.6371 | 2.529 | 46.7816 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1923.124 | 0.00051999
1395 | 65.048 | 64.064 | 64.448 | 16.3777 | 18.9093 | 814.5 | 0.0835 | 64.52 | 17.6435 | 2.5316 | 46.8765 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1920.4082 | 0.00052072
1400 | 65.224 | 64.215 | 64.599 | 16.3649 | 18.8938 | 814.6 | 0.0834 | 64.6793 | 17.6293 | 2.5289 | 47.05 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1913.5621 | 0.00052259
1405 | 65.04 | 64.104 | 64.512 | 16.3803 | 18.9016 | 814.4 | 0.0834 | 64.552 | 17.641 | 2.5213 | 46.9111 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1918.7582 | 0.00052117
1410 | 65.556 | 64.571 | 64.523 | 16.4008 | 18.9531 | 811.9 | 0.0837 | 64.8833 | 17.677 | 2.5523 | 47.2064 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1900.9008 | 0.00052607
1415 | 44.499 | 43.834 | 44.129 | 16.4034 | 17.5272 | 815.8 | 0.2111 | 44.154 | 16.9653 | 1.1238 | 27.1887 | 1.0499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096177 | #VALUE! | #VALUE! | 3316.293 | 0.00030154
1420 | 44.19 | 43.623 | 43.944 | 16.3598 | 17.4578 | 817.6 | 0.2118 | 43.919 | 16.9088 | 1.098 | 27.0102 | 1.0534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00095923 | #VALUE! | #VALUE! | 3345.5746 | 0.0002989
1425 | 44.226 | 43.561 | 43.881 | 16.2725 | 17.3626 | 816.1 | 0.2104 | 43.8893 | 16.8176 | 1.0901 | 27.0718 | 1.0464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096433 | #VALUE! | #VALUE! | 3331.8401 | 0.00030013
1430 | 44.212 | 43.621 | 43.941 | 16.2314 | 17.3291 | 816.3 | 0.2093 | 43.9247 | 16.7802 | 1.0977 | 27.1444 | 1.041 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096839 | #VALUE! | #VALUE! | 3323.7391 | 0.00030087
1435 | 44.053 | 43.56 | 43.807 | 16.1646 | 17.2416 | 815.1 | 0.2095 | 43.8067 | 16.7031 | 1.077 | 27.1036 | 1.042 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096765 | #VALUE! | #VALUE! | 3323.8551 | 0.00030086
1440 | 44.088 | 43.472 | 43.817 | 16.1235 | 17.2133 | 815.5 | 0.2097 | 43.7923 | 16.6684 | 1.0898 | 27.1239 | 1.043 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096691 | #VALUE! | #VALUE! | 3322.9893 | 0.00030093
1445 | 44.077 | 43.535 | 43.806 | 16.1184 | 17.2236 | 818.9 | 0.2098 | 43.806 | 16.671 | 1.1052 | 27.135 | 1.0435 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096654 | #VALUE! | #VALUE! | 3335.4826 | 0.00029981
1450 | 44.14 | 43.524 | 43.869 | 16.1723 | 17.2673 | 815.3 | 0.2101 | 43.8443 | 16.7198 | 1.095 | 27.1245 | 1.045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096543 | #VALUE! | #VALUE! | 3322.1008 | 0.00030101
1455 | 44.253 | 43.637 | 43.957 | 16.2083 | 17.3008 | 815.6 | 0.2102 | 43.949 | 16.7545 | 1.0925 | 27.1944 | 1.0454 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096507 | #VALUE! | #VALUE! | 3314.779 | 0.00030168
1460 | 36.696 | 36.032 | 36.327 | 16.4008 | 17.0075 | 816.3 | 0.4048 | 36.3517 | 16.7041 | 0.6067 | 19.6475 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 4591.9777 | 0.00021777
1465 | 36.695 | 36.055 | 36.326 | 16.4034 | 16.9921 | 815.7 | 0.4029 | 36.3587 | 16.6977 | 0.5887 | 19.6609 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 4585.4751 | 0.00021808
1470 | 36.639 | 36.024 | 36.27 | 16.3495 | 16.9663 | 816.5 | 0.4029 | 36.311 | 16.6579 | 0.6168 | 19.6531 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 4591.7979 | 0.00021778
1475 | 36.605 | 36.015 | 36.285 | 16.2853 | 16.8994 | 816.2 | 0.4014 | 36.3017 | 16.5923 | 0.6141 | 19.7093 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 4577.0184 | 0.00021848
1480 | 36.699 | 36.06 | 36.331 | 16.3058 | 16.9715 | 815.5 | 0.4017 | 36.3633 | 16.6386 | 0.6657 | 19.7247 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 4569.5303 | 0.00021884
1485 | 36.607 | 36.017 | 36.287 | 16.2416 | 16.8969 | 814.9 | 0.4018 | 36.3037 | 16.5693 | 0.6553 | 19.7344 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 4563.9162 | 0.00021911
1490 | 36.576 | 35.985 | 36.256 | 16.198 | 16.8531 | 813.8 | 0.4005 | 36.2723 | 16.5255 | 0.6551 | 19.7468 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 4554.9012 | 0.00021954
1495 | 36.517 | 35.976 | 36.246 | 16.1877 | 16.8454 | 815.1 | 0.4014 | 36.2463 | 16.5165 | 0.6577 | 19.7298 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 4566.1084 | 0.000219
1500 | 36.561 | 35.971 | 36.29 | 16.2031 | 16.8557 | 814.5 | 0.4019 | 36.274 | 16.5294 | 0.6526 | 19.7446 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 4559.3233 | 0.00021933
1505 | 36.558 | 36.017 | 36.287 | 16.2185 | 16.8737 | 814.6 | 0.4013 | 36.2873 | 16.5461 | 0.6552 | 19.7412 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 4560.6607 | 0.00021927
1510 | 36.626 | 36.036 | 36.331 | 16.2314 | 16.8814 | 814.3 | 0.4009 | 36.331 | 16.5564 | 0.65 | 19.7746 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 4551.2885 | 0.00021972
1515 | 36.567 | 36.075 | 36.321 | 16.2468 | 16.9046 | 814.4 | 0.4017 | 36.321 | 16.5757 | 0.6578 | 19.7453 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 4558.6019 | 0.00021937
1520 | 36.702 | 36.111 | 36.382 | 16.3264 | 16.9818 | 815.6 | 0.4013 | 36.3983 | 16.6541 | 0.6554 | 19.7442 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 4565.5655 | 0.00021903
1525 | 36.679 | 36.187 | 36.433 | 16.3777 | 17.0306 | 815.1 | 0.4015 | 36.433 | 16.7041 | 0.6529 | 19.7289 | 1.9969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057506 | #VALUE! | #VALUE! | 4566.3244 | 0.00021899
1530 | 36.719 | 36.129 | 36.424 | 16.3854 | 17.0435 | 813.7 | 0.4033 | 36.424 | 16.7144 | 0.6581 | 19.7096 | 2.0058 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057301 | #VALUE! | #VALUE! | 4562.9451 | 0.00021916
1535 | 36.748 | 36.133 | 36.428 | 16.3495 | 16.9972 | 814.3 | 0.402 | 36.4363 | 16.6733 | 0.6477 | 19.763 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 4553.9638 | 0.00021959
1540 | 36.641 | 36.124 | 36.395 | 16.3058 | 16.9612 | 814.8 | 0.4021 | 36.3867 | 16.6335 | 0.6554 | 19.7532 | 1.9999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057438 | #VALUE! | #VALUE! | 4559.0246 | 0.00021935
1545 | 36.691 | 36.101 | 36.396 | 16.2647 | 16.9149 | 814.8 | 0.4013 | 36.396 | 16.5898 | 0.6502 | 19.8062 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 4546.8173 | 0.00021993
1550 | 36.603 | 36.086 | 36.357 | 16.3084 | 16.9406 | 816 | 0.4025 | 36.3487 | 16.6245 | 0.6322 | 19.7242 | 2.0019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057392 | #VALUE! | #VALUE! | 4572.4518 | 0.0002187
1555 | 36.622 | 36.105 | 36.376 | 16.293 | 16.938 | 815.3 | 0.4008 | 36.3677 | 16.6155 | 0.645 | 19.7522 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 4562.0531 | 0.0002192
1560 | 36.524 | 36.032 | 36.303 | 16.2776 | 16.9278 | 815.4 | 0.4027 | 36.2863 | 16.6027 | 0.6502 | 19.6836 | 2.0029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057369 | #VALUE! | #VALUE! | 4578.4985 | 0.00021841
1565 | 36.725 | 36.135 | 36.406 | 16.311 | 16.956 | 815.5 | 0.4018 | 36.422 | 16.6335 | 0.645 | 19.7885 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 4554.7939 | 0.00021955
1570 | 36.637 | 36.121 | 36.416 | 16.311 | 16.9612 | 815 | 0.4013 | 36.3913 | 16.6361 | 0.6502 | 19.7552 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 4559.6666 | 0.00021931
1575 | 36.7 | 36.183 | 36.429 | 16.3623 | 16.9972 | 815.6 | 0.4012 | 36.4373 | 16.6797 | 0.6349 | 19.7576 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 4562.4806 | 0.00021918
1580 | 36.669 | 36.177 | 36.448 | 16.3623 | 17.0152 | 815.8 | 0.4018 | 36.4313 | 16.6887 | 0.6529 | 19.7426 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 4567.0668 | 0.00021896
1585 | 36.763 | 36.222 | 36.468 | 16.3906 | 17.0409 | 815.8 | 0.4022 | 36.4843 | 16.7157 | 0.6503 | 19.7686 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 4561.0601 | 0.00021925
1590 | 36.664 | 36.172 | 36.442 | 16.4034 | 17.0306 | 815.8 | 0.4023 | 36.426 | 16.717 | 0.6272 | 19.709 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 4574.8489 | 0.00021859
1595 | 36.763 | 36.173 | 36.443 | 16.3546 | 16.9895 | 815.5 | 0.4013 | 36.4597 | 16.672 | 0.6349 | 19.7876 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 4554.9972 | 0.00021954
1600 | 36.619 | 36.103 | 36.349 | 16.2776 | 16.8994 | 815.8 | 0.4023 | 36.357 | 16.5885 | 0.6218 | 19.7685 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 4561.0793 | 0.00021925
1605 | 36.6 | 36.01 | 36.305 | 16.2083 | 16.8429 | 815.3 | 0.4018 | 36.305 | 16.5256 | 0.6346 | 19.7794 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 4555.7719 | 0.0002195
1610 | 36.582 | 35.992 | 36.263 | 16.18 | 16.8146 | 816.3 | 0.4035 | 36.279 | 16.4973 | 0.6346 | 19.7817 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 4560.8294 | 0.00021926
1615 | 36.514 | 35.998 | 36.268 | 16.1672 | 16.7888 | 816 | 0.4001 | 36.26 | 16.478 | 0.6216 | 19.782 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 4559.0841 | 0.00021934
1620 | 36.544 | 36.003 | 36.273 | 16.1723 | 16.8068 | 816.5 | 0.4026 | 36.2733 | 16.4896 | 0.6345 | 19.7838 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 4561.4664 | 0.00021923
1625 | 36.621 | 36.006 | 36.277 | 16.2108 | 16.8377 | 814.8 | 0.4022 | 36.3013 | 16.5242 | 0.6269 | 19.7771 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 4553.5113 | 0.00021961

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386