## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 1.2 m/s with sewage effluent
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
Compiled data
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0018275 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00038231
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00058 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012797
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00088121 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00018027
10 | 50.759 | 49.804 | 49.852 | 16.784 | 18.3116 | 813.7 | 0.0976 | 50.1383 | 17.5478 | 1.5276 | 32.5905 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.5006 | 0.00036238
15 | 51.051 | 50.072 | 50.144 | 16.9363 | 18.573 | 811.6 | 0.0973 | 50.4223 | 17.7547 | 1.6367 | 32.6677 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.8787 | 0.00036418
20 | 51.245 | 50.314 | 50.314 | 17.0782 | 18.7593 | 813.8 | 0.098 | 50.6243 | 17.9187 | 1.6811 | 32.7056 | 0.48741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001777 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.1313 | 0.00036362
25 | 51.312 | 50.333 | 50.333 | 17.1634 | 18.8602 | 815.2 | 0.0979 | 50.6593 | 18.0118 | 1.6968 | 32.6475 | 0.48691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017784 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.7608 | 0.00036235
30 | 51.394 | 50.415 | 50.51 | 17.3493 | 19.0362 | 814.1 | 0.0983 | 50.773 | 18.1928 | 1.6869 | 32.5802 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7285 | 0.00036209
35 | 51.509 | 50.577 | 50.649 | 17.4654 | 19.1811 | 815.1 | 0.0972 | 50.9117 | 18.3233 | 1.7157 | 32.5884 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.4279 | 0.00036174
40 | 51.802 | 50.846 | 50.894 | 17.6074 | 19.326 | 818.9 | 0.0974 | 51.1807 | 18.4667 | 1.7186 | 32.714 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.6569 | 0.00036145
45 | 51.937 | 50.981 | 51.029 | 17.7235 | 19.4477 | 817.7 | 0.0978 | 51.3157 | 18.5856 | 1.7242 | 32.7301 | 0.48642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017799 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.2438 | 0.00036216
50 | 52.124 | 51.121 | 51.24 | 17.8526 | 19.59 | 818.1 | 0.0974 | 51.495 | 18.7213 | 1.7374 | 32.7737 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.9165 | 0.00036246
55 | 52.316 | 51.336 | 51.408 | 18.0152 | 19.7634 | 815.8 | 0.0971 | 51.6867 | 18.8893 | 1.7482 | 32.7974 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.1749 | 0.00036375
60 | 52.321 | 51.365 | 51.437 | 18.1133 | 19.8851 | 826 | 0.0976 | 51.7077 | 18.9992 | 1.7718 | 32.7085 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.1135 | 0.00035828
65 | 52.473 | 51.518 | 51.566 | 18.2527 | 20.0275 | 818.8 | 0.0969 | 51.8523 | 19.1401 | 1.7748 | 32.7122 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.4656 | 0.00036147
70 | 52.536 | 51.58 | 51.628 | 18.4257 | 20.1983 | 819.8 | 0.0971 | 51.9147 | 19.312 | 1.7726 | 32.6027 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.1528 | 0.00035982
75 | 52.727 | 51.747 | 51.795 | 18.5419 | 20.32 | 821 | 0.0979 | 52.0897 | 19.4309 | 1.7781 | 32.6587 | 0.48691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017784 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.4442 | 0.00035991
80 | 52.757 | 51.825 | 51.873 | 18.6116 | 20.408 | 820.2 | 0.0972 | 52.1517 | 19.5098 | 1.7964 | 32.6419 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.1697 | 0.00036008
85 | 52.838 | 51.859 | 51.93 | 18.7149 | 20.4986 | 821.6 | 0.0973 | 52.209 | 19.6068 | 1.7837 | 32.6022 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.2905 | 0.00035903
90 | 52.973 | 52.017 | 52.089 | 18.8181 | 20.5944 | 821.5 | 0.0973 | 52.3597 | 19.7063 | 1.7763 | 32.6534 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.5876 | 0.00035964
95 | 52.968 | 52.036 | 52.155 | 18.9343 | 20.7057 | 821.7 | 0.0975 | 52.3863 | 19.82 | 1.7714 | 32.5663 | 0.48493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017843 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.7017 | 0.00035859
100 | 53.18 | 52.176 | 52.248 | 19.0273 | 20.8093 | 822.1 | 0.0974 | 52.5347 | 19.9183 | 1.782 | 32.6164 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.7793 | 0.00035897
105 | 53.229 | 52.225 | 52.368 | 19.097 | 20.8766 | 823 | 0.0981 | 52.6073 | 19.9868 | 1.7796 | 32.6205 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.4728 | 0.00035862
110 | 53.304 | 52.324 | 52.396 | 19.1771 | 20.9491 | 822.9 | 0.0976 | 52.6747 | 20.0631 | 1.772 | 32.6116 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.9006 | 0.00035856
115 | 53.336 | 52.38 | 52.475 | 19.2623 | 21.0371 | 822.7 | 0.0973 | 52.7303 | 20.1497 | 1.7748 | 32.5806 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 2790.87 | 0.00035831
120 | 53.446 | 52.537 | 52.609 | 19.363 | 21.1536 | 822.4 | 0.0975 | 52.864 | 20.2583 | 1.7906 | 32.6057 | 0.48493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017843 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.7076 | 0.00035872
125 | 53.514 | 52.582 | 52.677 | 19.4663 | 21.2701 | 823.3 | 0.0969 | 52.9243 | 20.3682 | 1.8038 | 32.5561 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.0072 | 0.00035778
130 | 53.611 | 52.631 | 52.703 | 19.5489 | 21.3582 | 824.3 | 0.097 | 52.9817 | 20.4535 | 1.8093 | 32.5281 | 0.48244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017916 | #VALUE! | #VALUE! | 2800.8124 | 0.00035704
135 | 53.713 | 52.757 | 52.876 | 19.6186 | 21.4358 | 824.1 | 0.0965 | 53.1153 | 20.5272 | 1.8172 | 32.5881 | 0.47995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001799 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.9759 | 0.00035778
140 | 53.823 | 52.891 | 52.963 | 19.7219 | 21.5109 | 825.1 | 0.097 | 53.2257 | 20.6164 | 1.789 | 32.6093 | 0.48244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017916 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.5539 | 0.00035758
145 | 53.988 | 53.08 | 53.128 | 19.8149 | 21.6223 | 824.9 | 0.0966 | 53.3987 | 20.7186 | 1.8074 | 32.6801 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.8189 | 0.00035845
150 | 53.967 | 53.011 | 53.13 | 19.913 | 21.7258 | 825.3 | 0.0972 | 53.3693 | 20.8194 | 1.8128 | 32.5499 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 2802.3307 | 0.00035685
155 | 54.121 | 53.141 | 53.332 | 19.9724 | 21.8035 | 826 | 0.0964 | 53.5313 | 20.888 | 1.8311 | 32.6434 | 0.47945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018005 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.6784 | 0.00035757
160 | 54.085 | 53.104 | 53.176 | 20.0215 | 21.8372 | 825.3 | 0.0966 | 53.455 | 20.9293 | 1.8157 | 32.5256 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 2804.4229 | 0.00035658
165 | 54.199 | 53.195 | 53.291 | 20.0344 | 21.832 | 826.9 | 0.0966 | 53.5617 | 20.9332 | 1.7976 | 32.6285 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 2801.0055 | 0.00035701
170 | 54.126 | 53.242 | 53.29 | 20.0499 | 21.8372 | 827.4 | 0.0965 | 53.5527 | 20.9435 | 1.7873 | 32.6091 | 0.47995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001799 | #VALUE! | #VALUE! | 2804.3623 | 0.00035659
175 | 54.153 | 53.173 | 53.245 | 20.0603 | 21.8217 | 827.4 | 0.0971 | 53.5237 | 20.941 | 1.7614 | 32.5827 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.6388 | 0.0003563
180 | 54.182 | 53.225 | 53.321 | 20.0757 | 21.819 | 827.3 | 0.0969 | 53.576 | 20.9474 | 1.7433 | 32.6287 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2802.3447 | 0.00035684
185 | 54.211 | 53.231 | 53.351 | 20.0809 | 21.8242 | 827.4 | 0.0971 | 53.5977 | 20.9525 | 1.7433 | 32.6451 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 2801.2697 | 0.00035698
190 | 54.457 | 53.477 | 53.549 | 20.1042 | 21.8268 | 826.4 | 0.0969 | 53.8277 | 20.9655 | 1.7226 | 32.8622 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.4045 | 0.00035979
195 | 54.652 | 53.696 | 53.792 | 20.1868 | 21.9252 | 827 | 0.0961 | 54.0467 | 21.056 | 1.7384 | 32.9907 | 0.47796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001805 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.5887 | 0.00036093
200 | 54.872 | 53.939 | 53.963 | 20.2255 | 21.9667 | 827.8 | 0.0949 | 54.258 | 21.0961 | 1.7412 | 33.1619 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.9489 | 0.00036246
205 | 55.063 | 54.082 | 54.13 | 20.2566 | 22.0081 | 827.8 | 0.0947 | 54.425 | 21.1323 | 1.7515 | 33.2927 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.1137 | 0.00036389
210 | 55.083 | 54.102 | 54.15 | 20.2875 | 22.0392 | 827.3 | 0.0947 | 54.445 | 21.1634 | 1.7517 | 33.2816 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.3615 | 0.00036399
215 | 55.077 | 54.073 | 54.24 | 20.3314 | 22.0961 | 828.4 | 0.0949 | 54.4633 | 21.2138 | 1.7647 | 33.2496 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.6676 | 0.00036315
220 | 55.141 | 54.136 | 54.232 | 20.3934 | 22.1661 | 828.8 | 0.095 | 54.503 | 21.2797 | 1.7727 | 33.2233 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.1809 | 0.00036269
225 | 55.223 | 54.266 | 54.314 | 20.4244 | 22.2179 | 831.2 | 0.0949 | 54.601 | 21.3211 | 1.7935 | 33.2799 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.4623 | 0.00036226
230 | 55.182 | 54.153 | 54.32 | 20.4632 | 22.2619 | 830.7 | 0.0948 | 54.5517 | 21.3625 | 1.7987 | 33.1891 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.3438 | 0.00036149
235 | 55.232 | 54.323 | 54.299 | 20.4942 | 22.3007 | 828.9 | 0.0952 | 54.618 | 21.3974 | 1.8065 | 33.2206 | 0.47349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018187 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.7377 | 0.00036262
240 | 55.257 | 54.324 | 54.348 | 20.52 | 22.3215 | 826.5 | 0.0948 | 54.643 | 21.4208 | 1.8015 | 33.2223 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.6123 | 0.00036369
245 | 55.207 | 54.322 | 54.298 | 20.5329 | 22.3266 | 828 | 0.0946 | 54.609 | 21.4297 | 1.7937 | 33.1793 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.1724 | 0.00036256
250 | 55.226 | 54.245 | 54.317 | 20.5252 | 22.3163 | 828.8 | 0.0948 | 54.596 | 21.4208 | 1.7911 | 33.1752 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.1702 | 0.00036217
255 | 55.363 | 54.334 | 54.43 | 20.5278 | 22.3111 | 827.5 | 0.0943 | 54.709 | 21.4195 | 1.7833 | 33.2895 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.3736 | 0.00036398
260 | 55.354 | 54.373 | 54.397 | 20.5355 | 22.3111 | 827.3 | 0.0948 | 54.708 | 21.4233 | 1.7756 | 33.2847 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.1098 | 0.00036402
265 | 55.269 | 54.336 | 54.407 | 20.5329 | 22.3059 | 827.7 | 0.0946 | 54.6707 | 21.4194 | 1.773 | 33.2513 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.2015 | 0.00036348
270 | 55.23 | 54.273 | 54.345 | 20.5122 | 22.2878 | 827.5 | 0.0949 | 54.616 | 21.4 | 1.7756 | 33.216 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.4571 | 0.00036318
275 | 55.19 | 54.233 | 54.305 | 20.5226 | 22.2722 | 826.7 | 0.095 | 54.576 | 21.3974 | 1.7496 | 33.1786 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.8959 | 0.00036312
280 | 55.263 | 54.235 | 54.306 | 20.5122 | 22.2619 | 827.6 | 0.0951 | 54.6013 | 21.387 | 1.7497 | 33.2143 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.9321 | 0.00036312
285 | 55.381 | 54.4 | 54.472 | 20.52 | 22.2671 | 827.7 | 0.0947 | 54.751 | 21.3936 | 1.7471 | 33.3575 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.4439 | 0.00036464
290 | 55.399 | 54.395 | 54.466 | 20.5226 | 22.2748 | 826.8 | 0.0944 | 54.7533 | 21.3987 | 1.7522 | 33.3546 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2739.6932 | 0.000365
295 | 55.508 | 54.551 | 54.623 | 20.5329 | 22.28 | 827 | 0.0945 | 54.894 | 21.4064 | 1.7471 | 33.4875 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018294 | #VALUE! | #VALUE! | 2729.4791 | 0.00036637
300 | 55.444 | 54.44 | 54.511 | 20.5252 | 22.2671 | 827.7 | 0.0939 | 54.7983 | 21.3961 | 1.7419 | 33.4022 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2738.7711 | 0.00036513
305 | 55.4 | 54.419 | 54.443 | 20.5045 | 22.2438 | 827.6 | 0.0951 | 54.754 | 21.3742 | 1.7393 | 33.3798 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.2724 | 0.00036493
310 | 55.324 | 54.343 | 54.319 | 20.4709 | 22.2023 | 826.2 | 0.0951 | 54.662 | 21.3366 | 1.7314 | 33.3254 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.1066 | 0.00036495
315 | 55.338 | 54.381 | 54.357 | 20.4606 | 22.1894 | 825.6 | 0.0957 | 54.692 | 21.325 | 1.7288 | 33.367 | 0.47597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018111 | #VALUE! | #VALUE! | 2734.703 | 0.00036567
320 | 55.227 | 54.223 | 54.295 | 20.4451 | 22.1609 | 825.5 | 0.0955 | 54.5817 | 21.303 | 1.7158 | 33.2787 | 0.47498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018141 | #VALUE! | #VALUE! | 2741.6297 | 0.00036475
325 | 55.28 | 54.299 | 54.323 | 20.4503 | 22.1635 | 826.2 | 0.0951 | 54.634 | 21.3069 | 1.7132 | 33.3271 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2739.9668 | 0.00036497
330 | 55.277 | 54.368 | 54.392 | 20.458 | 22.1635 | 826.7 | 0.0951 | 54.679 | 21.3107 | 1.7055 | 33.3683 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2738.244 | 0.0003652
335 | 55.271 | 54.314 | 54.386 | 20.4554 | 22.1609 | 826.8 | 0.095 | 54.657 | 21.3082 | 1.7055 | 33.3488 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.1683 | 0.00036494
340 | 55.427 | 54.47 | 54.494 | 20.4658 | 22.1687 | 824.5 | 0.0951 | 54.797 | 21.3173 | 1.7029 | 33.4798 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2721.8619 | 0.0003674
345 | 55.433 | 54.452 | 54.548 | 20.4658 | 22.179 | 824.7 | 0.0944 | 54.811 | 21.3224 | 1.7132 | 33.4886 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2721.8027 | 0.0003674
350 | 55.435 | 54.526 | 54.478 | 20.4503 | 22.1557 | 825.2 | 0.095 | 54.813 | 21.303 | 1.7054 | 33.51 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2721.7136 | 0.00036742
355 | 55.478 | 54.498 | 54.498 | 20.4528 | 22.1557 | 824.5 | 0.0948 | 54.8247 | 21.3042 | 1.7029 | 33.5204 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2718.5598 | 0.00036784
360 | 55.521 | 54.516 | 54.588 | 20.4554 | 22.1531 | 823.3 | 0.0942 | 54.875 | 21.3042 | 1.6977 | 33.5707 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2710.5331 | 0.00036893
365 | 55.537 | 54.508 | 54.532 | 20.4425 | 22.1453 | 823.1 | 0.0944 | 54.859 | 21.2939 | 1.7028 | 33.5651 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2710.3308 | 0.00036896
370 | 55.475 | 54.542 | 54.542 | 20.4348 | 22.1246 | 825.3 | 0.0948 | 54.853 | 21.2797 | 1.6898 | 33.5733 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2716.9113 | 0.00036807
375 | 55.575 | 54.618 | 54.594 | 20.4451 | 22.1272 | 823.8 | 0.0943 | 54.929 | 21.2861 | 1.6821 | 33.6429 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2706.3667 | 0.0003695
380 | 55.599 | 54.642 | 54.642 | 20.396 | 22.1143 | 822.5 | 0.0939 | 54.961 | 21.2552 | 1.7183 | 33.7058 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.0454 | 0.00037078
385 | 55.453 | 54.521 | 54.473 | 20.0499 | 21.7129 | 827.6 | 0.0947 | 54.8157 | 20.8814 | 1.663 | 33.9343 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.502 | 0.00037099
390 | 55.685 | 54.681 | 54.704 | 20.4063 | 22.0573 | 824.8 | 0.0939 | 55.0233 | 21.2318 | 1.651 | 33.7915 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.7294 | 0.00037068
395 | 55.698 | 54.741 | 54.813 | 20.4451 | 22.1195 | 824.5 | 0.094 | 55.084 | 21.2823 | 1.6744 | 33.8017 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2695.9371 | 0.00037093
400 | 55.757 | 54.848 | 54.777 | 20.4632 | 22.1453 | 824.3 | 0.0942 | 55.1273 | 21.3042 | 1.6821 | 33.8231 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2693.5792 | 0.00037125
405 | 55.572 | 54.615 | 54.591 | 20.1997 | 21.9045 | 824.1 | 0.0943 | 54.926 | 21.0521 | 1.7048 | 33.8739 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2688.8858 | 0.0003719
410 | 55.792 | 54.787 | 54.787 | 20.4141 | 22.0702 | 824.1 | 0.0937 | 55.122 | 21.2421 | 1.6561 | 33.8798 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2688.4135 | 0.00037197
415 | 55.746 | 54.765 | 54.765 | 20.4373 | 22.1013 | 825.5 | 0.0938 | 55.092 | 21.2693 | 1.664 | 33.8227 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.531 | 0.00037071
420 | 55.629 | 54.673 | 54.673 | 20.3728 | 22.0806 | 824 | 0.0939 | 54.9917 | 21.2267 | 1.7078 | 33.765 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2697.2334 | 0.00037075
425 | 55.484 | 54.551 | 54.575 | 20.0241 | 21.6533 | 822.9 | 0.0946 | 54.87 | 20.8387 | 1.6292 | 34.0313 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2672.552 | 0.00037417
430 | 55.645 | 54.64 | 54.688 | 20.3573 | 21.9718 | 823.1 | 0.0947 | 54.991 | 21.1645 | 1.6145 | 33.8265 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2689.3902 | 0.00037183
435 | 55.732 | 54.751 | 54.799 | 20.4038 | 22.0418 | 823.7 | 0.0941 | 55.094 | 21.2228 | 1.638 | 33.8712 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2687.7949 | 0.00037205
440 | 55.769 | 54.74 | 54.716 | 20.4063 | 22.0599 | 824.3 | 0.0943 | 55.075 | 21.2331 | 1.6536 | 33.8419 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2692.0815 | 0.00037146
445 | 55.302 | 54.225 | 54.249 | 19.4379 | 21.3452 | 826 | 0.0941 | 54.592 | 20.3915 | 1.9073 | 34.2004 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2669.3521 | 0.00037462
450 | 55.716 | 54.735 | 54.687 | 20.254 | 21.8449 | 828.1 | 0.0927 | 55.046 | 21.0495 | 1.5909 | 33.9965 | 0.46105 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018578 | #VALUE! | #VALUE! | 2692.1892 | 0.00037144
455 | 55.814 | 54.809 | 54.857 | 20.3676 | 21.99 | 824.1 | 0.094 | 55.16 | 21.1788 | 1.6224 | 33.9812 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2680.3953 | 0.00037308
460 | 39.165 | 38.452 | 38.599 | 21.9249 | 22.1977 | 831.2 | 0.2363 | 38.7387 | 22.0613 | 0.2728 | 16.6774 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 5508.5297 | 0.00018154
465 | 55.818 | 54.789 | 54.789 | 20.365 | 21.9977 | 825.8 | 0.0944 | 55.132 | 21.1813 | 1.6327 | 33.9507 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2688.3414 | 0.00037198
470 | 55.266 | 54.261 | 54.261 | 19.394 | 21.2805 | 824.3 | 0.0942 | 54.596 | 20.3373 | 1.8865 | 34.2587 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2659.3251 | 0.00037604
475 | 55.765 | 54.784 | 54.76 | 20.2023 | 21.7828 | 824 | 0.0941 | 55.103 | 20.9926 | 1.5805 | 34.1105 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2669.9148 | 0.00037454
480 | 55.927 | 54.97 | 54.922 | 20.3134 | 21.933 | 825.6 | 0.0938 | 55.273 | 21.1232 | 1.6196 | 34.1498 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2672.0166 | 0.00037425
485 | 55.967 | 54.938 | 54.914 | 20.272 | 21.9434 | 823.8 | 0.0937 | 55.273 | 21.1077 | 1.6714 | 34.1653 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2664.9814 | 0.00037524
490 | 55.768 | 54.787 | 54.811 | 19.9234 | 21.5265 | 824.5 | 0.0935 | 55.122 | 20.7249 | 1.6031 | 34.3971 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2649.2754 | 0.00037746
495 | 55.85 | 54.893 | 54.869 | 20.2462 | 21.8424 | 824 | 0.0937 | 55.204 | 21.0443 | 1.5962 | 34.1597 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2666.0654 | 0.00037508
500 | 55.863 | 54.906 | 54.81 | 20.2643 | 21.8786 | 824.6 | 0.0942 | 55.193 | 21.0714 | 1.6143 | 34.1215 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2670.9897 | 0.00037439
505 | 55.823 | 54.842 | 54.795 | 20.2152 | 21.8631 | 823.1 | 0.0941 | 55.1533 | 21.0391 | 1.6479 | 34.1142 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2666.7068 | 0.00037499
510 | 55.663 | 54.682 | 54.658 | 19.8536 | 21.4384 | 822.9 | 0.0939 | 55.001 | 20.646 | 1.5848 | 34.355 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2647.3706 | 0.00037773
515 | 55.789 | 54.808 | 54.784 | 20.1894 | 21.7595 | 824.3 | 0.0943 | 55.127 | 20.9745 | 1.5701 | 34.1525 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2667.5944 | 0.00037487
520 | 55.864 | 54.835 | 54.835 | 20.2126 | 21.8113 | 823.6 | 0.0943 | 55.178 | 21.0119 | 1.5987 | 34.166 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2664.276 | 0.00037534
525 | 55.75 | 54.769 | 54.745 | 20.1403 | 21.7673 | 822.8 | 0.0944 | 55.088 | 20.9538 | 1.627 | 34.1342 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2664.1716 | 0.00037535
530 | 55.703 | 54.699 | 54.699 | 19.7891 | 21.3633 | 823.8 | 0.0935 | 55.0337 | 20.5762 | 1.5742 | 34.4575 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2642.3849 | 0.00037845
535 | 55.946 | 54.917 | 54.893 | 20.13 | 21.6973 | 824.8 | 0.0946 | 55.252 | 20.9137 | 1.5673 | 34.3383 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2654.7698 | 0.00037668
540 | 55.876 | 54.871 | 54.848 | 20.1481 | 21.7465 | 823.3 | 0.0944 | 55.1983 | 20.9473 | 1.5984 | 34.251 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2656.6973 | 0.00037641
545 | 55.834 | 54.853 | 54.805 | 20.0835 | 21.7129 | 825.3 | 0.0947 | 55.164 | 20.8982 | 1.6294 | 34.2658 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2662.0034 | 0.00037566
550 | 55.5 | 54.519 | 54.471 | 19.7142 | 21.2831 | 824.2 | 0.0948 | 54.83 | 20.4987 | 1.5689 | 34.3314 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2653.3795 | 0.00037688
555 | 55.934 | 54.905 | 54.905 | 20.0603 | 21.6223 | 824 | 0.0945 | 55.248 | 20.8413 | 1.562 | 34.4067 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018294 | #VALUE! | #VALUE! | 2646.9262 | 0.0003778
560 | 56.056 | 55.051 | 55.051 | 20.068 | 21.6896 | 823.7 | 0.0934 | 55.386 | 20.8788 | 1.6216 | 34.5072 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2638.2563 | 0.00037904
565 | 55.96 | 54.931 | 54.884 | 19.7116 | 21.2882 | 825.3 | 0.0937 | 55.2583 | 20.4999 | 1.5766 | 34.7584 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.2747 | 0.00038106
570 | 56.223 | 55.122 | 55.146 | 20.0525 | 21.6171 | 824.2 | 0.0936 | 55.497 | 20.8348 | 1.5646 | 34.6622 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.053 | 0.00038051
575 | 56.078 | 55.073 | 55.001 | 20.0241 | 21.6559 | 822.6 | 0.0935 | 55.384 | 20.84 | 1.6318 | 34.544 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2631.9263 | 0.00037995
580 | 55.86 | 54.879 | 54.879 | 19.6729 | 21.2416 | 822.7 | 0.0934 | 55.206 | 20.4572 | 1.5687 | 34.7488 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2616.7362 | 0.00038216
585 | 56.048 | 55.067 | 55.02 | 20.006 | 21.5653 | 823.2 | 0.0943 | 55.3783 | 20.7857 | 1.5593 | 34.5927 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2630.1393 | 0.00038021
590 | 56.138 | 55.133 | 55.133 | 19.9905 | 21.6041 | 821.8 | 0.0934 | 55.468 | 20.7973 | 1.6136 | 34.6707 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2619.7579 | 0.00038171
595 | 55.868 | 54.887 | 54.839 | 19.6341 | 21.195 | 824.3 | 0.0941 | 55.198 | 20.4145 | 1.5609 | 34.7835 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2619.2098 | 0.00038179
600 | 56.007 | 55.002 | 54.978 | 19.9595 | 21.5187 | 825.7 | 0.0937 | 55.329 | 20.7391 | 1.5592 | 34.5899 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2638.3391 | 0.00037903
605 | 55.977 | 54.972 | 54.876 | 19.9285 | 21.5368 | 822 | 0.0941 | 55.275 | 20.7326 | 1.6083 | 34.5423 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2630.1322 | 0.00038021
610 | 55.683 | 54.678 | 54.678 | 19.5773 | 21.1199 | 823.2 | 0.0947 | 55.013 | 20.3486 | 1.5426 | 34.6644 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.6978 | 0.000381
615 | 55.942 | 54.984 | 54.961 | 19.913 | 21.4591 | 823.3 | 0.094 | 55.2957 | 20.6861 | 1.5461 | 34.6096 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2629.1718 | 0.00038035
620 | 56.079 | 54.978 | 55.002 | 19.895 | 21.5032 | 824.5 | 0.0943 | 55.353 | 20.6991 | 1.6082 | 34.6539 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2629.6393 | 0.00038028
625 | 55.93 | 54.925 | 54.901 | 19.5541 | 21.1018 | 824 | 0.0941 | 55.252 | 20.328 | 1.5477 | 34.9241 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2607.7157 | 0.00038348
630 | 56.187 | 55.206 | 55.206 | 19.8975 | 21.4514 | 824.6 | 0.0935 | 55.533 | 20.6745 | 1.5539 | 34.8586 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2614.5181 | 0.00038248
635 | 56.208 | 55.203 | 55.107 | 19.882 | 21.498 | 821.9 | 0.0937 | 55.506 | 20.69 | 1.616 | 34.816 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2609.1422 | 0.00038327
640 | 56.06 | 55.031 | 55.031 | 19.5257 | 21.0837 | 823.8 | 0.0938 | 55.374 | 20.3047 | 1.558 | 35.0693 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2596.2848 | 0.00038517
645 | 56.127 | 55.122 | 55.002 | 19.8459 | 21.384 | 826 | 0.0942 | 55.417 | 20.615 | 1.5381 | 34.8021 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.2088 | 0.00038121
650 | 56.171 | 55.118 | 55.07 | 19.8252 | 21.4255 | 823 | 0.0942 | 55.453 | 20.6254 | 1.6003 | 34.8276 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2611.7602 | 0.00038288
655 | 55.999 | 55.018 | 54.994 | 19.4663 | 21.0086 | 824.5 | 0.094 | 55.337 | 20.2374 | 1.5423 | 35.0996 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2596.2514 | 0.00038517
660 | 56.188 | 55.159 | 55.111 | 19.7917 | 21.3297 | 823.7 | 0.0942 | 55.486 | 20.5607 | 1.538 | 34.9253 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2606.673 | 0.00038363
665 | 56.162 | 55.157 | 55.157 | 19.7658 | 21.3659 | 823.8 | 0.094 | 55.492 | 20.5659 | 1.6001 | 34.9261 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2606.9261 | 0.00038359
670 | 55.994 | 54.989 | 54.941 | 19.4043 | 20.9516 | 823.7 | 0.0936 | 55.308 | 20.1779 | 1.5473 | 35.13 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.4805 | 0.00038588
675 | 56.184 | 55.155 | 55.155 | 19.7349 | 21.2701 | 823.6 | 0.0944 | 55.498 | 20.5025 | 1.5352 | 34.9955 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2601.1283 | 0.00038445
680 | 56.208 | 55.132 | 55.132 | 19.7168 | 21.3064 | 824.3 | 0.094 | 55.4907 | 20.5116 | 1.5896 | 34.9791 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2604.5621 | 0.00038394
685 | 55.995 | 54.919 | 54.919 | 19.3423 | 20.8817 | 825.7 | 0.0942 | 55.2777 | 20.112 | 1.5394 | 35.1657 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.1417 | 0.00038534
690 | 56.215 | 55.162 | 55.162 | 19.6703 | 21.195 | 823.8 | 0.0947 | 55.513 | 20.4326 | 1.5247 | 35.0804 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.467 | 0.00038529
695 | 56.076 | 55.071 | 55.047 | 19.6367 | 21.2209 | 822 | 0.0928 | 55.398 | 20.4288 | 1.5842 | 34.9692 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2598.0276 | 0.00038491
700 | 55.935 | 54.93 | 54.906 | 19.2778 | 20.8041 | 823.2 | 0.0942 | 55.257 | 20.0409 | 1.5263 | 35.2161 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.5827 | 0.00038706
705 | 56.156 | 55.151 | 55.127 | 19.6109 | 21.1303 | 824.4 | 0.0942 | 55.478 | 20.3706 | 1.5194 | 35.1074 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.3561 | 0.0003853
710 | 55.899 | 54.894 | 54.87 | 18.7045 | 20.5141 | 825.4 | 0.0938 | 55.221 | 19.6093 | 1.8096 | 35.6117 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2561.7067 | 0.00039036
715 | 56.308 | 55.255 | 55.255 | 19.4947 | 21.0034 | 824.5 | 0.0937 | 55.606 | 20.2491 | 1.5087 | 35.3569 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.3506 | 0.000388
720 | 56.312 | 55.331 | 55.307 | 19.6031 | 21.1458 | 823.5 | 0.0936 | 55.65 | 20.3744 | 1.5427 | 35.2756 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.1648 | 0.00038757
725 | 56.245 | 55.168 | 55.144 | 19.3501 | 20.931 | 821.2 | 0.0938 | 55.519 | 20.1406 | 1.5809 | 35.3785 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2565.475 | 0.00038979
730 | 56.318 | 55.265 | 55.217 | 19.5386 | 21.0811 | 824 | 0.0933 | 55.6 | 20.3099 | 1.5425 | 35.2901 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.6633 | 0.0003875
735 | 55.889 | 54.836 | 54.86 | 18.609 | 20.4054 | 825.2 | 0.0934 | 55.195 | 19.5072 | 1.7964 | 35.6878 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2555.6247 | 0.00039129
740 | 56.321 | 55.292 | 55.244 | 19.394 | 20.8973 | 823.4 | 0.0938 | 55.619 | 20.1456 | 1.5033 | 35.4734 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2565.4662 | 0.00038979
745 | 56.347 | 55.294 | 55.246 | 19.443 | 21.006 | 822.8 | 0.0939 | 55.629 | 20.2245 | 1.563 | 35.4045 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2568.5821 | 0.00038932
750 | 56.063 | 55.034 | 54.986 | 19.0634 | 20.5789 | 824.4 | 0.0946 | 55.361 | 19.8211 | 1.5155 | 35.5399 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2563.7757 | 0.00039005
755 | 56.303 | 55.226 | 55.226 | 19.4043 | 20.9154 | 823.5 | 0.0936 | 55.585 | 20.1598 | 1.5111 | 35.4252 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2569.2688 | 0.00038922
760 | 55.802 | 54.749 | 54.725 | 18.4799 | 20.2604 | 824 | 0.0941 | 55.092 | 19.3701 | 1.7805 | 35.7219 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2549.4759 | 0.00039224
765 | 56.258 | 55.205 | 55.205 | 19.2674 | 20.7471 | 825.8 | 0.0939 | 55.556 | 20.0072 | 1.4797 | 35.5487 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.4866 | 0.00038949
770 | 56.354 | 55.325 | 55.301 | 19.3268 | 20.8869 | 822.8 | 0.0948 | 55.66 | 20.1069 | 1.5601 | 35.5532 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2557.8427 | 0.00039095
775 | 56.212 | 55.183 | 55.063 | 18.9705 | 20.4805 | 824 | 0.0937 | 55.486 | 19.7255 | 1.51 | 35.7605 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2546.7204 | 0.00039266
780 | 56.478 | 55.401 | 55.377 | 19.3088 | 20.8119 | 815.7 | 0.0939 | 55.752 | 20.0603 | 1.5031 | 35.6917 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.931 | 0.00039589
785 | 55.903 | 54.779 | 54.803 | 18.3766 | 20.1569 | 822.9 | 0.0941 | 55.1617 | 19.2667 | 1.7803 | 35.8949 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2533.7966 | 0.00039466
790 | 56.265 | 55.284 | 55.164 | 19.1616 | 20.6358 | 822.3 | 0.0942 | 55.571 | 19.8987 | 1.4742 | 35.6723 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2547.75 | 0.0003925
795 | 56.291 | 55.262 | 55.214 | 19.2623 | 20.7808 | 822.3 | 0.0941 | 55.589 | 20.0216 | 1.5185 | 35.5675 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2555.2606 | 0.00039135
800 | 56.246 | 55.145 | 55.169 | 19.0221 | 20.5814 | 821.6 | 0.0942 | 55.52 | 19.8017 | 1.5593 | 35.7182 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.3064 | 0.00039334
805 | 56.391 | 55.386 | 55.267 | 19.2235 | 20.7368 | 822.8 | 0.0942 | 55.6813 | 19.9801 | 1.5133 | 35.7012 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2547.2367 | 0.00039258
810 | 56.299 | 55.294 | 55.174 | 18.9911 | 20.5504 | 823.3 | 0.0939 | 55.589 | 19.7707 | 1.5593 | 35.8182 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.4543 | 0.00039363
815 | 56.493 | 55.44 | 55.44 | 19.2029 | 20.7264 | 823.4 | 0.0938 | 55.791 | 19.9646 | 1.5235 | 35.8263 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.1885 | 0.00039367
820 | 56.4 | 55.371 | 55.347 | 18.9705 | 20.5323 | 823.1 | 0.0936 | 55.706 | 19.7514 | 1.5618 | 35.9546 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2530.2054 | 0.00039522
825 | 56.545 | 55.444 | 55.397 | 19.1745 | 20.6954 | 823.6 | 0.0935 | 55.7953 | 19.935 | 1.5209 | 35.8604 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2538.3941 | 0.00039395
830 | 56.453 | 55.376 | 55.304 | 18.9395 | 20.5064 | 822.7 | 0.093 | 55.711 | 19.723 | 1.5669 | 35.9881 | 0.46254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001853 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.6252 | 0.00039578
835 | 56.456 | 55.427 | 55.427 | 19.1383 | 20.6617 | 822.9 | 0.0937 | 55.77 | 19.9 | 1.5234 | 35.87 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2535.5567 | 0.00039439
840 | 56.364 | 55.407 | 55.335 | 18.9034 | 20.4701 | 823.5 | 0.093 | 55.702 | 19.6867 | 1.5667 | 36.0153 | 0.46254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001853 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.172 | 0.0003957
845 | 56.583 | 55.506 | 55.506 | 19.1151 | 20.6306 | 821.3 | 0.0938 | 55.865 | 19.8728 | 1.5155 | 35.9922 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.0383 | 0.0003965
850 | 56.275 | 55.294 | 55.27 | 18.8698 | 20.4261 | 822.2 | 0.0945 | 55.613 | 19.648 | 1.5563 | 35.965 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018294 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.7044 | 0.00039577
855 | 56.446 | 55.441 | 55.37 | 19.0738 | 20.5866 | 822.9 | 0.0944 | 55.7523 | 19.8302 | 1.5128 | 35.9221 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2531.8769 | 0.00039496
860 | 56.355 | 55.35 | 55.326 | 18.844 | 20.4028 | 822.2 | 0.0939 | 55.677 | 19.6234 | 1.5588 | 36.0536 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2520.4987 | 0.00039675
865 | 56.552 | 55.499 | 55.499 | 19.0505 | 20.5763 | 822.5 | 0.0944 | 55.85 | 19.8134 | 1.5258 | 36.0366 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.6078 | 0.00039642
870 | 56.388 | 55.431 | 55.383 | 18.8285 | 20.3951 | 823.1 | 0.0931 | 55.734 | 19.6118 | 1.5666 | 36.1222 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2518.4657 | 0.00039707
875 | 56.466 | 55.508 | 55.484 | 19.0299 | 20.5556 | 822.4 | 0.0946 | 55.8193 | 19.7928 | 1.5257 | 36.0266 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.0024 | 0.00039635
880 | 56.352 | 55.395 | 55.371 | 18.7923 | 20.3562 | 818.5 | 0.0943 | 55.706 | 19.5742 | 1.5639 | 36.1317 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2503.729 | 0.0003994
885 | 56.599 | 55.498 | 55.522 | 18.9963 | 20.5141 | 822.5 | 0.0942 | 55.873 | 19.7552 | 1.5178 | 36.1178 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2516.9365 | 0.00039731
890 | 56.414 | 55.361 | 55.361 | 18.7588 | 20.3148 | 822 | 0.0938 | 55.712 | 19.5368 | 1.556 | 36.1752 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2511.4152 | 0.00039818
895 | 56.566 | 55.513 | 55.489 | 18.9188 | 20.4624 | 821.9 | 0.0939 | 55.856 | 19.6906 | 1.5436 | 36.1654 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2511.7901 | 0.00039812
900 | 56.457 | 55.404 | 55.38 | 18.5651 | 20.0585 | 822.4 | 0.0936 | 55.747 | 19.3118 | 1.4934 | 36.4352 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2494.7072 | 0.00040085
905 | 56.61 | 55.581 | 55.509 | 18.9059 | 20.3925 | 823.1 | 0.0942 | 55.9 | 19.6492 | 1.4866 | 36.2508 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2509.5315 | 0.00039848
910 | 56.214 | 55.186 | 55.162 | 17.9842 | 19.7505 | 822.1 | 0.0938 | 55.5207 | 18.8673 | 1.7663 | 36.6533 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.9571 | 0.0004034
915 | 56.849 | 55.748 | 55.724 | 18.7923 | 20.263 | 822.2 | 0.0936 | 56.107 | 19.5277 | 1.4707 | 36.5793 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2484.2719 | 0.00040253
920 | 56.931 | 55.878 | 55.83 | 18.8595 | 20.4028 | 821.5 | 0.0929 | 56.213 | 19.6312 | 1.5433 | 36.5819 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.9872 | 0.0004029
925 | 56.656 | 55.626 | 55.555 | 18.4903 | 19.9912 | 821.8 | 0.0938 | 55.9457 | 19.2407 | 1.5009 | 36.7049 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.5688 | 0.00040411
930 | 56.907 | 55.902 | 55.806 | 18.8362 | 20.3303 | 822.4 | 0.0932 | 56.205 | 19.5832 | 1.4941 | 36.6217 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.9993 | 0.0004029
935 | 56.896 | 55.819 | 55.819 | 18.6297 | 20.1854 | 822 | 0.0932 | 56.178 | 19.4076 | 1.5557 | 36.7704 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.7597 | 0.00040473
940 | 56.861 | 55.856 | 55.736 | 18.7923 | 20.3433 | 821.3 | 0.0929 | 56.151 | 19.5678 | 1.551 | 36.5832 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.2914 | 0.00040302
945 | 56.682 | 55.677 | 55.605 | 18.4489 | 19.9576 | 822.1 | 0.0932 | 55.988 | 19.2033 | 1.5087 | 36.7848 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.0997 | 0.00040484
950 | 56.909 | 55.904 | 55.832 | 18.8181 | 20.32 | 822 | 0.0931 | 56.215 | 19.5691 | 1.5019 | 36.6459 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2479.1538 | 0.00040336
955 | 56.922 | 55.797 | 55.821 | 18.5987 | 20.1672 | 822.3 | 0.0931 | 56.18 | 19.383 | 1.5685 | 36.797 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2469.8747 | 0.00040488
960 | 56.843 | 55.813 | 55.789 | 18.7562 | 20.32 | 821.5 | 0.0936 | 56.1483 | 19.5381 | 1.5638 | 36.6102 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2480.063 | 0.00040322
965 | 56.763 | 55.71 | 55.662 | 18.4231 | 19.9343 | 823 | 0.0932 | 56.045 | 19.1787 | 1.5112 | 36.8663 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2467.3339 | 0.0004053
970 | 56.923 | 55.918 | 55.87 | 18.7846 | 20.3019 | 823.7 | 0.0934 | 56.237 | 19.5433 | 1.5173 | 36.6938 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.0448 | 0.00040306
975 | 56.918 | 55.841 | 55.793 | 18.5806 | 20.1569 | 822.1 | 0.0939 | 56.184 | 19.3687 | 1.5763 | 36.8152 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.0533 | 0.00040518
980 | 56.986 | 55.909 | 55.885 | 18.751 | 20.3252 | 820.2 | 0.094 | 56.26 | 19.5381 | 1.5742 | 36.7219 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.6087 | 0.00040509
985 | 56.793 | 55.764 | 55.692 | 18.4231 | 19.9628 | 822.9 | 0.094 | 56.083 | 19.1929 | 1.5397 | 36.8901 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2465.4458 | 0.00040561
990 | 57.057 | 56.028 | 55.956 | 18.7897 | 20.3277 | 822.4 | 0.0934 | 56.347 | 19.5587 | 1.538 | 36.7883 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.7626 | 0.00040473
995 | 57.035 | 55.982 | 56.006 | 18.6064 | 20.2113 | 823.5 | 0.0931 | 56.341 | 19.4089 | 1.6049 | 36.9322 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2464.4309 | 0.00040577
1000 | 57.183 | 56.082 | 56.058 | 18.7872 | 20.3899 | 823.5 | 0.0933 | 56.441 | 19.5886 | 1.6027 | 36.8524 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2469.7607 | 0.0004049
1005 | 56.95 | 55.921 | 55.873 | 18.467 | 20.0249 | 822.3 | 0.0936 | 56.248 | 19.246 | 1.5579 | 37.002 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2456.191 | 0.00040713
1010 | 57.126 | 56.073 | 56.001 | 18.8285 | 20.3821 | 824.5 | 0.0946 | 56.4 | 19.6053 | 1.5536 | 36.7947 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.6409 | 0.00040377
1015 | 57.115 | 56.061 | 56.014 | 18.6503 | 20.2708 | 824.8 | 0.0932 | 56.3967 | 19.4606 | 1.6205 | 36.9361 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.0563 | 0.00040518
1020 | 57.202 | 56.101 | 56.077 | 18.8466 | 20.4598 | 822 | 0.0939 | 56.46 | 19.6532 | 1.6132 | 36.8068 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.3196 | 0.00040513
1025 | 56.86 | 55.807 | 55.854 | 18.5367 | 20.1129 | 822.7 | 0.0936 | 56.1737 | 19.3248 | 1.5762 | 36.8489 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2467.6014 | 0.00040525
1030 | 57.07 | 56.065 | 56.065 | 18.9137 | 20.5115 | 823 | 0.094 | 56.4 | 19.7126 | 1.5978 | 36.6874 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2479.3654 | 0.00040333
1035 | 57.117 | 56.04 | 56.064 | 18.7458 | 20.4183 | 822.1 | 0.0938 | 56.407 | 19.582 | 1.6725 | 36.825 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2467.4032 | 0.00040528
1040 | 57.31 | 56.256 | 56.256 | 18.9472 | 20.6151 | 823.5 | 0.0938 | 56.6073 | 19.7812 | 1.6679 | 36.8262 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2471.5223 | 0.00040461
1045 | 57.167 | 56.162 | 56.138 | 18.6426 | 20.2863 | 823.3 | 0.0933 | 56.489 | 19.4644 | 1.6437 | 37.0245 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2457.6836 | 0.00040689
1050 | 57.297 | 56.243 | 56.315 | 19.0376 | 20.6928 | 823.3 | 0.0938 | 56.6183 | 19.8652 | 1.6552 | 36.7531 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2475.8332 | 0.0004039
1055 | 57.186 | 56.133 | 56.205 | 18.8672 | 20.5892 | 823.5 | 0.0941 | 56.508 | 19.7282 | 1.722 | 36.7798 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.6392 | 0.0004041
1060 | 57.226 | 56.149 | 56.244 | 19.0763 | 20.7886 | 822.9 | 0.094 | 56.5397 | 19.9324 | 1.7123 | 36.6072 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2484.4942 | 0.0004025
1065 | 57.125 | 56.119 | 56.119 | 18.7691 | 20.4494 | 824.5 | 0.0938 | 56.4543 | 19.6092 | 1.6803 | 36.8451 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2473.2542 | 0.00040433
1070 | 57.315 | 56.286 | 56.334 | 19.128 | 20.8403 | 825.3 | 0.0935 | 56.645 | 19.9841 | 1.7123 | 36.6609 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2488.095 | 0.00040191
1075 | 57.388 | 56.311 | 56.335 | 18.8698 | 20.5711 | 824.5 | 0.0932 | 56.678 | 19.7204 | 1.7013 | 36.9575 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2465.7278 | 0.00040556
1080 | 57.463 | 56.386 | 56.458 | 19.2106 | 20.931 | 823.9 | 0.0936 | 56.769 | 20.0708 | 1.7204 | 36.6982 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.3463 | 0.00040301
1085 | 57.33 | 56.324 | 56.348 | 18.9369 | 20.6488 | 823.1 | 0.0935 | 56.6673 | 19.7929 | 1.7119 | 36.8745 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2467.086 | 0.00040534
1090 | 57.626 | 56.573 | 56.573 | 19.3088 | 21.0707 | 823.1 | 0.0935 | 56.924 | 20.1898 | 1.7619 | 36.7343 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.5042 | 0.00040379
1095 | 57.472 | 56.443 | 56.491 | 19.0454 | 20.786 | 825.6 | 0.0935 | 56.802 | 19.9157 | 1.7406 | 36.8863 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2473.7866 | 0.00040424
1100 | 57.705 | 56.604 | 56.652 | 19.4043 | 21.195 | 823.7 | 0.0931 | 56.987 | 20.2996 | 1.7907 | 36.6874 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.4776 | 0.00040299
1105 | 57.675 | 56.622 | 56.67 | 19.1409 | 20.9128 | 824.9 | 0.0933 | 56.989 | 20.0268 | 1.7719 | 36.9622 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2466.617 | 0.00040541
1110 | 57.889 | 56.836 | 56.884 | 19.5153 | 21.3374 | 823.5 | 0.0931 | 57.203 | 20.4263 | 1.8221 | 36.7766 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.8511 | 0.00040406
1115 | 57.844 | 56.766 | 56.814 | 19.2623 | 21.0785 | 825.6 | 0.0934 | 57.1413 | 20.1704 | 1.8162 | 36.9709 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.1236 | 0.00040517
1120 | 57.944 | 56.867 | 56.938 | 19.629 | 21.4824 | 822.8 | 0.0933 | 57.2497 | 20.5557 | 1.8534 | 36.694 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.3193 | 0.0004035
1125 | 57.735 | 56.634 | 56.777 | 19.3552 | 21.1976 | 822.7 | 0.0936 | 57.0487 | 20.2764 | 1.8424 | 36.7723 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2472.7416 | 0.00040441
1130 | 58.055 | 56.977 | 57.097 | 19.74 | 21.6067 | 824.6 | 0.0936 | 57.3763 | 20.6733 | 1.8667 | 36.703 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.1308 | 0.00040272
1135 | 58.115 | 57.061 | 57.133 | 19.505 | 21.3633 | 826.4 | 0.0928 | 57.4363 | 20.4341 | 1.8583 | 37.0022 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.4288 | 0.00040512
1140 | 58.251 | 57.173 | 57.269 | 19.8795 | 21.7699 | 824 | 0.093 | 57.5643 | 20.8247 | 1.8904 | 36.7396 | 0.46254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001853 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.8488 | 0.00040341
1145 | 58.197 | 57.119 | 57.263 | 19.6109 | 21.4902 | 825.6 | 0.0929 | 57.5263 | 20.5506 | 1.8793 | 36.9758 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2467.7999 | 0.00040522
1150 | 58.507 | 57.381 | 57.549 | 20.006 | 21.9175 | 823.6 | 0.0928 | 57.8123 | 20.9617 | 1.9115 | 36.8506 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.1857 | 0.00040483
1155 | 58.438 | 57.36 | 57.456 | 19.7581 | 21.6585 | 824.7 | 0.0924 | 57.7513 | 20.7083 | 1.9004 | 37.043 | 0.45956 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018626 | #VALUE! | #VALUE! | 2460.6344 | 0.0004064
1160 | 58.612 | 57.439 | 57.606 | 20.1145 | 22.0625 | 826.7 | 0.0932 | 57.8857 | 21.0885 | 1.948 | 36.7972 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.0828 | 0.00040273
1165 | 58.452 | 57.374 | 57.542 | 19.8562 | 21.7906 | 825.5 | 0.0928 | 57.7893 | 20.8234 | 1.9344 | 36.9659 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.1585 | 0.00040516
1170 | 58.752 | 57.602 | 57.77 | 20.2281 | 22.2023 | 825.9 | 0.0933 | 58.0413 | 21.2152 | 1.9742 | 36.8261 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.7286 | 0.00040343
1175 | 58.598 | 57.472 | 57.616 | 19.9879 | 21.933 | 825.3 | 0.0928 | 57.8953 | 20.9605 | 1.9451 | 36.9349 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2469.6349 | 0.00040492
1180 | 58.906 | 57.756 | 57.923 | 20.3676 | 22.3551 | 825.5 | 0.0931 | 58.195 | 21.3614 | 1.9875 | 36.8336 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2477.0225 | 0.00040371
1185 | 58.713 | 57.611 | 57.827 | 20.1377 | 22.1091 | 825.4 | 0.093 | 58.0503 | 21.1234 | 1.9714 | 36.9269 | 0.46254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001853 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.4659 | 0.00040478
1190 | 59.073 | 57.899 | 58.067 | 20.5303 | 22.5416 | 825.6 | 0.0929 | 58.3463 | 21.5359 | 2.0113 | 36.8104 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.8884 | 0.00040341
1195 | 59.007 | 57.833 | 58.049 | 20.2798 | 22.2567 | 827.1 | 0.0924 | 58.2963 | 21.2682 | 1.9769 | 37.0281 | 0.45956 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018626 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.7916 | 0.00040506
1200 | 59.163 | 58.084 | 58.228 | 20.6414 | 22.6504 | 825.8 | 0.0929 | 58.4917 | 21.6459 | 2.009 | 36.8458 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2477.1079 | 0.0004037
1205 | 59.057 | 57.979 | 58.123 | 20.3883 | 22.3603 | 826.2 | 0.0922 | 58.3863 | 21.3743 | 1.972 | 37.012 | 0.45857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018659 | #VALUE! | #VALUE! | 2467.1746 | 0.00040532
1210 | 59.338 | 58.212 | 58.355 | 20.768 | 22.7643 | 826.2 | 0.0924 | 58.635 | 21.7661 | 1.9963 | 36.8689 | 0.45956 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018626 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.7561 | 0.00040375
1215 | 59.31 | 58.16 | 58.28 | 20.52 | 22.4898 | 828.1 | 0.0924 | 58.5833 | 21.5049 | 1.9698 | 37.0784 | 0.45956 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018626 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.42 | 0.00040512
1220 | 59.481 | 58.331 | 58.57 | 20.892 | 22.8783 | 826.2 | 0.0928 | 58.794 | 21.8851 | 1.9863 | 36.9089 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.0719 | 0.00040419
1225 | 59.412 | 58.262 | 58.478 | 20.6285 | 22.6037 | 826.7 | 0.0935 | 58.7173 | 21.6161 | 1.9752 | 37.1012 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2462.7324 | 0.00040605
1230 | 59.587 | 58.485 | 58.677 | 20.9927 | 22.9923 | 829.2 | 0.0927 | 58.9163 | 21.9925 | 1.9996 | 36.9238 | 0.46105 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018578 | #VALUE! | #VALUE! | 2482.0479 | 0.00040289
1235 | 59.427 | 58.349 | 58.517 | 20.7421 | 22.7177 | 826.1 | 0.0921 | 58.7643 | 21.7299 | 1.9756 | 37.0344 | 0.45807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018675 | #VALUE! | #VALUE! | 2465.3839 | 0.00040562
1240 | 59.772 | 58.622 | 58.813 | 21.1167 | 23.1218 | 826.8 | 0.0923 | 59.069 | 22.1193 | 2.0051 | 36.9498 | 0.45906 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018642 | #VALUE! | #VALUE! | 2473.128 | 0.00040435
1245 | 59.496 | 58.393 | 58.609 | 20.8636 | 22.8394 | 828.5 | 0.0929 | 58.8327 | 21.8515 | 1.9758 | 36.9812 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.1078 | 0.00040386
1250 | 59.459 | 58.261 | 58.453 | 20.3599 | 22.5986 | 827.4 | 0.0925 | 58.7243 | 21.4793 | 2.2387 | 37.2451 | 0.46006 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001861 | #VALUE! | #VALUE! | 2455.298 | 0.00040728
1265 | 25.938 | 25.223 | 25.568 | 14.0144 | 14.382 | 812.3 | 0.3979 | 25.5763 | 14.1982 | 0.3676 | 11.3781 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7890.4737 | 0.00012674
1270 | 26.485 | 25.721 | 26.042 | 14.2001 | 14.6354 | 813.3 | 0.3969 | 26.0827 | 14.4177 | 0.4353 | 11.6649 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7705.9604 | 0.00012977
1275 | 26.676 | 25.937 | 26.257 | 14.4013 | 14.8526 | 813.7 | 0.3979 | 26.29 | 14.627 | 0.4513 | 11.6631 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7710.9843 | 0.00012969
1280 | 26.924 | 26.136 | 26.456 | 14.5999 | 15.0543 | 813.4 | 0.3979 | 26.5053 | 14.8271 | 0.4544 | 11.6782 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7698.1197 | 0.0001299
1285 | 27.054 | 26.34 | 26.66 | 14.7831 | 15.2404 | 814.8 | 0.3994 | 26.6847 | 15.0117 | 0.4573 | 11.6729 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7714.8818 | 0.00012962
1290 | 27.289 | 26.551 | 26.895 | 15.0049 | 15.4551 | 815.2 | 0.3979 | 26.9117 | 15.23 | 0.4502 | 11.6817 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7712.8876 | 0.00012965
1295 | 27.453 | 26.689 | 27.059 | 15.1829 | 15.6413 | 816.1 | 0.3965 | 27.067 | 15.4121 | 0.4584 | 11.6549 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7739.1358 | 0.00012921
1300 | 27.624 | 26.861 | 27.23 | 15.3893 | 15.8482 | 817.7 | 0.3976 | 27.2383 | 15.6188 | 0.4589 | 11.6196 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 7777.8772 | 0.00012857
1305 | 27.775 | 27.037 | 27.381 | 15.5312 | 15.9749 | 816.7 | 0.3977 | 27.3977 | 15.753 | 0.4437 | 11.6446 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7751.6651 | 0.000129
1310 | 27.928 | 27.165 | 27.509 | 15.6551 | 16.0887 | 818 | 0.3978 | 27.534 | 15.8719 | 0.4336 | 11.6621 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7752.3645 | 0.00012899
1315 | 28.011 | 27.272 | 27.592 | 15.7841 | 16.1973 | 818.5 | 0.3984 | 27.625 | 15.9907 | 0.4132 | 11.6343 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7775.6386 | 0.00012861
1320 | 28.124 | 27.336 | 27.705 | 15.9002 | 16.324 | 819.5 | 0.3988 | 27.7217 | 16.1121 | 0.4238 | 11.6096 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7801.7241 | 0.00012818
1325 | 28.24 | 27.477 | 27.822 | 16.0292 | 16.4559 | 821.3 | 0.3965 | 27.8463 | 16.2426 | 0.4267 | 11.6038 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7822.7572 | 0.00012783
1330 | 28.382 | 27.644 | 27.988 | 16.197 | 16.6241 | 820.5 | 0.3971 | 28.0047 | 16.4106 | 0.4271 | 11.5941 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7821.6532 | 0.00012785
1335 | 28.528 | 27.789 | 28.109 | 16.3311 | 16.7612 | 821.4 | 0.3989 | 28.142 | 16.5462 | 0.4301 | 11.5959 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7829.0623 | 0.00012773
1340 | 28.652 | 27.938 | 28.234 | 16.4989 | 16.9319 | 822 | 0.3982 | 28.2747 | 16.7154 | 0.433 | 11.5593 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7859.577 | 0.00012723
1345 | 28.776 | 28.013 | 28.382 | 16.6098 | 17.0535 | 822.6 | 0.3988 | 28.3903 | 16.8316 | 0.4437 | 11.5587 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7865.7109 | 0.00012713
1350 | 28.928 | 28.165 | 28.509 | 16.7337 | 17.1647 | 822.3 | 0.3987 | 28.534 | 16.9492 | 0.431 | 11.5848 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7845.1164 | 0.00012747
1355 | 28.959 | 28.221 | 28.541 | 16.8137 | 17.2475 | 822 | 0.3974 | 28.5737 | 17.0306 | 0.4338 | 11.5431 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7870.6075 | 0.00012705
1360 | 29.019 | 28.28 | 28.6 | 16.8782 | 17.307 | 823.5 | 0.3974 | 28.633 | 17.0926 | 0.4288 | 11.5404 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7886.7919 | 0.00012679
1365 | 29.084 | 28.345 | 28.665 | 16.935 | 17.3536 | 823.9 | 0.3975 | 28.698 | 17.1443 | 0.4186 | 11.5537 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7881.5395 | 0.00012688
1370 | 29.1 | 28.386 | 28.706 | 16.9815 | 17.4027 | 824.4 | 0.3972 | 28.7307 | 17.1921 | 0.4212 | 11.5386 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7896.6658 | 0.00012664
1375 | 29.094 | 28.356 | 28.651 | 16.9892 | 17.4131 | 826.2 | 0.3977 | 28.7003 | 17.2011 | 0.4239 | 11.4992 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7941.0116 | 0.00012593
1380 | 29.165 | 28.427 | 28.747 | 17.0641 | 17.4571 | 824.2 | 0.3989 | 28.7797 | 17.2606 | 0.393 | 11.5191 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7908.1147 | 0.00012645
1385 | 29.212 | 28.498 | 28.794 | 17.1002 | 17.4959 | 825.3 | 0.397 | 28.8347 | 17.298 | 0.3957 | 11.5366 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7906.6228 | 0.00012648
1390 | 29.208 | 28.47 | 28.765 | 17.1157 | 17.5062 | 824.2 | 0.398 | 28.8143 | 17.3109 | 0.3905 | 11.5034 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7918.8963 | 0.00012628
1395 | 29.205 | 28.516 | 28.762 | 17.1518 | 17.5321 | 825.3 | 0.3982 | 28.8277 | 17.342 | 0.3803 | 11.4857 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7941.6618 | 0.00012592
1400 | 29.274 | 28.536 | 28.831 | 17.1802 | 17.5528 | 825.2 | 0.3993 | 28.8803 | 17.3665 | 0.3726 | 11.5138 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7921.3084 | 0.00012624
1405 | 29.316 | 28.603 | 28.873 | 17.2112 | 17.5968 | 825.6 | 0.3978 | 28.9307 | 17.404 | 0.3856 | 11.5267 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7916.3245 | 0.00012632
1410 | 29.357 | 28.643 | 28.938 | 17.2886 | 17.6692 | 826.3 | 0.3967 | 28.9793 | 17.4789 | 0.3806 | 11.5004 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 7941.1096 | 0.00012593
1415 | 29.371 | 28.658 | 28.928 | 17.3248 | 17.7054 | 824.9 | 0.3999 | 28.9857 | 17.5151 | 0.3806 | 11.4706 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7948.2967 | 0.00012581
1420 | 29.384 | 28.67 | 28.941 | 17.3428 | 17.7106 | 825.5 | 0.3986 | 28.9983 | 17.5267 | 0.3678 | 11.4716 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7953.3384 | 0.00012573
1425 | 29.442 | 28.704 | 28.95 | 17.3686 | 17.721 | 824.7 | 0.3988 | 29.032 | 17.5448 | 0.3524 | 11.4872 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7934.8633 | 0.00012603
1430 | 29.422 | 28.684 | 28.955 | 17.366 | 17.7132 | 826.4 | 0.3987 | 29.0203 | 17.5396 | 0.3472 | 11.4807 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7955.6985 | 0.0001257
1435 | 29.399 | 28.661 | 28.932 | 17.3377 | 17.6847 | 826.4 | 0.3989 | 28.9973 | 17.5112 | 0.347 | 11.4861 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7951.9583 | 0.00012576
1440 | 29.375 | 28.636 | 28.907 | 17.3196 | 17.6563 | 826.1 | 0.3998 | 28.9727 | 17.488 | 0.3367 | 11.4847 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7950.0521 | 0.00012579
1445 | 29.344 | 28.605 | 28.901 | 17.2938 | 17.6252 | 826.3 | 0.3982 | 28.95 | 17.4595 | 0.3314 | 11.4905 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7947.9745 | 0.00012582
1450 | 29.306 | 28.592 | 28.863 | 17.2344 | 17.558 | 820.8 | 0.4001 | 28.9203 | 17.3962 | 0.3236 | 11.5241 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7872.0295 | 0.00012703
1455 | 29.289 | 28.526 | 28.846 | 17.1905 | 17.4959 | 826.8 | 0.3985 | 28.887 | 17.3432 | 0.3054 | 11.5438 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7916.0643 | 0.00012633
1460 | 29.191 | 28.453 | 28.699 | 17.1363 | 17.4338 | 824.8 | 0.399 | 28.781 | 17.285 | 0.2975 | 11.496 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7929.7852 | 0.00012611
1465 | 29.109 | 28.37 | 28.616 | 17.0925 | 17.3846 | 827.1 | 0.4011 | 28.6983 | 17.2386 | 0.2921 | 11.4598 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 7976.9938 | 0.00012536
1470 | 29.14 | 28.377 | 28.673 | 17.0795 | 17.3665 | 824.9 | 0.3999 | 28.73 | 17.223 | 0.287 | 11.507 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7923.1309 | 0.00012621
1475 | 29.116 | 28.353 | 28.648 | 17.0589 | 17.3484 | 825.6 | 0.4026 | 28.7057 | 17.2036 | 0.2895 | 11.502 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 7933.29 | 0.00012605
1480 | 29.13 | 28.391 | 28.637 | 17.0666 | 17.3484 | 825.9 | 0.3982 | 28.7193 | 17.2075 | 0.2818 | 11.5118 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7929.4052 | 0.00012611
1485 | 29.136 | 28.373 | 28.669 | 17.0692 | 17.3432 | 824.9 | 0.4005 | 28.726 | 17.2062 | 0.274 | 11.5198 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 7914.3272 | 0.00012635
1490 | 29.135 | 28.372 | 28.594 | 17.0718 | 17.3406 | 825.4 | 0.3991 | 28.7003 | 17.2062 | 0.2688 | 11.4941 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7936.808 | 0.000126
1495 | 29.154 | 28.367 | 28.588 | 17.0718 | 17.3355 | 825.6 | 0.3993 | 28.703 | 17.2036 | 0.2637 | 11.4993 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7935.1297 | 0.00012602
1500 | 29.137 | 28.374 | 28.645 | 17.0718 | 17.3303 | 825.3 | 0.3997 | 28.7187 | 17.201 | 0.2585 | 11.5176 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7919.666 | 0.00012627
1505 | 29.142 | 28.379 | 28.649 | 17.0718 | 17.3277 | 826.2 | 0.3986 | 28.7233 | 17.1998 | 0.2559 | 11.5236 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7924.1974 | 0.0001262
1510 | 29.162 | 28.399 | 28.62 | 17.0795 | 17.3355 | 825.6 | 0.3978 | 28.727 | 17.2075 | 0.256 | 11.5195 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7921.2495 | 0.00012624
1515 | 29.042 | 28.304 | 28.55 | 17.0512 | 17.3044 | 824.8 | 0.4013 | 28.632 | 17.1778 | 0.2532 | 11.4542 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 7958.6889 | 0.00012565
1520 | 29.015 | 28.302 | 28.548 | 17.0331 | 17.2837 | 824.3 | 0.4 | 28.6217 | 17.1584 | 0.2506 | 11.4633 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7947.5733 | 0.00012582
1525 | 28.986 | 28.272 | 28.518 | 17.0279 | 17.2734 | 823 | 0.4007 | 28.592 | 17.1506 | 0.2455 | 11.4413 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 7950.2393 | 0.00012578
1530 | 29 | 28.262 | 28.508 | 17.0073 | 17.2501 | 824.8 | 0.4 | 28.59 | 17.1287 | 0.2428 | 11.4613 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7953.7587 | 0.00012573
1535 | 28.963 | 28.249 | 28.446 | 16.9866 | 17.2268 | 824.8 | 0.3989 | 28.5527 | 17.1067 | 0.2402 | 11.446 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7964.4138 | 0.00012556
1540 | 28.945 | 28.206 | 28.453 | 16.966 | 17.2009 | 825.2 | 0.4002 | 28.5347 | 17.0834 | 0.2349 | 11.4512 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 7964.6231 | 0.00012556
1545 | 28.875 | 28.136 | 28.382 | 16.9247 | 17.1518 | 825.3 | 0.4002 | 28.4643 | 17.0383 | 0.2271 | 11.4261 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 7983.1097 | 0.00012526
1550 | 28.827 | 28.113 | 28.31 | 16.886 | 17.113 | 824.7 | 0.4033 | 28.4167 | 16.9995 | 0.227 | 11.4172 | 2.0058 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057301 | #VALUE! | #VALUE! | 7983.5361 | 0.00012526
1555 | 28.848 | 28.11 | 28.307 | 16.8757 | 17.0923 | 823.5 | 0.4014 | 28.4217 | 16.984 | 0.2166 | 11.4377 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 7957.6312 | 0.00012567
1560 | 28.866 | 28.103 | 28.325 | 16.8628 | 17.0794 | 825.3 | 0.4016 | 28.4313 | 16.9711 | 0.2166 | 11.4602 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 7959.3211 | 0.00012564
1565 | 28.905 | 28.142 | 28.364 | 16.8524 | 17.069 | 825.4 | 0.3971 | 28.4703 | 16.9607 | 0.2166 | 11.5096 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7926.1195 | 0.00012617
1570 | 28.867 | 28.104 | 28.326 | 16.8344 | 17.0431 | 825.3 | 0.3998 | 28.4323 | 16.9387 | 0.2087 | 11.4936 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7936.2262 | 0.000126
1575 | 28.877 | 28.114 | 28.335 | 16.8318 | 17.038 | 825.1 | 0.3972 | 28.442 | 16.9349 | 0.2062 | 11.5071 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7924.983 | 0.00012618
1580 | 28.858 | 28.12 | 28.317 | 16.8163 | 17.025 | 824.8 | 0.3985 | 28.4317 | 16.9206 | 0.2087 | 11.511 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7919.406 | 0.00012627
1585 | 28.813 | 28.075 | 28.272 | 16.7982 | 17.0043 | 823.5 | 0.3992 | 28.3867 | 16.9013 | 0.2061 | 11.4854 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7924.5478 | 0.00012619
1590 | 28.787 | 28.048 | 28.27 | 16.775 | 16.9681 | 824.9 | 0.4001 | 28.3683 | 16.8715 | 0.1931 | 11.4968 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7930.1718 | 0.0001261
1595 | 28.758 | 27.995 | 28.266 | 16.7492 | 16.9422 | 823.2 | 0.399 | 28.3397 | 16.8457 | 0.193 | 11.494 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7915.7682 | 0.00012633
1600 | 28.729 | 27.966 | 28.163 | 16.7208 | 16.9086 | 823.5 | 0.401 | 28.286 | 16.8147 | 0.1878 | 11.4713 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 7934.2998 | 0.00012604
1605 | 28.672 | 27.934 | 28.131 | 16.6898 | 16.8698 | 823.8 | 0.4009 | 28.2457 | 16.7798 | 0.18 | 11.4659 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 7940.9514 | 0.00012593
1610 | 28.712 | 27.973 | 28.17 | 16.6769 | 16.8543 | 825.6 | 0.3989 | 28.285 | 16.7656 | 0.1774 | 11.5194 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7921.3183 | 0.00012624
1615 | 28.721 | 27.983 | 28.205 | 16.6511 | 16.831 | 824.1 | 0.3977 | 28.303 | 16.7411 | 0.1799 | 11.5619 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7877.8275 | 0.00012694
1620 | 28.68 | 27.917 | 28.139 | 16.6253 | 16.8077 | 824.6 | 0.3998 | 28.2453 | 16.7165 | 0.1824 | 11.5288 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7905.25 | 0.0001265
1625 | 28.637 | 27.874 | 28.12 | 16.6073 | 16.7845 | 824.5 | 0.3989 | 28.2103 | 16.6959 | 0.1772 | 11.5144 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7914.1765 | 0.00012636
1630 | 28.591 | 27.852 | 28.049 | 16.5866 | 16.7586 | 823.8 | 0.4017 | 28.164 | 16.6726 | 0.172 | 11.4914 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 7923.307 | 0.00012621
1635 | 28.564 | 27.825 | 28.047 | 16.5634 | 16.7353 | 823.8 | 0.3987 | 28.1453 | 16.6493 | 0.1719 | 11.496 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7920.1481 | 0.00012626
1640 | 28.561 | 27.847 | 28.019 | 16.5531 | 16.7198 | 824 | 0.4003 | 28.1423 | 16.6364 | 0.1667 | 11.5059 | 1.9909 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057644 | #VALUE! | #VALUE! | 7915.2545 | 0.00012634
1645 | 28.53 | 27.792 | 28.013 | 16.5273 | 16.6913 | 824.2 | 0.4015 | 28.1117 | 16.6093 | 0.164 | 11.5024 | 1.9969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057506 | #VALUE! | #VALUE! | 7919.5963 | 0.00012627
1650 | 28.545 | 27.781 | 28.003 | 16.504 | 16.6681 | 824 | 0.399 | 28.1097 | 16.5861 | 0.1641 | 11.5236 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7903.074 | 0.00012653
1655 | 29.103 | 28.364 | 28.611 | 17.0795 | 17.3329 | 825.1 | 0.3987 | 28.6927 | 17.2062 | 0.2534 | 11.4865 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7939.2188 | 0.00012596
1660 | 29.063 | 28.324 | 28.57 | 17.0692 | 17.3251 | 824 | 0.3999 | 28.6523 | 17.1972 | 0.2559 | 11.4552 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7950.287 | 0.00012578
1665 | 28.534 | 27.77 | 27.992 | 16.4782 | 16.6422 | 823.8 | 0.4011 | 28.0987 | 16.5602 | 0.164 | 11.5385 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 7890.987 | 0.00012673
1670 | 28.471 | 27.708 | 27.93 | 16.455 | 16.6137 | 823.5 | 0.4004 | 28.0363 | 16.5343 | 0.1587 | 11.502 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 7913.1338 | 0.00012637
1675 | 28.407 | 27.644 | 27.865 | 16.4189 | 16.5775 | 823.5 | 0.4028 | 27.972 | 16.4982 | 0.1586 | 11.4738 | 2.0034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057358 | #VALUE! | #VALUE! | 7932.571 | 0.00012606
1680 | 28.392 | 27.629 | 27.801 | 16.3956 | 16.5517 | 825.6 | 0.4011 | 27.9407 | 16.4736 | 0.1561 | 11.467 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 7957.5043 | 0.00012567
1685 | 28.424 | 27.661 | 27.858 | 16.375 | 16.5336 | 823.7 | 0.3988 | 27.981 | 16.4543 | 0.1586 | 11.5267 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7898.0834 | 0.00012661
1690 | 28.432 | 27.669 | 27.89 | 16.3466 | 16.5025 | 823.8 | 0.3981 | 27.997 | 16.4245 | 0.1559 | 11.5724 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7867.8145 | 0.0001271
1695 | 28.363 | 27.625 | 27.797 | 16.3131 | 16.4663 | 823.8 | 0.4007 | 27.9283 | 16.3897 | 0.1532 | 11.5386 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 7890.873 | 0.00012673
1700 | 28.272 | 27.533 | 27.755 | 16.2769 | 16.4301 | 822.8 | 0.4005 | 27.8533 | 16.3535 | 0.1532 | 11.4998 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 7907.8856 | 0.00012646
1705 | 28.226 | 27.488 | 27.709 | 16.2511 | 16.3991 | 821.8 | 0.4022 | 27.8077 | 16.3251 | 0.148 | 11.4826 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 7910.1515 | 0.00012642
1710 | 28.186 | 27.473 | 27.694 | 16.2176 | 16.3706 | 822.1 | 0.4021 | 27.7843 | 16.2941 | 0.153 | 11.4902 | 1.9999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057438 | #VALUE! | #VALUE! | 7907.7593 | 0.00012646
1715 | 28.243 | 27.48 | 27.677 | 16.1841 | 16.3396 | 822.5 | 0.3997 | 27.8 | 16.2618 | 0.1555 | 11.5381 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.7508 | 0.00012692
1720 | 28.205 | 27.466 | 27.614 | 16.1505 | 16.3059 | 822.5 | 0.3994 | 27.7617 | 16.2282 | 0.1554 | 11.5335 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7881.9501 | 0.00012687
1725 | 28.194 | 27.431 | 27.652 | 16.1195 | 16.2697 | 822.5 | 0.4004 | 27.759 | 16.1946 | 0.1502 | 11.5644 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 7860.8669 | 0.00012721
1730 | 28.157 | 27.419 | 27.591 | 16.0963 | 16.2465 | 822.7 | 0.4016 | 27.7223 | 16.1714 | 0.1502 | 11.5509 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 7871.9452 | 0.00012703
1735 | 28.147 | 27.409 | 27.556 | 16.0834 | 16.2309 | 823.3 | 0.4023 | 27.704 | 16.1572 | 0.1475 | 11.5468 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 7880.472 | 0.0001269
1740 | 28.165 | 27.426 | 27.599 | 16.0628 | 16.2128 | 823.4 | 0.3992 | 27.73 | 16.1378 | 0.15 | 11.5922 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7850.5961 | 0.00012738
1745 | 28.207 | 27.444 | 27.616 | 16.055 | 16.2025 | 823.6 | 0.3974 | 27.7557 | 16.1288 | 0.1475 | 11.6269 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7829.0563 | 0.00012773
1750 | 28.15 | 27.436 | 27.608 | 16.037 | 16.1896 | 822.3 | 0.3992 | 27.7313 | 16.1133 | 0.1526 | 11.618 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7822.6754 | 0.00012783
1755 | 28.117 | 27.403 | 27.576 | 16.0292 | 16.1792 | 822 | 0.3986 | 27.6987 | 16.1042 | 0.15 | 11.5945 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7835.7159 | 0.00012762
1760 | 28.109 | 27.346 | 27.543 | 16.0137 | 16.1663 | 822.4 | 0.4005 | 27.666 | 16.09 | 0.1526 | 11.576 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 7852.0349 | 0.00012736
1765 | 28.053 | 27.364 | 27.585 | 15.9957 | 16.1508 | 821.9 | 0.4 | 27.6673 | 16.0733 | 0.1551 | 11.5941 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7835.0217 | 0.00012763
1770 | 28.094 | 27.307 | 27.528 | 15.9905 | 16.1404 | 824.6 | 0.4016 | 27.643 | 16.0654 | 0.1499 | 11.5776 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 7871.9858 | 0.00012703
1775 | 28.064 | 27.35 | 27.522 | 15.9673 | 16.1197 | 823.8 | 0.4001 | 27.6453 | 16.0435 | 0.1524 | 11.6018 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7847.8882 | 0.00012742
1780 | 28.036 | 27.322 | 27.47 | 15.9492 | 16.0964 | 823.3 | 0.3983 | 27.6093 | 16.0228 | 0.1472 | 11.5865 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7853.4818 | 0.00012733
1785 | 28.03 | 27.316 | 27.489 | 15.9312 | 16.0783 | 823.1 | 0.4002 | 27.6117 | 16.0048 | 0.1471 | 11.6069 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 7837.7855 | 0.00012759
1790 | 28.024 | 27.285 | 27.457 | 15.9286 | 16.0732 | 822 | 0.3997 | 27.5887 | 16.0009 | 0.1446 | 11.5878 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7840.2465 | 0.00012755
1795 | 28.021 | 27.307 | 27.504 | 15.9131 | 16.0654 | 822.8 | 0.3988 | 27.6107 | 15.9893 | 0.1523 | 11.6214 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7825.1532 | 0.00012779
1800 | 28.044 | 27.306 | 27.503 | 15.8925 | 16.0473 | 822.4 | 0.3973 | 27.6177 | 15.9699 | 0.1548 | 11.6478 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7803.6553 | 0.00012815
1805 | 28.041 | 27.327 | 27.524 | 15.895 | 16.0421 | 823.3 | 0.3977 | 27.6307 | 15.9686 | 0.1471 | 11.6621 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7802.5826 | 0.00012816
1810 | 28.045 | 27.307 | 27.479 | 15.8899 | 16.0421 | 823.1 | 0.3995 | 27.6103 | 15.966 | 0.1522 | 11.6443 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 7812.6004 | 0.000128
1815 | 27.997 | 27.259 | 27.431 | 15.8796 | 16.0318 | 824.8 | 0.3995 | 27.5623 | 15.9557 | 0.1522 | 11.6066 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 7854.1651 | 0.00012732
1820 | 28.001 | 27.263 | 27.46 | 15.877 | 16.0266 | 822.4 | 0.3992 | 27.5747 | 15.9518 | 0.1496 | 11.6229 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7820.3733 | 0.00012787
1825 | 28.006 | 27.292 | 27.465 | 15.8873 | 16.037 | 821.8 | 0.4008 | 27.5877 | 15.9621 | 0.1497 | 11.6255 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 7812.8865 | 0.00012799
1830 | 28.011 | 27.272 | 27.469 | 15.8847 | 16.0318 | 823.2 | 0.402 | 27.584 | 15.9582 | 0.1471 | 11.6258 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 7826.0392 | 0.00012778
1835 | 27.996 | 27.257 | 27.454 | 15.8873 | 16.0395 | 822.3 | 0.4002 | 27.569 | 15.9634 | 0.1522 | 11.6056 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 7831.056 | 0.0001277
1840 | 28.032 | 27.293 | 27.49 | 15.8796 | 16.0318 | 822.5 | 0.3984 | 27.605 | 15.9557 | 0.1522 | 11.6493 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7803.5769 | 0.00012815
1845 | 28.044 | 27.305 | 27.502 | 15.8821 | 16.0318 | 823.2 | 0.3995 | 27.617 | 15.957 | 0.1497 | 11.6601 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 7803.0176 | 0.00012816
1850 | 28.032 | 27.269 | 27.491 | 15.8796 | 16.0318 | 823.4 | 0.3989 | 27.5973 | 15.9557 | 0.1522 | 11.6416 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7817.2605 | 0.00012792
1855 | 28.026 | 27.287 | 27.484 | 15.877 | 16.0214 | 821.6 | 0.399 | 27.599 | 15.9492 | 0.1444 | 11.6498 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7794.7035 | 0.00012829
1860 | 28.042 | 27.303 | 27.5 | 15.8821 | 16.0266 | 822.1 | 0.3999 | 27.615 | 15.9543 | 0.1445 | 11.6607 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7792.1899 | 0.00012833
1865 | 28.013 | 27.274 | 27.446 | 15.877 | 16.024 | 822.9 | 0.3988 | 27.5777 | 15.9505 | 0.147 | 11.6272 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7822.234 | 0.00012784
1870 | 28.058 | 27.32 | 27.517 | 15.877 | 16.024 | 823 | 0.398 | 27.6317 | 15.9505 | 0.147 | 11.6812 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7787.0194 | 0.00012842
1875 | 28.008 | 27.27 | 27.467 | 15.8692 | 16.0188 | 822.1 | 0.3991 | 27.5817 | 15.944 | 0.1496 | 11.6377 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7807.5788 | 0.00012808
1880 | 28.032 | 27.294 | 27.491 | 15.8718 | 16.0214 | 824 | 0.3988 | 27.6057 | 15.9466 | 0.1496 | 11.6591 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7811.2595 | 0.00012802
1885 | 28.059 | 27.296 | 27.493 | 15.8796 | 16.0292 | 822.4 | 0.4001 | 27.616 | 15.9544 | 0.1496 | 11.6616 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7794.3984 | 0.0001283
1890 | 28.038 | 27.275 | 27.497 | 15.8796 | 16.0266 | 821.8 | 0.3994 | 27.6033 | 15.9531 | 0.147 | 11.6502 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7796.311 | 0.00012827
1895 | 28.068 | 27.33 | 27.502 | 15.8899 | 16.037 | 822.2 | 0.401 | 27.6333 | 15.9634 | 0.1471 | 11.6699 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 7786.9717 | 0.00012842
1900 | 28.076 | 27.313 | 27.534 | 15.8899 | 16.0395 | 822.6 | 0.3994 | 27.641 | 15.9647 | 0.1496 | 11.6763 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7786.4787 | 0.00012843
1905 | 28.087 | 27.324 | 27.521 | 15.8925 | 16.0447 | 823.2 | 0.3985 | 27.644 | 15.9686 | 0.1522 | 11.6754 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7792.7588 | 0.00012832
1910 | 28.075 | 27.361 | 27.558 | 15.9028 | 16.0525 | 822.6 | 0.3997 | 27.6647 | 15.9777 | 0.1497 | 11.687 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7779.3387 | 0.00012855
1915 | 28.086 | 27.348 | 27.545 | 15.9079 | 16.0602 | 822.4 | 0.3985 | 27.6597 | 15.984 | 0.1523 | 11.6756 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7785.0412 | 0.00012845
1920 | 28.153 | 27.39 | 27.587 | 15.9208 | 16.0732 | 822.4 | 0.3992 | 27.71 | 15.997 | 0.1524 | 11.713 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7760.1943 | 0.00012886
1925 | 28.12 | 27.406 | 27.578 | 15.9208 | 16.0809 | 822.9 | 0.3994 | 27.7013 | 16.0008 | 0.1601 | 11.7005 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7773.2189 | 0.00012865
1930 | 28.164 | 27.401 | 27.598 | 15.9286 | 16.0861 | 823.3 | 0.4011 | 27.721 | 16.0073 | 0.1575 | 11.7136 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 7768.2557 | 0.00012873
1935 | 28.136 | 27.398 | 27.594 | 15.9415 | 16.1042 | 821.9 | 0.3987 | 27.7093 | 16.0228 | 0.1627 | 11.6865 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7773.0735 | 0.00012865
1940 | 28.159 | 27.396 | 27.642 | 15.957 | 16.1171 | 822.2 | 0.3989 | 27.7323 | 16.0371 | 0.1601 | 11.6953 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7770.0599 | 0.0001287
1945 | 28.184 | 27.396 | 27.593 | 15.9647 | 16.1275 | 821.8 | 0.3988 | 27.7243 | 16.0461 | 0.1628 | 11.6782 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7777.6183 | 0.00012857
1950 | 28.159 | 27.42 | 27.617 | 15.9725 | 16.1326 | 822.3 | 0.3999 | 27.732 | 16.0526 | 0.1601 | 11.6794 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7781.5397 | 0.00012851
1955 | 28.213 | 27.474 | 27.647 | 15.9957 | 16.1559 | 823.1 | 0.3998 | 27.778 | 16.0758 | 0.1602 | 11.7022 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7773.9676 | 0.00012863
1960 | 28.217 | 27.453 | 27.65 | 16.0034 | 16.1689 | 822.5 | 0.4 | 27.7733 | 16.0861 | 0.1655 | 11.6872 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7778.2821 | 0.00012856
1965 | 28.248 | 27.485 | 27.682 | 16.0112 | 16.1766 | 824.1 | 0.3994 | 27.805 | 16.0939 | 0.1654 | 11.7111 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7777.4972 | 0.00012858
1970 | 28.233 | 27.47 | 27.691 | 16.0163 | 16.1844 | 822 | 0.3986 | 27.798 | 16.1003 | 0.1681 | 11.6976 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7766.5981 | 0.00012876
1975 | 28.266 | 27.503 | 27.7 | 16.0344 | 16.1947 | 823.9 | 0.3992 | 27.823 | 16.1146 | 0.1603 | 11.7084 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7777.3696 | 0.00012858
1980 | 28.252 | 27.514 | 27.711 | 16.037 | 16.1999 | 823.3 | 0.3993 | 27.8257 | 16.1184 | 0.1629 | 11.7072 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7772.5245 | 0.00012866
1985 | 28.238 | 27.5 | 27.697 | 16.0395 | 16.2025 | 822.3 | 0.3996 | 27.8117 | 16.121 | 0.163 | 11.6907 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 7774.0737 | 0.00012863
1990 | 28.277 | 27.538 | 27.735 | 16.0525 | 16.2128 | 822.7 | 0.3997 | 27.85 | 16.1327 | 0.1603 | 11.7173 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7760.1432 | 0.00012886
1995 | 28.266 | 27.527 | 27.724 | 16.0628 | 16.218 | 822.8 | 0.4001 | 27.839 | 16.1404 | 0.1552 | 11.6986 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7773.5256 | 0.00012864
2000 | 28.231 | 27.517 | 27.665 | 16.0628 | 16.218 | 822 | 0.3986 | 27.8043 | 16.1404 | 0.1552 | 11.6639 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7789.0489 | 0.00012839
2005 | 28.274 | 27.536 | 27.733 | 16.0654 | 16.2232 | 823 | 0.3994 | 27.8477 | 16.1443 | 0.1578 | 11.7034 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7772.2482 | 0.00012866
2010 | 28.29 | 27.527 | 27.724 | 16.0679 | 16.2232 | 822.8 | 0.4001 | 27.847 | 16.1456 | 0.1553 | 11.7014 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7771.6322 | 0.00012867
2015 | 28.259 | 27.521 | 27.693 | 16.0628 | 16.2154 | 822.7 | 0.3994 | 27.8243 | 16.1391 | 0.1526 | 11.6852 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7781.4718 | 0.00012851
2020 | 28.279 | 27.516 | 27.713 | 16.0525 | 16.2076 | 822.8 | 0.3984 | 27.836 | 16.1301 | 0.1551 | 11.7059 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7768.6447 | 0.00012872
2025 | 28.224 | 27.51 | 27.682 | 16.0499 | 16.2051 | 822.2 | 0.4009 | 27.8053 | 16.1275 | 0.1552 | 11.6778 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 7781.6705 | 0.00012851
2030 | 28.244 | 27.506 | 27.678 | 16.055 | 16.2025 | 822.4 | 0.4006 | 27.8093 | 16.1288 | 0.1475 | 11.6806 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 7781.7309 | 0.00012851
2035 | 28.241 | 27.503 | 27.651 | 16.0473 | 16.2025 | 822 | 0.4018 | 27.7983 | 16.1249 | 0.1552 | 11.6734 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 7782.71 | 0.00012849
2040 | 28.215 | 27.501 | 27.649 | 16.0525 | 16.2051 | 822.4 | 0.4007 | 27.7883 | 16.1288 | 0.1526 | 11.6595 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 7795.78 | 0.00012827
2045 | 28.237 | 27.499 | 27.671 | 16.0421 | 16.1999 | 823 | 0.404 | 27.8023 | 16.121 | 0.1578 | 11.6813 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 7786.9083 | 0.00012842
2050 | 28.234 | 27.47 | 27.692 | 16.0421 | 16.1896 | 822.7 | 0.4 | 27.7987 | 16.1158 | 0.1475 | 11.6828 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7783.0814 | 0.00012848
2055 | 28.232 | 27.493 | 27.665 | 16.037 | 16.1896 | 821.7 | 0.4 | 27.7967 | 16.1133 | 0.1526 | 11.6834 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7773.2551 | 0.00012865
2060 | 28.23 | 27.466 | 27.663 | 16.0344 | 16.187 | 823.3 | 0.4026 | 27.7863 | 16.1107 | 0.1526 | 11.6756 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 7793.5497 | 0.00012831
2065 | 28.225 | 27.461 | 27.683 | 16.0318 | 16.1844 | 822.7 | 0.4008 | 27.7897 | 16.1081 | 0.1526 | 11.6816 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 7783.9143 | 0.00012847
2070 | 28.272 | 27.533 | 27.73 | 16.0266 | 16.1818 | 822.3 | 0.3992 | 27.845 | 16.1042 | 0.1552 | 11.7408 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7740.8783 | 0.00012918
2075 | 28.292 | 27.554 | 27.726 | 16.0318 | 16.1844 | 823.3 | 0.4002 | 27.8573 | 16.1081 | 0.1526 | 11.7492 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 7744.729 | 0.00012912
2080 | 28.266 | 27.527 | 27.7 | 16.0344 | 16.1921 | 823.4 | 0.3989 | 27.831 | 16.1133 | 0.1577 | 11.7178 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7766.4808 | 0.00012876
2085 | 28.264 | 27.525 | 27.722 | 16.037 | 16.1921 | 823.3 | 0.3998 | 27.837 | 16.1146 | 0.1551 | 11.7225 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7762.4241 | 0.00012883
2090 | 28.259 | 27.52 | 27.717 | 16.0395 | 16.1921 | 822.6 | 0.3994 | 27.832 | 16.1158 | 0.1526 | 11.7162 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7759.9615 | 0.00012887
2095 | 28.279 | 27.516 | 27.713 | 16.037 | 16.1947 | 822.5 | 0.3994 | 27.836 | 16.1158 | 0.1577 | 11.7202 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7756.4032 | 0.00012893
2100 | 28.251 | 27.537 | 27.734 | 16.0525 | 16.2051 | 823.5 | 0.3982 | 27.8407 | 16.1288 | 0.1526 | 11.7119 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7771.3259 | 0.00012868
2105 | 28.321 | 27.582 | 27.73 | 16.055 | 16.2128 | 822.2 | 0.3987 | 27.8777 | 16.1339 | 0.1578 | 11.7438 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7737.9817 | 0.00012923
2110 | 28.293 | 27.555 | 27.776 | 16.0602 | 16.2232 | 822.4 | 0.3989 | 27.8747 | 16.1417 | 0.163 | 11.733 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7746.9884 | 0.00012908
2115 | 28.313 | 27.574 | 27.747 | 16.0628 | 16.2309 | 823.8 | 0.3993 | 27.878 | 16.1469 | 0.1681 | 11.7311 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7761.3781 | 0.00012884
2120 | 28.311 | 27.572 | 27.769 | 16.0731 | 16.2439 | 823.5 | 0.3987 | 27.884 | 16.1585 | 0.1708 | 11.7255 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7762.2901 | 0.00012883
2125 | 28.333 | 27.57 | 27.767 | 16.0783 | 16.2516 | 822.4 | 0.3988 | 27.89 | 16.165 | 0.1733 | 11.725 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7752.2191 | 0.000129
2130 | 28.331 | 27.593 | 27.79 | 16.0912 | 16.2671 | 822.8 | 0.3992 | 27.9047 | 16.1791 | 0.1759 | 11.7255 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7755.6809 | 0.00012894
2135 | 28.381 | 27.593 | 27.79 | 16.1041 | 16.2852 | 822.9 | 0.3983 | 27.9213 | 16.1946 | 0.1811 | 11.7267 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7755.8518 | 0.00012893
2140 | 28.38 | 27.641 | 27.838 | 16.1195 | 16.3059 | 825.3 | 0.4008 | 27.953 | 16.2127 | 0.1864 | 11.7403 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 7769.4502 | 0.00012871
2145 | 28.357 | 27.619 | 27.84 | 16.1453 | 16.3292 | 822.4 | 0.4012 | 27.9387 | 16.2372 | 0.1839 | 11.7014 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 7767.8762 | 0.00012874
2150 | 28.385 | 27.646 | 27.843 | 16.1712 | 16.3577 | 822.5 | 0.4001 | 27.958 | 16.2645 | 0.1865 | 11.6936 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7774.0471 | 0.00012863
2155 | 28.365 | 27.627 | 27.848 | 16.1892 | 16.3758 | 823.2 | 0.4008 | 27.9467 | 16.2825 | 0.1866 | 11.6642 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 7800.2637 | 0.0001282
2160 | 28.395 | 27.656 | 27.853 | 16.2099 | 16.4042 | 823 | 0.4 | 27.968 | 16.3071 | 0.1943 | 11.6609 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7800.5198 | 0.0001282
2165 | 28.475 | 27.712 | 27.958 | 16.2434 | 16.4404 | 823.2 | 0.4001 | 28.0483 | 16.3419 | 0.197 | 11.7064 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7772.1005 | 0.00012867
2170 | 28.511 | 27.772 | 27.994 | 16.2692 | 16.4689 | 825.6 | 0.3992 | 28.0923 | 16.3691 | 0.1997 | 11.7233 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7783.5561 | 0.00012848
2175 | 28.547 | 27.808 | 28.03 | 16.2976 | 16.5025 | 822.5 | 0.3984 | 28.1283 | 16.4001 | 0.2049 | 11.7283 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7751.0243 | 0.00012902
2180 | 28.581 | 27.843 | 28.064 | 16.3208 | 16.5336 | 823.5 | 0.3992 | 28.1627 | 16.4272 | 0.2128 | 11.7355 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7755.6978 | 0.00012894
2185 | 28.595 | 27.857 | 28.078 | 16.344 | 16.5568 | 822.5 | 0.399 | 28.1767 | 16.4504 | 0.2128 | 11.7263 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7752.3573 | 0.00012899
2190 | 28.584 | 27.846 | 28.043 | 16.3802 | 16.5905 | 823.1 | 0.3996 | 28.1577 | 16.4854 | 0.2103 | 11.6723 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 7793.8704 | 0.00012831
2195 | 28.599 | 27.885 | 28.107 | 16.406 | 16.6189 | 822.5 | 0.401 | 28.197 | 16.5125 | 0.2129 | 11.6845 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 7780.0351 | 0.00012853
2200 | 28.664 | 27.926 | 28.148 | 16.4421 | 16.6681 | 823.9 | 0.3993 | 28.246 | 16.5551 | 0.226 | 11.6909 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7789.0447 | 0.00012839
2205 | 28.732 | 27.944 | 28.215 | 16.4937 | 16.7457 | 822.4 | 0.3993 | 28.297 | 16.6197 | 0.252 | 11.6773 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7783.9189 | 0.00012847
2210 | 28.778 | 28.015 | 28.286 | 16.5324 | 16.8077 | 825.5 | 0.3982 | 28.3597 | 16.67 | 0.2753 | 11.6896 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7805.0277 | 0.00012812
2215 | 28.871 | 28.108 | 28.379 | 16.5918 | 16.8672 | 824 | 0.3981 | 28.4527 | 16.7295 | 0.2754 | 11.7232 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7768.549 | 0.00012872
2220 | 28.898 | 28.135 | 28.405 | 16.6408 | 16.9397 | 824.7 | 0.4006 | 28.4793 | 16.7903 | 0.2989 | 11.6891 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 7797.8195 | 0.00012824
2225 | 28.923 | 28.16 | 28.43 | 16.6769 | 16.9681 | 823.6 | 0.3992 | 28.5043 | 16.8225 | 0.2912 | 11.6818 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7792.2517 | 0.00012833
2230 | 28.951 | 28.188 | 28.435 | 16.7208 | 17.0043 | 823.5 | 0.399 | 28.5247 | 16.8625 | 0.2835 | 11.6621 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7804.478 | 0.00012813
2235 | 29.005 | 28.217 | 28.463 | 16.7621 | 17.0431 | 824.1 | 0.4006 | 28.5617 | 16.9026 | 0.281 | 11.6591 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 7812.2075 | 0.000128
2240 | 29.039 | 28.276 | 28.522 | 16.7982 | 17.0742 | 824.7 | 0.3981 | 28.6123 | 16.9362 | 0.276 | 11.6761 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7806.4681 | 0.0001281
2245 | 29.049 | 28.311 | 28.557 | 16.8292 | 17.1026 | 823.8 | 0.3992 | 28.639 | 16.9659 | 0.2734 | 11.6731 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7799.9752 | 0.00012821
2250 | 29.085 | 28.346 | 28.593 | 16.855 | 17.1337 | 823.7 | 0.3984 | 28.6747 | 16.9944 | 0.2787 | 11.6803 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7794.2097 | 0.0001283
2255 | 29.099 | 28.361 | 28.582 | 16.8679 | 17.1466 | 823.6 | 0.3984 | 28.6807 | 17.0072 | 0.2787 | 11.6734 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7797.87 | 0.00012824
2260 | 29.113 | 28.35 | 28.621 | 16.8653 | 17.1492 | 825.1 | 0.3982 | 28.6947 | 17.0072 | 0.2839 | 11.6874 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7802.7142 | 0.00012816
2265 | 29.108 | 28.345 | 28.591 | 16.8679 | 17.1466 | 823.7 | 0.3986 | 28.6813 | 17.0072 | 0.2787 | 11.6741 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7798.3714 | 0.00012823
2270 | 29.104 | 28.366 | 28.612 | 16.8757 | 17.1492 | 824.3 | 0.3981 | 28.694 | 17.0125 | 0.2735 | 11.6815 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7799.0637 | 0.00012822
2275 | 29.101 | 28.363 | 28.609 | 16.8731 | 17.1466 | 823.6 | 0.3977 | 28.691 | 17.0099 | 0.2735 | 11.6812 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7792.7075 | 0.00012833
2280 | 29.122 | 28.359 | 28.63 | 16.8808 | 17.1518 | 823.7 | 0.3973 | 28.7037 | 17.0163 | 0.271 | 11.6874 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7789.5082 | 0.00012838
2285 | 29.121 | 28.358 | 28.604 | 16.8782 | 17.1596 | 825.8 | 0.3986 | 28.6943 | 17.0189 | 0.2814 | 11.6754 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7817.3492 | 0.00012792
2290 | 29.122 | 28.384 | 28.606 | 16.886 | 17.1621 | 825.3 | 0.3993 | 28.704 | 17.024 | 0.2761 | 11.6799 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7809.5948 | 0.00012805
2295 | 29.098 | 28.385 | 28.606 | 16.886 | 17.1647 | 825.7 | 0.3978 | 28.6963 | 17.0253 | 0.2787 | 11.671 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7819.3828 | 0.00012789
2300 | 29.125 | 28.387 | 28.633 | 16.8989 | 17.1802 | 824.7 | 0.3993 | 28.715 | 17.0395 | 0.2813 | 11.6754 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7806.925 | 0.00012809
2305 | 29.154 | 28.391 | 28.637 | 16.9247 | 17.2061 | 824.8 | 0.3988 | 28.7273 | 17.0654 | 0.2814 | 11.6619 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7816.9213 | 0.00012793
2310 | 29.181 | 28.442 | 28.713 | 16.9402 | 17.232 | 823.9 | 0.3978 | 28.7787 | 17.0861 | 0.2918 | 11.6926 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7787.9345 | 0.0001284
2315 | 29.206 | 28.443 | 28.714 | 16.9583 | 17.2501 | 826.2 | 0.3974 | 28.7877 | 17.1042 | 0.2918 | 11.6835 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7815.758 | 0.00012795
2320 | 29.213 | 28.474 | 28.696 | 16.9789 | 17.2786 | 822 | 0.3977 | 28.7943 | 17.1288 | 0.2997 | 11.6656 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7787.9472 | 0.0001284
2325 | 29.264 | 28.501 | 28.748 | 16.997 | 17.2967 | 823.8 | 0.398 | 28.8377 | 17.1469 | 0.2997 | 11.6908 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7788.1548 | 0.0001284
2330 | 29.267 | 28.529 | 28.799 | 17.015 | 17.3225 | 823.7 | 0.398 | 28.865 | 17.1687 | 0.3075 | 11.6962 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7783.592 | 0.00012848
2335 | 29.273 | 28.534 | 28.805 | 17.0331 | 17.3406 | 824.6 | 0.3999 | 28.8707 | 17.1868 | 0.3075 | 11.6838 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7800.3886 | 0.0001282
2340 | 29.277 | 28.539 | 28.81 | 17.0383 | 17.3562 | 824 | 0.3991 | 28.8753 | 17.1973 | 0.3179 | 11.6781 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7798.5396 | 0.00012823
2345 | 29.334 | 28.596 | 28.842 | 17.0718 | 17.3898 | 823.4 | 0.3983 | 28.924 | 17.2308 | 0.318 | 11.6932 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7782.7866 | 0.00012849
2350 | 29.341 | 28.628 | 28.898 | 17.1105 | 17.4415 | 825.1 | 0.3975 | 28.9557 | 17.276 | 0.331 | 11.6797 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7807.8917 | 0.00012808
2355 | 29.373 | 28.634 | 28.905 | 17.1286 | 17.4674 | 824 | 0.4012 | 28.9707 | 17.298 | 0.3388 | 11.6727 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 7802.1585 | 0.00012817
2360 | 29.383 | 28.645 | 28.916 | 17.1596 | 17.5036 | 824 | 0.398 | 28.9813 | 17.3316 | 0.344 | 11.6497 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7817.5176 | 0.00012792
2365 | 29.445 | 28.682 | 28.953 | 17.1905 | 17.5347 | 824.2 | 0.3978 | 29.0267 | 17.3626 | 0.3442 | 11.6641 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7809.8062 | 0.00012804
2370 | 29.433 | 28.695 | 29.015 | 17.2344 | 17.5735 | 825.3 | 0.3972 | 29.0477 | 17.4039 | 0.3391 | 11.6437 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7833.897 | 0.00012765
2375 | 29.495 | 28.732 | 29.027 | 17.2576 | 17.6071 | 824.6 | 0.3979 | 29.0847 | 17.4323 | 0.3495 | 11.6523 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7821.4755 | 0.00012785
2380 | 29.508 | 28.77 | 29.041 | 17.2912 | 17.6459 | 823.2 | 0.3977 | 29.1063 | 17.4686 | 0.3547 | 11.6378 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7817.9472 | 0.00012791
2385 | 29.548 | 28.786 | 29.081 | 17.3015 | 17.664 | 823.1 | 0.3984 | 29.1383 | 17.4827 | 0.3625 | 11.6556 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7805.0597 | 0.00012812
2390 | 29.541 | 28.803 | 29.098 | 17.317 | 17.6718 | 824.1 | 0.3978 | 29.1473 | 17.4944 | 0.3548 | 11.6529 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7816.3193 | 0.00012794
2395 | 29.559 | 28.796 | 29.067 | 17.3196 | 17.6614 | 824.3 | 0.397 | 29.1407 | 17.4905 | 0.3418 | 11.6502 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7820.0729 | 0.00012788
2400 | 29.557 | 28.819 | 29.089 | 17.3144 | 17.6511 | 823.7 | 0.3978 | 29.155 | 17.4827 | 0.3367 | 11.6723 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7799.5963 | 0.00012821
2405 | 29.577 | 28.815 | 29.085 | 17.317 | 17.6433 | 825.1 | 0.3973 | 29.159 | 17.4801 | 0.3263 | 11.6789 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7808.4376 | 0.00012807
2410 | 29.622 | 28.834 | 29.105 | 17.3299 | 17.6485 | 824.3 | 0.397 | 29.187 | 17.4892 | 0.3186 | 11.6978 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7788.2296 | 0.0001284
2415 | 29.594 | 28.831 | 29.077 | 17.3377 | 17.6614 | 824 | 0.3972 | 29.1673 | 17.4995 | 0.3237 | 11.6678 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7805.4239 | 0.00012812
2420 | 29.564 | 28.826 | 29.072 | 17.3377 | 17.6563 | 824 | 0.398 | 29.154 | 17.497 | 0.3186 | 11.657 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7812.6444 | 0.000128
2425 | 29.56 | 28.822 | 29.093 | 17.3377 | 17.6563 | 824.2 | 0.398 | 29.1583 | 17.497 | 0.3186 | 11.6613 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7811.6368 | 0.00012801
2430 | 29.578 | 28.79 | 29.086 | 17.3609 | 17.6795 | 823.6 | 0.4004 | 29.1513 | 17.5202 | 0.3186 | 11.6311 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 7826.218 | 0.00012778
2435 | 29.623 | 28.86 | 29.156 | 17.3944 | 17.721 | 824.3 | 0.3991 | 29.213 | 17.5577 | 0.3266 | 11.6553 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7816.6287 | 0.00012793
2440 | 29.664 | 28.902 | 29.197 | 17.4357 | 17.7779 | 824.2 | 0.3981 | 29.2543 | 17.6068 | 0.3422 | 11.6475 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7820.892 | 0.00012786
2445 | 29.705 | 28.991 | 29.262 | 17.4822 | 17.8477 | 824.7 | 0.3977 | 29.3193 | 17.665 | 0.3655 | 11.6544 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7821.0369 | 0.00012786
2450 | 29.72 | 28.957 | 29.228 | 17.4925 | 17.8607 | 825.4 | 0.3983 | 29.3017 | 17.6766 | 0.3682 | 11.6251 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7847.4156 | 0.00012743
2455 | 29.688 | 28.949 | 29.22 | 17.5054 | 17.8503 | 823.1 | 0.3988 | 29.2857 | 17.6778 | 0.3449 | 11.6078 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7837.1778 | 0.0001276
2460 | 29.701 | 28.988 | 29.209 | 17.5183 | 17.8451 | 822.8 | 0.4 | 29.2993 | 17.6817 | 0.3268 | 11.6176 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7827.7015 | 0.00012775
2465 | 29.741 | 29.003 | 29.274 | 17.5416 | 17.871 | 824.3 | 0.3992 | 29.3393 | 17.7063 | 0.3294 | 11.633 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7831.5904 | 0.00012769
2475 | 29.473 | 28.76 | 29.006 | 17.5054 | 17.7882 | 819.5 | 0.3974 | 29.0797 | 17.6468 | 0.2828 | 11.4329 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7922.3032 | 0.00012623
2480 | 29.682 | 28.919 | 29.19 | 17.4719 | 17.796 | 824.3 | 0.3978 | 29.2637 | 17.6339 | 0.3241 | 11.6297 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7833.8239 | 0.00012765
2485 | 29.666 | 28.879 | 29.125 | 17.4203 | 17.7339 | 823.1 | 0.3982 | 29.2233 | 17.5771 | 0.3136 | 11.6462 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7811.3258 | 0.00012802
2490 | 29.627 | 28.889 | 29.111 | 17.4074 | 17.7158 | 824.8 | 0.3968 | 29.209 | 17.5616 | 0.3084 | 11.6474 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7826.675 | 0.00012777
2495 | 29.613 | 28.899 | 29.145 | 17.4048 | 17.6977 | 824.7 | 0.3975 | 29.219 | 17.5512 | 0.2929 | 11.6677 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7812.0771 | 0.00012801
2500 | 29.642 | 28.904 | 29.125 | 17.3944 | 17.6925 | 823.2 | 0.3979 | 29.2237 | 17.5434 | 0.2981 | 11.6802 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7789.5452 | 0.00012838
2505 | 29.668 | 28.905 | 29.176 | 17.4125 | 17.7054 | 824.4 | 0.3973 | 29.2497 | 17.5589 | 0.2929 | 11.6907 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7793.8939 | 0.00012831
2510 | 29.692 | 28.93 | 29.2 | 17.4435 | 17.7339 | 825.3 | 0.3972 | 29.274 | 17.5887 | 0.2904 | 11.6853 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7806.0193 | 0.00012811
2515 | 29.765 | 29.002 | 29.273 | 17.5287 | 17.8503 | 824.6 | 0.3964 | 29.3467 | 17.6895 | 0.3216 | 11.6572 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 7818.2214 | 0.00012791
2520 | 29.809 | 29.046 | 29.341 | 17.6061 | 17.9823 | 825.2 | 0.3987 | 29.3987 | 17.7942 | 0.3762 | 11.6045 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7859.4413 | 0.00012724
2525 | 29.851 | 29.063 | 29.359 | 17.65 | 18.0547 | 823.6 | 0.3981 | 29.4243 | 17.8524 | 0.4047 | 11.572 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7866.2216 | 0.00012713
2530 | 29.84 | 29.102 | 29.398 | 17.6655 | 18.0521 | 823.1 | 0.3988 | 29.4467 | 17.8588 | 0.3866 | 11.5879 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7850.6705 | 0.00012738
2535 | 29.903 | 29.116 | 29.411 | 17.6887 | 18.0573 | 824.8 | 0.3981 | 29.4767 | 17.873 | 0.3686 | 11.6037 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7856.1732 | 0.00012729
2540 | 29.868 | 29.105 | 29.45 | 17.7145 | 18.0702 | 823.8 | 0.3981 | 29.4743 | 17.8924 | 0.3557 | 11.582 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7861.3384 | 0.0001272
2545 | 29.906 | 29.143 | 29.414 | 17.7249 | 18.078 | 823.8 | 0.3989 | 29.4877 | 17.9015 | 0.3531 | 11.5862 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.4661 | 0.00012725
2550 | 29.87 | 29.132 | 29.427 | 17.7171 | 18.0625 | 824.4 | 0.3984 | 29.4763 | 17.8898 | 0.3454 | 11.5865 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7863.9747 | 0.00012716
2555 | 29.907 | 29.144 | 29.464 | 17.7197 | 18.0469 | 823.9 | 0.3977 | 29.505 | 17.8833 | 0.3272 | 11.6217 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7835.4236 | 0.00012763
2560 | 29.943 | 29.156 | 29.426 | 17.7197 | 18.0366 | 824 | 0.3974 | 29.5083 | 17.8782 | 0.3169 | 11.6302 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7830.6586 | 0.0001277
2565 | 29.929 | 29.215 | 29.486 | 17.7507 | 18.0702 | 824.7 | 0.3974 | 29.5433 | 17.9105 | 0.3195 | 11.6329 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7835.4918 | 0.00012762
2570 | 29.914 | 29.201 | 29.496 | 17.7713 | 18.1142 | 825.2 | 0.3973 | 29.537 | 17.9428 | 0.3429 | 11.5943 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7866.3669 | 0.00012712
2575 | 29.949 | 29.211 | 29.506 | 17.8126 | 18.1582 | 823.4 | 0.3982 | 29.5553 | 17.9854 | 0.3456 | 11.5699 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7865.7048 | 0.00012713
2580 | 30.03 | 29.291 | 29.562 | 17.8488 | 18.2074 | 824 | 0.3978 | 29.6277 | 18.0281 | 0.3586 | 11.5996 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7851.3274 | 0.00012737
2585 | 30.038 | 29.275 | 29.57 | 17.8617 | 18.2203 | 825.4 | 0.3972 | 29.6277 | 18.041 | 0.3586 | 11.5867 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7873.4231 | 0.00012701
2590 | 30.045 | 29.258 | 29.553 | 17.8771 | 18.2281 | 824 | 0.3992 | 29.6187 | 18.0526 | 0.351 | 11.5661 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7874.068 | 0.000127
2595 | 30.028 | 29.265 | 29.56 | 17.9004 | 18.2436 | 825.6 | 0.4016 | 29.6177 | 18.072 | 0.3432 | 11.5457 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 7903.2971 | 0.00012653
2600 | 30.06 | 29.297 | 29.592 | 17.9081 | 18.2462 | 824.5 | 0.3974 | 29.6497 | 18.0771 | 0.3381 | 11.5725 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7874.4546 | 0.00012699
2605 | 30.069 | 29.306 | 29.602 | 17.921 | 18.2591 | 826.3 | 0.3991 | 29.659 | 18.0901 | 0.3381 | 11.5689 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7894.0786 | 0.00012668
2610 | 30.076 | 29.313 | 29.608 | 17.9236 | 18.2565 | 825.9 | 0.3981 | 29.6657 | 18.0901 | 0.3329 | 11.5756 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7885.713 | 0.00012681
2615 | 30.085 | 29.347 | 29.593 | 17.9365 | 18.2643 | 827.9 | 0.3978 | 29.675 | 18.1004 | 0.3278 | 11.5746 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7905.5034 | 0.00012649
2620 | 30.12 | 29.357 | 29.652 | 17.9623 | 18.285 | 824.3 | 0.3994 | 29.7097 | 18.1237 | 0.3227 | 11.586 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7863.3714 | 0.00012717
2625 | 30.127 | 29.389 | 29.66 | 17.9959 | 18.3212 | 824 | 0.3994 | 29.7253 | 18.1586 | 0.3253 | 11.5668 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7873.5801 | 0.00012701
2630 | 30.157 | 29.444 | 29.714 | 18.045 | 18.3782 | 823.9 | 0.3985 | 29.7717 | 18.2116 | 0.3332 | 11.5601 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7877.1988 | 0.00012695
2635 | 30.238 | 29.476 | 29.746 | 18.0992 | 18.448 | 823.8 | 0.3989 | 29.82 | 18.2736 | 0.3488 | 11.5464 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7885.5652 | 0.00012681
2640 | 30.245 | 29.482 | 29.777 | 18.1327 | 18.4894 | 823.7 | 0.3985 | 29.8347 | 18.3111 | 0.3567 | 11.5236 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7900.1967 | 0.00012658
2645 | 30.252 | 29.514 | 29.76 | 18.1482 | 18.4972 | 825.6 | 0.3991 | 29.842 | 18.3227 | 0.349 | 11.5193 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7921.3871 | 0.00012624
2650 | 30.306 | 29.543 | 29.838 | 18.1792 | 18.5153 | 820.3 | 0.3985 | 29.8957 | 18.3472 | 0.3361 | 11.5484 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7850.6914 | 0.00012738
2655 | 30.36 | 29.597 | 29.868 | 18.2153 | 18.5541 | 825.1 | 0.4006 | 29.9417 | 18.3847 | 0.3388 | 11.557 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 7890.7878 | 0.00012673
2660 | 30.368 | 29.605 | 29.9 | 18.2257 | 18.5645 | 824.2 | 0.3997 | 29.9577 | 18.3951 | 0.3388 | 11.5626 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.3632 | 0.00012693
2665 | 30.372 | 29.609 | 29.855 | 18.2231 | 18.5567 | 824 | 0.3997 | 29.9453 | 18.3899 | 0.3336 | 11.5554 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7881.3137 | 0.00012688
2670 | 30.377 | 29.639 | 29.885 | 18.2282 | 18.5463 | 823.9 | 0.3966 | 29.967 | 18.3873 | 0.3181 | 11.5798 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 7863.809 | 0.00012716
2675 | 30.382 | 29.693 | 29.963 | 18.2876 | 18.6059 | 824.9 | 0.3981 | 30.0127 | 18.4468 | 0.3183 | 11.5659 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7882.7705 | 0.00012686
2680 | 30.409 | 29.695 | 29.966 | 18.3057 | 18.6473 | 825.6 | 0.3977 | 30.0233 | 18.4765 | 0.3416 | 11.5468 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7902.4986 | 0.00012654
2685 | 30.435 | 29.696 | 29.967 | 18.3238 | 18.6602 | 825.2 | 0.3984 | 30.0327 | 18.492 | 0.3364 | 11.5407 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7902.8904 | 0.00012654
2690 | 30.511 | 29.748 | 30.019 | 18.3522 | 18.6887 | 831 | 0.3972 | 30.0927 | 18.5205 | 0.3365 | 11.5722 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7936.7392 | 0.000126
2695 | 30.511 | 29.748 | 30.019 | 18.3651 | 18.7042 | 825.6 | 0.3969 | 30.0927 | 18.5346 | 0.3391 | 11.558 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7894.8523 | 0.00012666
2700 | 30.535 | 29.772 | 30.043 | 18.4141 | 18.7508 | 824.8 | 0.3971 | 30.1167 | 18.5825 | 0.3367 | 11.5342 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7903.4769 | 0.00012653
2705 | 30.535 | 29.797 | 30.043 | 18.4296 | 18.7741 | 824 | 0.397 | 30.125 | 18.6018 | 0.3445 | 11.5231 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7903.3941 | 0.00012653
2710 | 30.56 | 29.822 | 30.068 | 18.4399 | 18.7844 | 822.3 | 0.3987 | 30.15 | 18.6121 | 0.3445 | 11.5379 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7877.0398 | 0.00012695
2715 | 30.586 | 29.824 | 30.07 | 18.4477 | 18.787 | 825.2 | 0.3969 | 30.16 | 18.6173 | 0.3393 | 11.5427 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7901.5325 | 0.00012656
2720 | 30.613 | 29.851 | 30.072 | 18.458 | 18.7922 | 825.8 | 0.3956 | 30.1787 | 18.6251 | 0.3342 | 11.5536 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7899.8063 | 0.00012659
2725 | 30.566 | 29.852 | 30.098 | 18.4632 | 18.7974 | 825 | 0.3959 | 30.172 | 18.6303 | 0.3342 | 11.5417 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7900.2677 | 0.00012658
2730 | 30.617 | 29.83 | 30.1 | 18.4709 | 18.8025 | 824.2 | 0.3977 | 30.1823 | 18.6367 | 0.3316 | 11.5456 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7889.918 | 0.00012674
2735 | 30.596 | 29.858 | 30.153 | 18.4812 | 18.8077 | 823.7 | 0.3998 | 30.2023 | 18.6444 | 0.3265 | 11.5579 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7876.7743 | 0.00012696
2740 | 30.599 | 29.861 | 30.132 | 18.5019 | 18.8284 | 827.5 | 0.3974 | 30.1973 | 18.6652 | 0.3265 | 11.5322 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7930.7472 | 0.00012609
2745 | 30.599 | 29.861 | 30.156 | 18.5071 | 18.8388 | 826.1 | 0.3986 | 30.2053 | 18.673 | 0.3317 | 11.5324 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7917.1923 | 0.00012631
2750 | 30.625 | 29.887 | 30.108 | 18.5226 | 18.8465 | 824.9 | 0.3997 | 30.2067 | 18.6846 | 0.3239 | 11.5221 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7912.736 | 0.00012638
2755 | 30.626 | 29.888 | 30.134 | 18.5303 | 18.8517 | 823.8 | 0.3982 | 30.216 | 18.691 | 0.3214 | 11.525 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7900.2074 | 0.00012658
2760 | 30.65 | 29.863 | 30.158 | 18.5277 | 18.8517 | 825.8 | 0.3995 | 30.2237 | 18.6897 | 0.324 | 11.534 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 7913.2307 | 0.00012637
2765 | 30.623 | 29.86 | 30.155 | 18.5355 | 18.8543 | 825.3 | 0.3993 | 30.2127 | 18.6949 | 0.3188 | 11.5178 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7919.5628 | 0.00012627
2770 | 30.668 | 29.881 | 30.127 | 18.5097 | 18.8233 | 824.3 | 0.3977 | 30.2253 | 18.6665 | 0.3136 | 11.5588 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7881.864 | 0.00012687
2775 | 30.64 | 29.877 | 30.148 | 18.4787 | 18.7767 | 825.2 | 0.3988 | 30.2217 | 18.6277 | 0.298 | 11.594 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7866.5591 | 0.00012712
2780 | 30.611 | 29.848 | 30.094 | 18.4709 | 18.7585 | 825.5 | 0.3999 | 30.1843 | 18.6147 | 0.2876 | 11.5696 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7885.97 | 0.00012681
2785 | 30.604 | 29.866 | 30.112 | 18.4787 | 18.7689 | 824.6 | 0.4002 | 30.194 | 18.6238 | 0.2902 | 11.5702 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 7876.9865 | 0.00012695
2790 | 30.62 | 29.858 | 30.104 | 18.4787 | 18.7741 | 823.7 | 0.3997 | 30.194 | 18.6264 | 0.2954 | 11.5676 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7870.1578 | 0.00012706
2795 | 30.562 | 29.824 | 30.095 | 18.4941 | 18.787 | 825.5 | 0.399 | 30.1603 | 18.6406 | 0.2929 | 11.5198 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7920.0953 | 0.00012626
2800 | 30.573 | 29.835 | 30.057 | 18.4864 | 18.7818 | 824 | 0.3994 | 30.155 | 18.6341 | 0.2954 | 11.5209 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7904.9376 | 0.0001265
2805 | 30.585 | 29.823 | 30.069 | 18.4941 | 18.7818 | 825.7 | 0.3978 | 30.159 | 18.638 | 0.2877 | 11.5211 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7921.1432 | 0.00012624
2810 | 30.62 | 29.857 | 30.153 | 18.5019 | 18.7974 | 824.9 | 0.3985 | 30.21 | 18.6497 | 0.2955 | 11.5603 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7886.5663 | 0.0001268
2815 | 30.63 | 29.892 | 30.138 | 18.5174 | 18.8155 | 828 | 0.3974 | 30.22 | 18.6665 | 0.2981 | 11.5535 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7920.8635 | 0.00012625
2820 | 30.639 | 29.852 | 30.147 | 18.5122 | 18.8103 | 825.3 | 0.3987 | 30.2127 | 18.6612 | 0.2981 | 11.5514 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7896.4926 | 0.00012664
2825 | 30.644 | 29.906 | 30.177 | 18.5226 | 18.8233 | 826.8 | 0.3973 | 30.2423 | 18.673 | 0.3007 | 11.5694 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7898.5595 | 0.00012661
2830 | 30.699 | 29.937 | 30.232 | 18.5639 | 18.8672 | 826.8 | 0.3962 | 30.2893 | 18.7156 | 0.3033 | 11.5738 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7895.5568 | 0.00012665
2835 | 30.729 | 29.991 | 30.237 | 18.6052 | 18.9293 | 825.2 | 0.3981 | 30.319 | 18.7673 | 0.3241 | 11.5518 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7895.308 | 0.00012666
2840 | 30.705 | 29.992 | 30.262 | 18.6258 | 18.9656 | 827.1 | 0.3975 | 30.3197 | 18.7957 | 0.3398 | 11.524 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7932.5655 | 0.00012606
2845 | 30.734 | 29.996 | 30.316 | 18.6697 | 18.9992 | 824.8 | 0.3989 | 30.3487 | 18.8345 | 0.3295 | 11.5142 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7917.2051 | 0.00012631
2850 | 30.789 | 30.051 | 30.297 | 18.7188 | 19.0639 | 825.8 | 0.3963 | 30.379 | 18.8913 | 0.3451 | 11.4877 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7945.1358 | 0.00012586
2855 | 30.821 | 30.083 | 30.353 | 18.7369 | 19.0898 | 825.2 | 0.3972 | 30.419 | 18.9134 | 0.3529 | 11.5056 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7926.9424 | 0.00012615
2860 | 30.852 | 30.09 | 30.36 | 18.7601 | 19.0976 | 826.5 | 0.4013 | 30.434 | 18.9289 | 0.3375 | 11.5052 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 7939.7753 | 0.00012595
2865 | 30.839 | 30.076 | 30.396 | 18.7472 | 19.0846 | 825.7 | 0.3984 | 30.437 | 18.9159 | 0.3374 | 11.5211 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7921.1088 | 0.00012624
2870 | 30.825 | 30.062 | 30.333 | 18.7317 | 19.0639 | 824.3 | 0.3988 | 30.4067 | 18.8978 | 0.3322 | 11.5089 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7916.0838 | 0.00012633
2875 | 30.813 | 30.026 | 30.297 | 18.693 | 19.0096 | 829 | 0.3981 | 30.3787 | 18.8513 | 0.3166 | 11.5274 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7948.443 | 0.00012581
2880 | 30.754 | 30.015 | 30.262 | 18.6413 | 18.9475 | 826.3 | 0.4005 | 30.3437 | 18.7944 | 0.3062 | 11.5493 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 7907.5325 | 0.00012646
2885 | 30.72 | 29.958 | 30.228 | 18.6 | 18.9009 | 826 | 0.3986 | 30.302 | 18.7505 | 0.3009 | 11.5516 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7903.099 | 0.00012653
2890 | 30.684 | 29.921 | 30.192 | 18.5613 | 18.8621 | 826.4 | 0.3977 | 30.2657 | 18.7117 | 0.3008 | 11.554 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7905.2724 | 0.0001265
2895 | 30.65 | 29.887 | 30.133 | 18.5303 | 18.8284 | 825.6 | 0.3975 | 30.2233 | 18.6793 | 0.2981 | 11.544 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7904.4496 | 0.00012651
2900 | 30.615 | 29.877 | 30.098 | 18.5071 | 18.8077 | 824.9 | 0.3986 | 30.1967 | 18.6574 | 0.3006 | 11.5393 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7900.9758 | 0.00012657
2905 | 30.602 | 29.864 | 30.159 | 18.5071 | 18.7948 | 824.6 | 0.4001 | 30.2083 | 18.651 | 0.2877 | 11.5574 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7885.7218 | 0.00012681
2910 | 30.638 | 29.875 | 30.096 | 18.5071 | 18.7844 | 826 | 0.3996 | 30.203 | 18.6457 | 0.2773 | 11.5572 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 7899.2013 | 0.0001266
2915 | 30.622 | 29.859 | 30.13 | 18.5071 | 18.7818 | 825.4 | 0.3981 | 30.2037 | 18.6444 | 0.2747 | 11.5592 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7892.1204 | 0.00012671
2920 | 30.604 | 29.842 | 30.137 | 18.4941 | 18.7663 | 824.8 | 0.3994 | 30.1943 | 18.6302 | 0.2722 | 11.5641 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7883.0304 | 0.00012685
2925 | 30.609 | 29.822 | 30.142 | 18.4761 | 18.7456 | 825.2 | 0.3969 | 30.191 | 18.6108 | 0.2695 | 11.5801 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7875.945 | 0.00012697
2930 | 30.564 | 29.826 | 30.072 | 18.4425 | 18.712 | 825 | 0.3979 | 30.154 | 18.5772 | 0.2695 | 11.5768 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7876.3487 | 0.00012696
2935 | 30.566 | 29.804 | 30.025 | 18.409 | 18.6706 | 825.3 | 0.3978 | 30.1317 | 18.5398 | 0.2616 | 11.5919 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7868.9377 | 0.00012708
2940 | 30.521 | 29.758 | 29.98 | 18.3702 | 18.6317 | 825.8 | 0.3992 | 30.0863 | 18.5009 | 0.2615 | 11.5854 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.1113 | 0.00012693
2945 | 30.446 | 29.708 | 29.905 | 18.316 | 18.5774 | 825.2 | 0.3983 | 30.0197 | 18.4467 | 0.2614 | 11.573 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7880.8336 | 0.00012689
2950 | 30.445 | 29.683 | 29.929 | 18.285 | 18.5438 | 824.8 | 0.3991 | 30.019 | 18.4144 | 0.2588 | 11.6046 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7855.5413 | 0.0001273
2955 | 30.416 | 29.628 | 29.899 | 18.2489 | 18.4998 | 825.7 | 0.3982 | 29.981 | 18.3743 | 0.2509 | 11.6067 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7862.7241 | 0.00012718
2960 | 30.34 | 29.577 | 29.799 | 18.1947 | 18.448 | 824.6 | 0.3981 | 29.9053 | 18.3213 | 0.2533 | 11.584 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7867.614 | 0.0001271
2965 | 30.333 | 29.57 | 29.792 | 18.1637 | 18.4092 | 822.7 | 0.3972 | 29.8983 | 18.2864 | 0.2455 | 11.6119 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7830.6258 | 0.0001277
2970 | 30.274 | 29.511 | 29.757 | 18.1224 | 18.3704 | 823.6 | 0.401 | 29.8473 | 18.2464 | 0.248 | 11.6009 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 7846.5916 | 0.00012744
2975 | 30.239 | 29.526 | 29.747 | 18.1017 | 18.3497 | 824.6 | 0.397 | 29.8373 | 18.2257 | 0.248 | 11.6116 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7848.8794 | 0.00012741
2980 | 30.226 | 29.488 | 29.734 | 18.0811 | 18.3342 | 826 | 0.3964 | 29.816 | 18.2077 | 0.2531 | 11.6083 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 7864.4289 | 0.00012715
2985 | 30.236 | 29.448 | 29.719 | 18.0579 | 18.3083 | 825.8 | 0.3979 | 29.801 | 18.1831 | 0.2504 | 11.6179 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7856.0617 | 0.00012729
2990 | 30.169 | 29.431 | 29.653 | 18.0295 | 18.2798 | 825 | 0.3983 | 29.751 | 18.1547 | 0.2503 | 11.5963 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7863.0362 | 0.00012718
2995 | 30.147 | 29.409 | 29.655 | 18.0062 | 18.2514 | 827.5 | 0.3989 | 29.737 | 18.1288 | 0.2452 | 11.6082 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.8124 | 0.00012692
3000 | 30.149 | 29.386 | 29.608 | 17.9882 | 18.2358 | 824 | 0.3985 | 29.7143 | 18.112 | 0.2476 | 11.6023 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7849.4552 | 0.0001274
3005 | 30.123 | 29.36 | 29.582 | 17.9546 | 18.1996 | 823.3 | 0.3969 | 29.6883 | 18.0771 | 0.245 | 11.6112 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7836.7754 | 0.0001276
3010 | 30.069 | 29.306 | 29.576 | 17.9185 | 18.1582 | 823.7 | 0.397 | 29.6503 | 18.0384 | 0.2397 | 11.612 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7840.0765 | 0.00012755
3015 | 30.037 | 29.298 | 29.495 | 17.8797 | 18.109 | 823.6 | 0.4 | 29.61 | 17.9944 | 0.2293 | 11.6157 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7836.6502 | 0.00012761
3020 | 30.004 | 29.241 | 29.511 | 17.8384 | 18.0625 | 823.7 | 0.3977 | 29.5853 | 17.9505 | 0.2241 | 11.6349 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7824.6455 | 0.0001278
3025 | 29.991 | 29.253 | 29.45 | 17.8023 | 18.0237 | 824.1 | 0.397 | 29.5647 | 17.913 | 0.2214 | 11.6517 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7817.169 | 0.00012792
3030 | 30.003 | 29.216 | 29.438 | 17.7661 | 17.9874 | 823 | 0.395 | 29.5523 | 17.8768 | 0.2213 | 11.6756 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7790.7432 | 0.00012836
3035 | 29.891 | 29.128 | 29.374 | 17.7223 | 17.9409 | 824.1 | 0.3974 | 29.4643 | 17.8316 | 0.2186 | 11.6327 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7829.8922 | 0.00012772
3040 | 29.822 | 29.084 | 29.281 | 17.6939 | 17.9046 | 823 | 0.4017 | 29.3957 | 17.7993 | 0.2107 | 11.5964 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 7843.9292 | 0.00012749
3045 | 29.829 | 29.091 | 29.288 | 17.6655 | 17.871 | 823.8 | 0.3989 | 29.4027 | 17.7682 | 0.2055 | 11.6344 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7825.9094 | 0.00012778
3050 | 29.807 | 29.044 | 29.266 | 17.6371 | 17.8425 | 824.8 | 0.398 | 29.3723 | 17.7398 | 0.2054 | 11.6325 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7836.6777 | 0.00012761
3055 | 29.758 | 29.02 | 29.241 | 17.6009 | 17.8063 | 823.4 | 0.3977 | 29.3397 | 17.7036 | 0.2054 | 11.6361 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7821.0003 | 0.00012786
3060 | 29.732 | 28.993 | 29.166 | 17.5751 | 17.7727 | 825.3 | 0.4014 | 29.297 | 17.6739 | 0.1976 | 11.6231 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 7847.7925 | 0.00012742
3065 | 29.728 | 28.965 | 29.162 | 17.5467 | 17.7442 | 821.9 | 0.3998 | 29.285 | 17.6455 | 0.1975 | 11.6395 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7804.4163 | 0.00012813
3070 | 29.649 | 28.887 | 29.108 | 17.5261 | 17.7235 | 825.8 | 0.4019 | 29.2147 | 17.6248 | 0.1974 | 11.5899 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 7875.0638 | 0.00012698
3075 | 29.593 | 28.88 | 29.101 | 17.4925 | 17.7002 | 823.3 | 0.3994 | 29.1913 | 17.5964 | 0.2077 | 11.595 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7847.7584 | 0.00012742
3080 | 29.563 | 28.849 | 29.022 | 17.4641 | 17.6666 | 822.6 | 0.3999 | 29.1447 | 17.5653 | 0.2025 | 11.5793 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7851.6949 | 0.00012736
3085 | 29.555 | 28.842 | 29.039 | 17.4409 | 17.6433 | 822.3 | 0.4001 | 29.1453 | 17.5421 | 0.2024 | 11.6032 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 7832.6533 | 0.00012767
3090 | 29.523 | 28.834 | 29.031 | 17.4177 | 17.62 | 822.1 | 0.3984 | 29.1293 | 17.5189 | 0.2023 | 11.6105 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7825.8585 | 0.00012778
3095 | 29.542 | 28.828 | 29.001 | 17.3944 | 17.5994 | 822.7 | 0.3981 | 29.1237 | 17.4969 | 0.205 | 11.6268 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 7820.6019 | 0.00012787
3100 | 29.51 | 28.771 | 28.993 | 17.3686 | 17.5735 | 821.9 | 0.3986 | 29.0913 | 17.4711 | 0.2049 | 11.6203 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7817.3562 | 0.00012792
3105 | 29.477 | 28.764 | 28.96 | 17.3531 | 17.5528 | 820.9 | 0.3989 | 29.067 | 17.453 | 0.1997 | 11.6141 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7812.0354 | 0.00012801
3110 | 29.447 | 28.709 | 28.93 | 17.3222 | 17.5191 | 822.5 | 0.403 | 29.0287 | 17.4206 | 0.1969 | 11.608 | 2.0044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057335 | #VALUE! | #VALUE! | 7831.33 | 0.00012769
3115 | 29.44 | 28.727 | 28.899 | 17.3041 | 17.4933 | 823.7 | 0.4018 | 29.022 | 17.3987 | 0.1892 | 11.6233 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 7832.4433 | 0.00012767
3120 | 29.456 | 28.742 | 28.915 | 17.2783 | 17.4674 | 823 | 0.3973 | 29.0377 | 17.3728 | 0.1891 | 11.6648 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7797.934 | 0.00012824
3125 | 29.448 | 28.71 | 28.907 | 17.2499 | 17.4389 | 823 | 0.3971 | 29.0217 | 17.3444 | 0.189 | 11.6773 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7789.6201 | 0.00012838
3130 | 29.461 | 28.698 | 28.895 | 17.2112 | 17.4053 | 823.3 | 0.3967 | 29.018 | 17.3083 | 0.1941 | 11.7097 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 7770.8429 | 0.00012869
3135 | 29.379 | 28.616 | 28.813 | 17.1776 | 17.3562 | 824.5 | 0.3982 | 28.936 | 17.2669 | 0.1786 | 11.6691 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7809.279 | 0.00012805
3140 | 29.317 | 28.579 | 28.751 | 17.1518 | 17.3329 | 822.2 | 0.3997 | 28.8823 | 17.2423 | 0.1811 | 11.64 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7806.9744 | 0.00012809
3145 | 29.355 | 28.617 | 28.814 | 17.1286 | 17.3148 | 821.3 | 0.3993 | 28.9287 | 17.2217 | 0.1862 | 11.707 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7753.8087 | 0.00012897
3150 | 29.293 | 28.579 | 28.8 | 17.0976 | 17.2811 | 822.3 | 0.3979 | 28.8907 | 17.1894 | 0.1835 | 11.7013 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7766.9981 | 0.00012875
3155 | 29.304 | 28.566 | 28.763 | 17.0692 | 17.2449 | 821.7 | 0.3954 | 28.8777 | 17.1571 | 0.1757 | 11.7206 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7748.5504 | 0.00012906
3160 | 29.243 | 28.48 | 28.677 | 17.0279 | 17.2009 | 821.4 | 0.3982 | 28.8 | 17.1144 | 0.173 | 11.6856 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7768.932 | 0.00012872
3165 | 29.204 | 28.441 | 28.638 | 16.9944 | 17.1621 | 821.8 | 0.3983 | 28.761 | 17.0783 | 0.1677 | 11.6828 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7774.6114 | 0.00012862
3170 | 29.117 | 28.403 | 28.6 | 16.9531 | 17.1156 | 822.9 | 0.4019 | 28.7067 | 17.0343 | 0.1625 | 11.6723 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 7791.9766 | 0.00012834
3175 | 29.103 | 28.389 | 28.537 | 16.9273 | 17.0871 | 821.2 | 0.3989 | 28.6763 | 17.0072 | 0.1598 | 11.6691 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7778.0007 | 0.00012857
3180 | 29.114 | 28.376 | 28.573 | 16.8963 | 17.0587 | 822.2 | 0.3993 | 28.6877 | 16.9775 | 0.1624 | 11.7102 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7760.1843 | 0.00012886
3185 | 29.099 | 28.336 | 28.558 | 16.8705 | 17.0302 | 821.7 | 0.3969 | 28.6643 | 16.9504 | 0.1597 | 11.714 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7752.9382 | 0.00012898
3190 | 29.063 | 28.325 | 28.522 | 16.8447 | 17.0095 | 823.2 | 0.3992 | 28.6367 | 16.9271 | 0.1648 | 11.7096 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7770.0207 | 0.0001287
3195 | 29.025 | 28.287 | 28.483 | 16.8215 | 16.9836 | 822 | 0.3998 | 28.5983 | 16.9026 | 0.1621 | 11.6958 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7767.8377 | 0.00012874
3200 | 29.012 | 28.249 | 28.446 | 16.7982 | 16.9604 | 821.2 | 0.3998 | 28.569 | 16.8793 | 0.1622 | 11.6897 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7764.3162 | 0.00012879
3205 | 29.001 | 28.262 | 28.484 | 16.7802 | 16.9448 | 821.7 | 0.3986 | 28.5823 | 16.8625 | 0.1646 | 11.7198 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7749.0683 | 0.00012905
3210 | 29.013 | 28.299 | 28.52 | 16.7673 | 16.9371 | 824.5 | 0.3989 | 28.6107 | 16.8522 | 0.1698 | 11.7585 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7749.9269 | 0.00012903
3215 | 29.028 | 28.314 | 28.486 | 16.7595 | 16.9319 | 822.4 | 0.3959 | 28.6093 | 16.8457 | 0.1724 | 11.7636 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7726.7927 | 0.00012942
3220 | 29.016 | 28.278 | 28.45 | 16.7415 | 16.9138 | 822 | 0.3979 | 28.5813 | 16.8276 | 0.1723 | 11.7537 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7729.5724 | 0.00012937
3225 | 28.982 | 28.243 | 28.44 | 16.7286 | 16.9009 | 822.1 | 0.3983 | 28.555 | 16.8148 | 0.1723 | 11.7402 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7739.3581 | 0.00012921
3230 | 28.947 | 28.209 | 28.406 | 16.7131 | 16.8879 | 821.6 | 0.4004 | 28.5207 | 16.8005 | 0.1748 | 11.7202 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 7747.9049 | 0.00012907
3235 | 28.961 | 28.223 | 28.445 | 16.7105 | 16.8827 | 822.5 | 0.3998 | 28.543 | 16.7966 | 0.1722 | 11.7464 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 7739.0697 | 0.00012921
3240 | 29.002 | 28.239 | 28.46 | 16.7027 | 16.8853 | 822.8 | 0.3971 | 28.567 | 16.794 | 0.1826 | 11.773 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7724.4004 | 0.00012946
3245 | 28.97 | 28.256 | 28.428 | 16.7027 | 16.8853 | 822.6 | 0.3974 | 28.5513 | 16.794 | 0.1826 | 11.7573 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7732.8131 | 0.00012932
3250 | 28.963 | 28.249 | 28.446 | 16.7105 | 16.8957 | 821.3 | 0.3992 | 28.5527 | 16.8031 | 0.1852 | 11.7496 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7725.696 | 0.00012944
3255 | 28.957 | 28.219 | 28.465 | 16.7131 | 16.9009 | 821.8 | 0.3974 | 28.547 | 16.807 | 0.1878 | 11.74 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7736.6986 | 0.00012925
3260 | 28.977 | 28.239 | 28.436 | 16.7131 | 16.9035 | 820.1 | 0.3993 | 28.5507 | 16.8083 | 0.1904 | 11.7424 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7719.1382 | 0.00012955
3265 | 28.974 | 28.235 | 28.457 | 16.7208 | 16.9112 | 821.3 | 0.3983 | 28.5553 | 16.816 | 0.1904 | 11.7393 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7732.4305 | 0.00012933
3270 | 29.02 | 28.257 | 28.454 | 16.726 | 16.9138 | 821.6 | 0.3975 | 28.577 | 16.8199 | 0.1878 | 11.7571 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7723.5659 | 0.00012947
3275 | 29.018 | 28.279 | 28.476 | 16.7286 | 16.9164 | 822.2 | 0.3973 | 28.591 | 16.8225 | 0.1878 | 11.7685 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7721.7191 | 0.0001295
3280 | 29.02 | 28.232 | 28.479 | 16.7208 | 16.9009 | 822.2 | 0.3975 | 28.577 | 16.8108 | 0.1801 | 11.7661 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7723.2614 | 0.00012948
3285 | 28.998 | 28.259 | 28.432 | 16.7131 | 16.8879 | 821.3 | 0.3983 | 28.563 | 16.8005 | 0.1748 | 11.7625 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 7717.2012 | 0.00012958
3290 | 29.001 | 28.263 | 28.435 | 16.7131 | 16.8879 | 821.7 | 0.3995 | 28.5663 | 16.8005 | 0.1748 | 11.7658 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 7718.7724 | 0.00012955
3295 | 29.033 | 28.27 | 28.467 | 16.7079 | 16.8905 | 821.4 | 0.3968 | 28.59 | 16.7992 | 0.1826 | 11.7908 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7699.616 | 0.00012988
3300 | 29.039 | 28.277 | 28.498 | 16.7131 | 16.8983 | 822.5 | 0.3962 | 28.6047 | 16.8057 | 0.1852 | 11.799 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7704.5907 | 0.00012979
3305 | 29.049 | 28.261 | 28.483 | 16.7182 | 16.906 | 822.5 | 0.396 | 28.5977 | 16.8121 | 0.1878 | 11.7856 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7713.3507 | 0.00012965
3310 | 29.057 | 28.319 | 28.516 | 16.7363 | 16.9241 | 821.9 | 0.3987 | 28.6307 | 16.8302 | 0.1878 | 11.8005 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7697.9917 | 0.0001299
3315 | 29.041 | 28.327 | 28.524 | 16.744 | 16.9397 | 820.8 | 0.3967 | 28.6307 | 16.8419 | 0.1957 | 11.7888 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 7695.2861 | 0.00012995
3320 | 29.057 | 28.343 | 28.54 | 16.7466 | 16.9422 | 821.8 | 0.399 | 28.6467 | 16.8444 | 0.1956 | 11.8023 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7695.8812 | 0.00012994
3325 | 29.044 | 28.306 | 28.527 | 16.7466 | 16.9397 | 823.1 | 0.3985 | 28.6257 | 16.8432 | 0.1931 | 11.7825 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7720.9756 | 0.00012952
3330 | 29.061 | 28.323 | 28.52 | 16.7492 | 16.9397 | 822 | 0.3958 | 28.6347 | 16.8444 | 0.1905 | 11.7902 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7705.6215 | 0.00012978
3335 | 29.102 | 28.339 | 28.561 | 16.7492 | 16.9422 | 822.4 | 0.3986 | 28.6673 | 16.8457 | 0.193 | 11.8216 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7688.8831 | 0.00013006
3340 | 29.049 | 28.31 | 28.532 | 16.7492 | 16.9422 | 822 | 0.3979 | 28.6303 | 16.8457 | 0.193 | 11.7846 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7709.2722 | 0.00012971
3345 | 29.046 | 28.308 | 28.505 | 16.7415 | 16.9371 | 821.9 | 0.3972 | 28.6197 | 16.8393 | 0.1956 | 11.7804 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7711.1262 | 0.00012968
3350 | 29.073 | 28.31 | 28.507 | 16.7415 | 16.9319 | 822.8 | 0.3982 | 28.63 | 16.8367 | 0.1904 | 11.7933 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7711.1043 | 0.00012968
3355 | 29.073 | 28.335 | 28.532 | 16.744 | 16.9319 | 821.7 | 0.3971 | 28.6467 | 16.8379 | 0.1879 | 11.8087 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7690.7417 | 0.00013003
3360 | 29.103 | 28.315 | 28.561 | 16.7569 | 16.95 | 823.5 | 0.398 | 28.6597 | 16.8534 | 0.1931 | 11.8062 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7709.221 | 0.00012971
3365 | 29.084 | 28.321 | 28.542 | 16.7647 | 16.9604 | 823.7 | 0.3976 | 28.649 | 16.8625 | 0.1957 | 11.7865 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 7724.0253 | 0.00012947
3370 | 29.09 | 28.352 | 28.524 | 16.775 | 16.9759 | 822.5 | 0.3984 | 28.6553 | 16.8755 | 0.2009 | 11.7799 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7717.0721 | 0.00012958
3375 | 29.075 | 28.313 | 28.559 | 16.7802 | 16.9785 | 821 | 0.4011 | 28.649 | 16.8793 | 0.1983 | 11.7697 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 7709.6959 | 0.00012971
3380 | 29.086 | 28.348 | 28.545 | 16.7879 | 16.9785 | 822.5 | 0.3986 | 28.6597 | 16.8832 | 0.1906 | 11.7765 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7719.311 | 0.00012955
3385 | 29.098 | 28.335 | 28.532 | 16.7853 | 16.9733 | 823.1 | 0.3975 | 28.655 | 16.8793 | 0.188 | 11.7757 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7725.4451 | 0.00012944
3390 | 29.084 | 28.321 | 28.542 | 16.7853 | 16.9733 | 824.4 | 0.3984 | 28.649 | 16.8793 | 0.188 | 11.7697 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7741.5911 | 0.00012917
3395 | 29.096 | 28.358 | 28.53 | 16.7931 | 16.9785 | 822.2 | 0.4 | 28.6613 | 16.8858 | 0.1854 | 11.7755 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 7717.1071 | 0.00012958
3400 | 29.135 | 28.372 | 28.593 | 16.8034 | 16.9966 | 822.4 | 0.3978 | 28.7 | 16.9 | 0.1932 | 11.8 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7702.9794 | 0.00012982
3405 | 29.121 | 28.382 | 28.579 | 16.8215 | 17.0121 | 822.2 | 0.3986 | 28.694 | 16.9168 | 0.1906 | 11.7772 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7716.015 | 0.0001296
3410 | 29.162 | 28.399 | 28.596 | 16.837 | 17.025 | 821.1 | 0.3984 | 28.719 | 16.931 | 0.188 | 11.788 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7698.6321 | 0.00012989
3415 | 29.151 | 28.388 | 28.61 | 16.8473 | 17.0405 | 823.6 | 0.3997 | 28.7163 | 16.9439 | 0.1932 | 11.7724 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 7732.2829 | 0.00012933
3420 | 29.242 | 28.479 | 28.725 | 16.8705 | 17.0664 | 822.4 | 0.3959 | 28.8153 | 16.9685 | 0.1959 | 11.8469 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7672.4953 | 0.00013034
3425 | 29.232 | 28.493 | 28.715 | 16.8911 | 17.0871 | 822.6 | 0.395 | 28.8133 | 16.9891 | 0.196 | 11.8242 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7689.0618 | 0.00013005
3430 | 29.225 | 28.486 | 28.683 | 16.8989 | 17.0923 | 821.7 | 0.3996 | 28.798 | 16.9956 | 0.1934 | 11.8024 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 7694.8578 | 0.00012996
3435 | 29.239 | 28.476 | 28.698 | 16.9118 | 17.1026 | 822.8 | 0.3973 | 28.8043 | 17.0072 | 0.1908 | 11.7971 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7708.5987 | 0.00012973
3440 | 29.259 | 28.521 | 28.693 | 16.9299 | 17.1233 | 823.7 | 0.3974 | 28.8243 | 17.0266 | 0.1934 | 11.7977 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7716.638 | 0.00012959
3445 | 29.277 | 28.515 | 28.736 | 16.9376 | 17.1337 | 822.1 | 0.3978 | 28.8427 | 17.0357 | 0.1961 | 11.807 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7695.5934 | 0.00012994
3450 | 29.296 | 28.533 | 28.705 | 16.9479 | 17.1414 | 821.4 | 0.3965 | 28.8447 | 17.0447 | 0.1935 | 11.8 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7693.602 | 0.00012998
3455 | 29.289 | 28.526 | 28.748 | 16.9531 | 17.1466 | 822.1 | 0.3968 | 28.8543 | 17.0498 | 0.1935 | 11.8045 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7697.2449 | 0.00012992
3460 | 29.284 | 28.546 | 28.743 | 16.9583 | 17.1492 | 821.8 | 0.3989 | 28.8577 | 17.0538 | 0.1909 | 11.8039 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7694.8054 | 0.00012996
3465 | 29.279 | 28.516 | 28.713 | 16.9557 | 17.1492 | 822.7 | 0.399 | 28.836 | 17.0525 | 0.1935 | 11.7835 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 7716.5467 | 0.00012959
3470 | 29.251 | 28.488 | 28.709 | 16.9634 | 17.1544 | 821.3 | 0.3984 | 28.816 | 17.0589 | 0.191 | 11.7571 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 7720.7457 | 0.00012952
3475 | 29.225 | 28.511 | 28.708 | 16.966 | 17.1596 | 821.4 | 0.3991 | 28.8147 | 17.0628 | 0.1936 | 11.7519 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7725.1244 | 0.00012945
3480 | 29.295 | 28.557 | 28.753 | 16.9686 | 17.1596 | 822.7 | 0.3977 | 28.8683 | 17.0641 | 0.191 | 11.8042 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7703.0258 | 0.00012982
3485 | 29.295 | 28.532 | 28.729 | 16.9737 | 17.1699 | 823.2 | 0.3991 | 28.852 | 17.0718 | 0.1962 | 11.7802 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7723.4322 | 0.00012948
3490 | 29.244 | 28.505 | 28.727 | 16.9737 | 17.1673 | 823.3 | 0.3992 | 28.8253 | 17.0705 | 0.1936 | 11.7548 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 7741.0394 | 0.00012918
3495 | 29.293 | 28.53 | 28.751 | 16.9763 | 17.1699 | 821.8 | 0.3975 | 28.858 | 17.0731 | 0.1936 | 11.7849 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7707.2221 | 0.00012975
3500 | 29.267 | 28.529 | 28.726 | 16.9815 | 17.1725 | 822.5 | 0.3978 | 28.8407 | 17.077 | 0.191 | 11.7637 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7727.7104 | 0.0001294
3505 | 29.316 | 28.554 | 28.775 | 16.9789 | 17.1673 | 822 | 0.3971 | 28.8817 | 17.0731 | 0.1884 | 11.8086 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7693.6473 | 0.00012998
3510 | 29.34 | 28.553 | 28.799 | 16.9841 | 17.1725 | 823 | 0.3988 | 28.8973 | 17.0783 | 0.1884 | 11.819 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 7696.1853 | 0.00012993
3515 | 29.317 | 28.579 | 28.776 | 16.9892 | 17.1802 | 822 | 0.3979 | 28.8907 | 17.0847 | 0.191 | 11.806 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7695.3416 | 0.00012995
3520 | 29.317 | 28.579 | 28.776 | 16.9995 | 17.1906 | 823.1 | 0.3976 | 28.8907 | 17.0951 | 0.1911 | 11.7956 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 7712.4008 | 0.00012966
3525 | 29.343 | 28.605 | 28.802 | 17.0176 | 17.2139 | 821.9 | 0.3968 | 28.9167 | 17.1157 | 0.1963 | 11.8009 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7697.6981 | 0.00012991
3530 | 29.32 | 28.582 | 28.804 | 17.0228 | 17.2165 | 822.5 | 0.398 | 28.902 | 17.1197 | 0.1937 | 11.7823 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7715.4565 | 0.00012961
3535 | 29.371 | 28.608 | 28.805 | 17.0305 | 17.2242 | 822.9 | 0.3976 | 28.928 | 17.1273 | 0.1937 | 11.8006 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 7707.238 | 0.00012975
3540 | 29.372 | 28.633 | 28.83 | 17.0383 | 17.2372 | 823.5 | 0.3973 | 28.945 | 17.1378 | 0.1989 | 11.8072 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7708.5463 | 0.00012973
3545 | 29.399 | 28.661 | 28.858 | 17.0486 | 17.2501 | 821.6 | 0.396 | 28.9727 | 17.1493 | 0.2015 | 11.8233 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7680.31 | 0.0001302
3550 | 29.451 | 28.664 | 28.885 | 17.0537 | 17.2604 | 822.3 | 0.3957 | 29 | 17.1571 | 0.2067 | 11.843 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7674.1102 | 0.00013031
3555 | 29.404 | 28.641 | 28.863 | 17.0666 | 17.2682 | 822.6 | 0.3991 | 28.9693 | 17.1674 | 0.2016 | 11.8019 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 7703.5905 | 0.00012981
3560 | 29.407 | 28.644 | 28.89 | 17.0692 | 17.276 | 823.1 | 0.4009 | 28.9803 | 17.1726 | 0.2068 | 11.8077 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 7704.4866 | 0.00012979
3565 | 29.436 | 28.698 | 28.919 | 17.0795 | 17.2863 | 822.1 | 0.3971 | 29.0177 | 17.1829 | 0.2068 | 11.8348 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7677.5488 | 0.00013025
3570 | 29.441 | 28.703 | 28.899 | 17.0925 | 17.2992 | 822.8 | 0.3965 | 29.0143 | 17.1959 | 0.2067 | 11.8185 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7694.6731 | 0.00012996
3575 | 29.492 | 28.729 | 28.926 | 17.1157 | 17.3251 | 823.3 | 0.3959 | 29.049 | 17.2204 | 0.2094 | 11.8286 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7692.764 | 0.00012999
3580 | 29.496 | 28.733 | 28.979 | 17.1338 | 17.3484 | 822.5 | 0.3956 | 29.0693 | 17.2411 | 0.2146 | 11.8282 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7685.5272 | 0.00013011
3585 | 29.525 | 28.762 | 29.008 | 17.1518 | 17.3665 | 822.3 | 0.3953 | 29.0983 | 17.2592 | 0.2147 | 11.8392 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 7676.5518 | 0.00013027
3590 | 29.531 | 28.768 | 28.965 | 17.1647 | 17.3794 | 822.4 | 0.3968 | 29.088 | 17.2721 | 0.2147 | 11.816 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7692.5813 | 0.00013
3595 | 29.536 | 28.773 | 28.97 | 17.1802 | 17.4001 | 822.3 | 0.3958 | 29.093 | 17.2902 | 0.2199 | 11.8028 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7700.1829 | 0.00012987
3600 | 29.517 | 28.803 | 28.976 | 17.2009 | 17.4182 | 822.6 | 0.397 | 29.0987 | 17.3096 | 0.2173 | 11.7891 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7711.9655 | 0.00012967
3605 | 29.525 | 28.762 | 29.008 | 17.2138 | 17.4389 | 822.4 | 0.3986 | 29.0983 | 17.3264 | 0.2251 | 11.772 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 7721.312 | 0.00012951
3610 | 29.559 | 28.821 | 28.993 | 17.237 | 17.4648 | 822 | 0.3987 | 29.1243 | 17.3509 | 0.2278 | 11.7734 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 7716.606 | 0.00012959
3615 | 29.616 | 28.853 | 29.074 | 17.2576 | 17.4881 | 824.5 | 0.3952 | 29.181 | 17.3728 | 0.2305 | 11.8081 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7717.3187 | 0.00012958
3620 | 29.629 | 28.89 | 29.112 | 17.2809 | 17.514 | 823 | 0.3962 | 29.2103 | 17.3974 | 0.2331 | 11.8129 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7700.1921 | 0.00012987
3625 | 29.643 | 28.904 | 29.101 | 17.2938 | 17.5347 | 823.3 | 0.3966 | 29.216 | 17.4142 | 0.2409 | 11.8018 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 7710.2657 | 0.0001297
3630 | 29.655 | 28.893 | 29.139 | 17.3015 | 17.5399 | 823.1 | 0.3968 | 29.229 | 17.4207 | 0.2384 | 11.8083 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7704.1169 | 0.0001298
3635 | 29.647 | 28.884 | 29.13 | 17.3119 | 17.5476 | 823.2 | 0.3999 | 29.2203 | 17.4297 | 0.2357 | 11.7906 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 7716.6306 | 0.00012959
3640 | 29.636 | 28.898 | 29.119 | 17.3248 | 17.5631 | 822.4 | 0.4013 | 29.2177 | 17.444 | 0.2383 | 11.7737 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 7720.1753 | 0.00012953
3645 | 29.63 | 28.892 | 29.114 | 17.3428 | 17.5812 | 822.8 | 0.4008 | 29.212 | 17.462 | 0.2384 | 11.75 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 7739.5205 | 0.00012921
3650 | 29.698 | 28.91 | 29.156 | 17.366 | 17.6045 | 822.9 | 0.398 | 29.2547 | 17.4853 | 0.2385 | 11.7694 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 7727.6913 | 0.0001294
3655 | 29.693 | 28.955 | 29.176 | 17.3944 | 17.6407 | 823.9 | 0.3994 | 29.2747 | 17.5175 | 0.2463 | 11.7571 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7745.1764 | 0.00012911
3660 | 29.69 | 28.952 | 29.223 | 17.4254 | 17.6821 | 822.8 | 0.4005 | 29.2883 | 17.5538 | 0.2567 | 11.7346 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 7749.6885 | 0.00012904
3665 | 29.788 | 29.001 | 29.247 | 17.4693 | 17.7417 | 823.2 | 0.3989 | 29.3453 | 17.6055 | 0.2724 | 11.7398 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 7749.9887 | 0.00012903
3670 | 29.813 | 29.025 | 29.272 | 17.5106 | 17.7882 | 822.7 | 0.3982 | 29.37 | 17.6494 | 0.2776 | 11.7206 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7757.9914 | 0.0001289
3675 | 29.842 | 29.104 | 29.35 | 17.5545 | 17.8322 | 823.8 | 0.3979 | 29.432 | 17.6933 | 0.2777 | 11.7386 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7756.4192 | 0.00012893
3680 | 29.895 | 29.108 | 29.354 | 17.5984 | 17.8814 | 824.3 | 0.397 | 29.4523 | 17.7399 | 0.283 | 11.7124 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7778.4991 | 0.00012856
3685 | 29.951 | 29.163 | 29.434 | 17.6371 | 17.9253 | 825.2 | 0.3976 | 29.516 | 17.7812 | 0.2882 | 11.7348 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 7772.1499 | 0.00012866
3690 | 30.006 | 29.219 | 29.44 | 17.6655 | 17.9564 | 827.5 | 0.3979 | 29.555 | 17.8109 | 0.2909 | 11.744 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7787.6738 | 0.00012841
3695 | 30.069 | 29.257 | 29.527 | 17.699 | 18.0056 | 825 | 0.3978 | 29.6177 | 17.8523 | 0.3066 | 11.7654 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 7750.0789 | 0.00012903
3700 | 30.08 | 29.317 | 29.563 | 17.7326 | 18.0444 | 822.8 | 0.3979 | 29.6533 | 17.8885 | 0.3118 | 11.7648 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7729.7624 | 0.00012937
3705 | 30.094 | 29.332 | 29.602 | 17.761 | 18.0806 | 825.1 | 0.3957 | 29.676 | 17.9208 | 0.3196 | 11.7552 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7757.7219 | 0.0001289
3710 | 30.133 | 29.395 | 29.616 | 17.7868 | 18.109 | 823.4 | 0.3968 | 29.7147 | 17.9479 | 0.3222 | 11.7668 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7734.1281 | 0.0001293
3715 | 30.177 | 29.414 | 29.636 | 17.8178 | 18.1375 | 823.5 | 0.3975 | 29.7423 | 17.9777 | 0.3197 | 11.7647 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 7736.4371 | 0.00012926
3720 | 30.244 | 29.457 | 29.728 | 17.8642 | 18.1867 | 823.5 | 0.3959 | 29.8097 | 18.0254 | 0.3225 | 11.7842 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7723.6133 | 0.00012947
3725 | 30.262 | 29.499 | 29.745 | 17.8849 | 18.21 | 824.6 | 0.3955 | 29.8353 | 18.0475 | 0.3251 | 11.7879 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7731.5246 | 0.00012934
3730 | 30.283 | 29.52 | 29.816 | 17.9236 | 18.2617 | 823.8 | 0.3949 | 29.873 | 18.0926 | 0.3381 | 11.7804 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7728.9631 | 0.00012938
3735 | 30.303 | 29.541 | 29.836 | 17.952 | 18.3031 | 823.6 | 0.3951 | 29.8933 | 18.1275 | 0.3511 | 11.7658 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7736.6532 | 0.00012925
3740 | 30.304 | 29.566 | 29.836 | 17.9985 | 18.3419 | 824.3 | 0.3974 | 29.902 | 18.1702 | 0.3434 | 11.7318 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7765.6585 | 0.00012877
3745 | 30.328 | 29.565 | 29.836 | 18.0269 | 18.3678 | 823.7 | 0.3966 | 29.9097 | 18.1974 | 0.3409 | 11.7123 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 7772.9147 | 0.00012865
3750 | 30.353 | 29.615 | 29.886 | 18.0759 | 18.4092 | 825.2 | 0.3958 | 29.9513 | 18.2426 | 0.3333 | 11.7088 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7789.4194 | 0.00012838
3755 | 30.404 | 29.666 | 29.937 | 18.1146 | 18.461 | 826.4 | 0.3994 | 30.0023 | 18.2878 | 0.3464 | 11.7145 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 7796.9178 | 0.00012826
3760 | 30.484 | 29.721 | 30.016 | 18.156 | 18.505 | 824.9 | 0.3959 | 30.0737 | 18.3305 | 0.349 | 11.7432 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7763.7889 | 0.0001288
3765 | 30.488 | 29.726 | 30.021 | 18.2024 | 18.5593 | 823.5 | 0.397 | 30.0783 | 18.3808 | 0.3569 | 11.6975 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7780.8816 | 0.00012852
3770 | 30.498 | 29.76 | 30.03 | 18.2411 | 18.5981 | 824.6 | 0.3996 | 30.096 | 18.4196 | 0.357 | 11.6764 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 7805.3432 | 0.00012812
3775 | 30.58 | 29.793 | 30.088 | 18.2644 | 18.6214 | 824.3 | 0.3976 | 30.1537 | 18.4429 | 0.357 | 11.7108 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 7779.6062 | 0.00012854
3780 | 30.616 | 29.853 | 30.124 | 18.2928 | 18.6447 | 824.6 | 0.396 | 30.1977 | 18.4688 | 0.3519 | 11.7289 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7770.3945 | 0.00012869
3785 | 30.706 | 29.919 | 30.189 | 18.3341 | 18.699 | 825 | 0.3948 | 30.2713 | 18.5165 | 0.3649 | 11.7548 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7757.0566 | 0.00012891
3790 | 30.746 | 29.959 | 30.254 | 18.3909 | 18.7741 | 824.4 | 0.3966 | 30.3197 | 18.5825 | 0.3832 | 11.7372 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 7763.0494 | 0.00012882
3795 | 30.813 | 30.026 | 30.37 | 18.4477 | 18.8621 | 825.4 | 0.3946 | 30.403 | 18.6549 | 0.4144 | 11.7481 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7765.2326 | 0.00012878
3800 | 30.806 | 30.043 | 30.388 | 18.5019 | 18.9138 | 825.8 | 0.397 | 30.4123 | 18.7079 | 0.4119 | 11.7045 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7797.9468 | 0.00012824
3805 | 30.826 | 30.088 | 30.383 | 18.5303 | 18.9293 | 823.8 | 0.3979 | 30.4323 | 18.7298 | 0.399 | 11.7025 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7780.3573 | 0.00012853
3810 | 30.87 | 30.083 | 30.378 | 18.5561 | 18.9293 | 824.9 | 0.3958 | 30.4437 | 18.7427 | 0.3732 | 11.701 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7791.7893 | 0.00012834
3815 | 30.916 | 30.129 | 30.473 | 18.5794 | 18.9475 | 824.6 | 0.3954 | 30.506 | 18.7634 | 0.3681 | 11.7425 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7761.3729 | 0.00012884
3820 | 30.939 | 30.151 | 30.471 | 18.6 | 18.9889 | 824.4 | 0.3964 | 30.5203 | 18.7945 | 0.3889 | 11.7259 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 7770.5195 | 0.00012869
3825 | 30.987 | 30.175 | 30.47 | 18.6568 | 19.0562 | 825.4 | 0.3993 | 30.544 | 18.8565 | 0.3994 | 11.6875 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 7805.4955 | 0.00012811
3830 | 31.013 | 30.225 | 30.57 | 18.6904 | 19.1027 | 826.2 | 0.397 | 30.6027 | 18.8966 | 0.4123 | 11.7061 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7800.6354 | 0.00012819
3835 | 31.038 | 30.276 | 30.571 | 18.7317 | 19.1467 | 824.9 | 0.394 | 30.6283 | 18.9392 | 0.415 | 11.6891 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 7799.6772 | 0.00012821
3840 | 31.114 | 30.327 | 30.647 | 18.8014 | 19.2166 | 825.1 | 0.3951 | 30.696 | 19.009 | 0.4152 | 11.687 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7802.9924 | 0.00012816
3845 | 31.167 | 30.38 | 30.675 | 18.8453 | 19.2865 | 824.3 | 0.3956 | 30.7407 | 19.0659 | 0.4412 | 11.6748 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7803.5951 | 0.00012815
3850 | 31.197 | 30.434 | 30.779 | 18.8995 | 19.3408 | 824.3 | 0.3959 | 30.8033 | 19.1201 | 0.4413 | 11.6832 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7797.9734 | 0.00012824
3855 | 31.252 | 30.465 | 30.76 | 18.9253 | 19.3719 | 826.4 | 0.3962 | 30.8257 | 19.1486 | 0.4466 | 11.6771 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7821.9347 | 0.00012785
3860 | 31.285 | 30.498 | 30.842 | 18.9718 | 19.4056 | 825.9 | 0.3945 | 30.875 | 19.1887 | 0.4338 | 11.6863 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7811.0258 | 0.00012802
3865 | 31.37 | 30.533 | 30.902 | 19.0131 | 19.447 | 823.4 | 0.3943 | 30.935 | 19.23 | 0.4339 | 11.705 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7774.9739 | 0.00012862
3870 | 31.356 | 30.593 | 30.889 | 19.0493 | 19.4858 | 824.7 | 0.3959 | 30.946 | 19.2675 | 0.4365 | 11.6784 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7804.9195 | 0.00012812
3875 | 31.369 | 30.582 | 30.877 | 19.0699 | 19.5013 | 825.5 | 0.3943 | 30.9427 | 19.2856 | 0.4314 | 11.6571 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7826.8216 | 0.00012777
3880 | 31.406 | 30.619 | 30.963 | 19.1035 | 19.535 | 831.2 | 0.3946 | 30.996 | 19.3193 | 0.4315 | 11.6768 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7867.5804 | 0.0001271
3885 | 31.395 | 30.608 | 31.002 | 19.1293 | 19.566 | 826.2 | 0.395 | 31.0017 | 19.3477 | 0.4367 | 11.654 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7835.5087 | 0.00012762
3890 | 31.433 | 30.67 | 30.966 | 19.1603 | 19.5945 | 825.8 | 0.3948 | 31.023 | 19.3774 | 0.4342 | 11.6456 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7837.3754 | 0.00012759
3895 | 31.474 | 30.711 | 31.031 | 19.1913 | 19.6255 | 826.8 | 0.3953 | 31.072 | 19.4084 | 0.4342 | 11.6636 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 7834.7563 | 0.00012764
3900 | 31.516 | 30.754 | 31.123 | 19.2274 | 19.6773 | 825.6 | 0.3939 | 31.131 | 19.4523 | 0.4499 | 11.6786 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 7813.3033 | 0.00012799
3905 | 31.534 | 30.772 | 31.116 | 19.261 | 19.7058 | 825.8 | 0.3943 | 31.1407 | 19.4834 | 0.4448 | 11.6573 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7829.5317 | 0.00012772
3910 | 31.619 | 30.832 | 31.152 | 19.2946 | 19.742 | 825.9 | 0.3938 | 31.201 | 19.5183 | 0.4474 | 11.6827 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 7813.4328 | 0.00012798
3915 | 31.647 | 30.835 | 31.18 | 19.3178 | 19.7679 | 826 | 0.395 | 31.2207 | 19.5429 | 0.4501 | 11.6778 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7817.6466 | 0.00012792
3920 | 31.572 | 30.81 | 31.154 | 19.3178 | 19.7601 | 825.6 | 0.3944 | 31.1787 | 19.5389 | 0.4423 | 11.6397 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7839.4377 | 0.00012756
3925 | 31.618 | 30.83 | 31.15 | 19.3617 | 19.7964 | 826 | 0.3956 | 31.1993 | 19.579 | 0.4347 | 11.6203 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7856.3526 | 0.00012729
3930 | 31.631 | 30.844 | 31.213 | 19.3772 | 19.8352 | 827.3 | 0.3948 | 31.2293 | 19.6062 | 0.458 | 11.6231 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7866.788 | 0.00012712
3935 | 31.689 | 30.902 | 31.246 | 19.403 | 19.8611 | 827.3 | 0.394 | 31.279 | 19.632 | 0.4581 | 11.647 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 7850.7013 | 0.00012738
3940 | 31.697 | 30.934 | 31.254 | 19.416 | 19.8715 | 825.7 | 0.3946 | 31.295 | 19.6438 | 0.4555 | 11.6512 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7832.6262 | 0.00012767
3945 | 31.697 | 30.934 | 31.229 | 19.416 | 19.8637 | 825.8 | 0.3959 | 31.2867 | 19.6398 | 0.4477 | 11.6468 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7836.5567 | 0.00012761
3950 | 31.668 | 30.905 | 31.25 | 19.416 | 19.8507 | 825.7 | 0.3944 | 31.2743 | 19.6334 | 0.4347 | 11.641 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7839.5342 | 0.00012756
3955 | 31.688 | 30.901 | 31.221 | 19.416 | 19.8559 | 827.2 | 0.3971 | 31.27 | 19.636 | 0.4399 | 11.6341 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.4562 | 0.00012725
3960 | 31.651 | 30.889 | 31.209 | 19.4082 | 19.8352 | 821.5 | 0.3953 | 31.2497 | 19.6217 | 0.427 | 11.628 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 7808.3888 | 0.00012807
3965 | 31.662 | 30.899 | 31.17 | 19.4134 | 19.8352 | 827.2 | 0.3954 | 31.2437 | 19.6243 | 0.4218 | 11.6194 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7868.3869 | 0.00012709
3970 | 31.65 | 30.862 | 31.182 | 19.4082 | 19.8274 | 826 | 0.3963 | 31.2313 | 19.6178 | 0.4192 | 11.6135 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7860.9189 | 0.00012721
3975 | 31.681 | 30.918 | 31.238 | 19.4134 | 19.8378 | 828.2 | 0.3945 | 31.279 | 19.6256 | 0.4244 | 11.6534 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7854.8919 | 0.00012731
3980 | 31.659 | 30.897 | 31.241 | 19.4185 | 19.843 | 827.1 | 0.3961 | 31.2657 | 19.6307 | 0.4245 | 11.6349 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 7856.9209 | 0.00012728
3985 | 31.663 | 30.876 | 31.195 | 19.434 | 19.8559 | 827.1 | 0.397 | 31.2447 | 19.645 | 0.4219 | 11.5997 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7880.7632 | 0.00012689
3990 | 31.666 | 30.879 | 31.174 | 19.4366 | 19.8533 | 826.9 | 0.3969 | 31.2397 | 19.645 | 0.4167 | 11.5947 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7882.2552 | 0.00012687
3995 | 31.638 | 30.875 | 31.171 | 19.4444 | 19.8637 | 827.4 | 0.396 | 31.228 | 19.6541 | 0.4193 | 11.5739 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7901.1727 | 0.00012656
4000 | 31.664 | 30.877 | 31.197 | 19.4779 | 19.9077 | 826.9 | 0.3965 | 31.246 | 19.6928 | 0.4298 | 11.5532 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7910.5802 | 0.00012641
4005 | 31.711 | 30.973 | 31.317 | 19.5244 | 19.975 | 827.4 | 0.3951 | 31.3337 | 19.7497 | 0.4506 | 11.584 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7894.3405 | 0.00012667
4010 | 31.753 | 30.991 | 31.335 | 19.5477 | 20.0009 | 827.8 | 0.3947 | 31.3597 | 19.7743 | 0.4532 | 11.5854 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 7897.2026 | 0.00012663
4015 | 31.794 | 31.007 | 31.351 | 19.5864 | 20.0423 | 827.2 | 0.3935 | 31.384 | 19.8144 | 0.4559 | 11.5696 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 7902.1987 | 0.00012655
4020 | 31.84 | 31.053 | 31.398 | 19.62 | 20.0811 | 827.4 | 0.3941 | 31.4303 | 19.8505 | 0.4611 | 11.5798 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 7897.1925 | 0.00012663
4025 | 31.857 | 31.07 | 31.39 | 19.6406 | 20.0992 | 828.6 | 0.3956 | 31.439 | 19.8699 | 0.4586 | 11.5691 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7915.9491 | 0.00012633
4030 | 31.872 | 31.085 | 31.405 | 19.6484 | 20.1018 | 828.2 | 0.3955 | 31.454 | 19.8751 | 0.4534 | 11.5789 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7905.4312 | 0.0001265
4035 | 31.84 | 31.053 | 31.422 | 19.6432 | 20.0967 | 828.3 | 0.3944 | 31.4383 | 19.8699 | 0.4535 | 11.5684 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7913.5733 | 0.00012637
4040 | 31.811 | 31.048 | 31.368 | 19.6329 | 20.0759 | 827.6 | 0.3968 | 31.409 | 19.8544 | 0.443 | 11.5546 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7916.3175 | 0.00012632
4045 | 31.827 | 31.064 | 31.359 | 19.6406 | 20.0785 | 827.8 | 0.396 | 31.4167 | 19.8595 | 0.4379 | 11.5571 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7916.5063 | 0.00012632
4050 | 31.843 | 31.056 | 31.425 | 19.6277 | 20.0604 | 827.1 | 0.3956 | 31.4413 | 19.844 | 0.4327 | 11.5973 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7882.4168 | 0.00012686
4055 | 31.829 | 31.067 | 31.362 | 19.6122 | 20.0319 | 828.5 | 0.3956 | 31.4193 | 19.8221 | 0.4197 | 11.5973 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7895.759 | 0.00012665
4060 | 31.768 | 30.981 | 31.276 | 19.5864 | 20.0035 | 827.7 | 0.3961 | 31.3417 | 19.795 | 0.4171 | 11.5467 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 7922.6795 | 0.00012622
4065 | 31.785 | 30.998 | 31.318 | 19.5735 | 19.9802 | 828.5 | 0.3956 | 31.367 | 19.7768 | 0.4067 | 11.5901 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7900.6186 | 0.00012657
4070 | 31.748 | 30.986 | 31.305 | 19.558 | 19.9569 | 827.3 | 0.3955 | 31.3463 | 19.7574 | 0.3989 | 11.5889 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7890.0376 | 0.00012674
4075 | 31.757 | 30.945 | 31.241 | 19.527 | 19.9154 | 828.3 | 0.3955 | 31.3143 | 19.7212 | 0.3884 | 11.5931 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7896.6787 | 0.00012664
4080 | 31.694 | 30.907 | 31.227 | 19.4909 | 19.8688 | 827.2 | 0.3954 | 31.276 | 19.6798 | 0.3779 | 11.5961 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7884.1402 | 0.00012684
4085 | 31.633 | 30.919 | 31.19 | 19.4624 | 19.8378 | 829.3 | 0.3958 | 31.2473 | 19.6501 | 0.3754 | 11.5972 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7903.4172 | 0.00012653
4090 | 31.636 | 30.873 | 31.144 | 19.4366 | 19.8067 | 827.1 | 0.3951 | 31.2177 | 19.6216 | 0.3701 | 11.596 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7883.2778 | 0.00012685
4095 | 31.643 | 30.831 | 31.126 | 19.4134 | 19.7912 | 828.7 | 0.3945 | 31.2 | 19.6023 | 0.3778 | 11.5977 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7897.3813 | 0.00012662
4100 | 31.6 | 30.838 | 31.158 | 19.4005 | 19.7731 | 827.5 | 0.3959 | 31.1987 | 19.5868 | 0.3726 | 11.6119 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7876.3245 | 0.00012696
4105 | 31.578 | 30.84 | 31.135 | 19.3953 | 19.7731 | 826.9 | 0.3954 | 31.1843 | 19.5842 | 0.3778 | 11.6001 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.5746 | 0.00012693
4110 | 31.583 | 30.82 | 31.14 | 19.3901 | 19.7757 | 827 | 0.3957 | 31.181 | 19.5829 | 0.3856 | 11.5981 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7880.9088 | 0.00012689
4115 | 31.587 | 30.849 | 31.119 | 19.3746 | 19.7601 | 829.2 | 0.3954 | 31.185 | 19.5674 | 0.3855 | 11.6176 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7888.5766 | 0.00012677
4120 | 31.567 | 30.78 | 31.075 | 19.3514 | 19.7368 | 826.4 | 0.3946 | 31.1407 | 19.5441 | 0.3854 | 11.5966 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7876.2323 | 0.00012696
4125 | 31.567 | 30.805 | 31.1 | 19.3359 | 19.7187 | 827.7 | 0.3952 | 31.1573 | 19.5273 | 0.3828 | 11.63 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7865.922 | 0.00012713
4130 | 31.521 | 30.783 | 31.054 | 19.323 | 19.6929 | 827.1 | 0.396 | 31.1193 | 19.508 | 0.3699 | 11.6114 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7872.8449 | 0.00012702
4135 | 31.529 | 30.766 | 31.086 | 19.3075 | 19.6799 | 828.2 | 0.3942 | 31.127 | 19.4937 | 0.3724 | 11.6333 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7868.4636 | 0.00012709
4140 | 31.51 | 30.748 | 31.043 | 19.292 | 19.6618 | 827.5 | 0.3946 | 31.1003 | 19.4769 | 0.3698 | 11.6234 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7868.4867 | 0.00012709
4145 | 31.512 | 30.725 | 31.02 | 19.2817 | 19.6463 | 827.3 | 0.3943 | 31.0857 | 19.464 | 0.3646 | 11.6217 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7867.7808 | 0.0001271
4150 | 31.471 | 30.709 | 31.028 | 19.2765 | 19.6437 | 827.8 | 0.3939 | 31.0693 | 19.4601 | 0.3672 | 11.6092 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 7880.9672 | 0.00012689
4155 | 31.507 | 30.72 | 31.039 | 19.2739 | 19.6437 | 828.3 | 0.3951 | 31.0887 | 19.4588 | 0.3698 | 11.6299 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7871.7368 | 0.00012704
4160 | 31.491 | 30.753 | 30.999 | 19.2765 | 19.6488 | 827.2 | 0.3958 | 31.081 | 19.4627 | 0.3723 | 11.6183 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7869.0755 | 0.00012708
4165 | 31.497 | 30.735 | 31.005 | 19.2791 | 19.6463 | 826.5 | 0.3942 | 31.079 | 19.4627 | 0.3672 | 11.6163 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7863.804 | 0.00012716
4170 | 31.504 | 30.717 | 31.037 | 19.2765 | 19.6437 | 826.7 | 0.3958 | 31.086 | 19.4601 | 0.3672 | 11.6259 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7859.2118 | 0.00012724
4175 | 31.466 | 30.703 | 30.974 | 19.2662 | 19.6359 | 826.8 | 0.3977 | 31.0477 | 19.451 | 0.3697 | 11.5966 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7880.0107 | 0.0001269
4180 | 31.453 | 30.691 | 31.011 | 19.261 | 19.6281 | 826.6 | 0.3963 | 31.0517 | 19.4445 | 0.3671 | 11.6071 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7870.9779 | 0.00012705
4185 | 31.457 | 30.695 | 31.015 | 19.2533 | 19.6178 | 826.8 | 0.3963 | 31.0557 | 19.4355 | 0.3645 | 11.6201 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7864.0745 | 0.00012716
4190 | 31.488 | 30.701 | 31.021 | 19.261 | 19.6204 | 826.9 | 0.3959 | 31.07 | 19.4407 | 0.3594 | 11.6293 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.8149 | 0.00012725
4195 | 31.497 | 30.734 | 31.03 | 19.2636 | 19.6359 | 826.4 | 0.3948 | 31.087 | 19.4498 | 0.3723 | 11.6372 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7848.6974 | 0.00012741
4200 | 31.485 | 30.747 | 31.018 | 19.2739 | 19.6463 | 826.7 | 0.3959 | 31.0833 | 19.4601 | 0.3724 | 11.6232 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7861.0149 | 0.00012721
4205 | 31.501 | 30.763 | 31.034 | 19.2843 | 19.6592 | 826.2 | 0.3969 | 31.0993 | 19.4718 | 0.3749 | 11.6276 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7853.3214 | 0.00012733
4210 | 31.535 | 30.772 | 31.043 | 19.2868 | 19.6592 | 827.2 | 0.3949 | 31.1167 | 19.473 | 0.3724 | 11.6437 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7851.9658 | 0.00012736
4215 | 31.539 | 30.752 | 31.047 | 19.2817 | 19.6488 | 828.5 | 0.3979 | 31.1127 | 19.4653 | 0.3671 | 11.6474 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 7861.7737 | 0.0001272
4220 | 31.471 | 30.733 | 30.979 | 19.2559 | 19.6281 | 827 | 0.3954 | 31.061 | 19.442 | 0.3722 | 11.619 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7866.7328 | 0.00012712
4225 | 31.459 | 30.721 | 31.016 | 19.243 | 19.6074 | 826.8 | 0.3945 | 31.0653 | 19.4252 | 0.3644 | 11.6401 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7850.5512 | 0.00012738
4230 | 31.446 | 30.683 | 30.979 | 19.2274 | 19.5919 | 827.1 | 0.3959 | 31.036 | 19.4096 | 0.3645 | 11.6264 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7862.7102 | 0.00012718
4235 | 31.406 | 30.668 | 30.938 | 19.2094 | 19.5764 | 826.5 | 0.3961 | 31.004 | 19.3929 | 0.367 | 11.6111 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 7867.3257 | 0.00012711
4240 | 31.387 | 30.649 | 30.895 | 19.1965 | 19.5634 | 826.7 | 0.3961 | 30.977 | 19.38 | 0.3669 | 11.597 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.7632 | 0.00012692
4245 | 31.368 | 30.63 | 30.925 | 19.1965 | 19.5582 | 825.3 | 0.397 | 30.9743 | 19.3773 | 0.3617 | 11.597 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7865.4659 | 0.00012714
4250 | 31.402 | 30.64 | 30.886 | 19.1939 | 19.5531 | 826.6 | 0.395 | 30.976 | 19.3735 | 0.3592 | 11.6025 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7874.1097 | 0.000127
4255 | 31.39 | 30.652 | 30.922 | 19.1784 | 19.5401 | 828 | 0.3956 | 30.988 | 19.3592 | 0.3617 | 11.6288 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7869.6414 | 0.00012707
4260 | 31.358 | 30.62 | 30.94 | 19.1681 | 19.5324 | 828.1 | 0.3963 | 30.9727 | 19.3502 | 0.3643 | 11.6224 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7874.8807 | 0.00012699
4265 | 31.392 | 30.654 | 30.974 | 19.1681 | 19.535 | 828 | 0.3956 | 31.0067 | 19.3515 | 0.3669 | 11.6551 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7851.8384 | 0.00012736
4270 | 31.4 | 30.637 | 30.933 | 19.1681 | 19.5272 | 826.9 | 0.3956 | 30.99 | 19.3477 | 0.3591 | 11.6424 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7850.0058 | 0.00012739
4275 | 31.408 | 30.645 | 30.941 | 19.1887 | 19.5505 | 827.2 | 0.3942 | 30.998 | 19.3696 | 0.3618 | 11.6284 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7862.2745 | 0.00012719
4280 | 31.394 | 30.656 | 30.952 | 19.181 | 19.5479 | 827.4 | 0.3985 | 31.0007 | 19.3645 | 0.3669 | 11.6362 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.8927 | 0.00012724
4285 | 31.383 | 30.645 | 30.915 | 19.1784 | 19.5427 | 826.7 | 0.3973 | 30.981 | 19.3605 | 0.3643 | 11.6204 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7862.8978 | 0.00012718
4290 | 31.365 | 30.627 | 30.898 | 19.1861 | 19.5531 | 827.4 | 0.3956 | 30.9633 | 19.3696 | 0.367 | 11.5937 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7887.6903 | 0.00012678
4295 | 31.397 | 30.659 | 30.929 | 19.199 | 19.566 | 827 | 0.3945 | 30.995 | 19.3825 | 0.367 | 11.6125 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7871.1361 | 0.00012705
4300 | 31.356 | 30.618 | 30.913 | 19.2068 | 19.5686 | 824.9 | 0.397 | 30.9623 | 19.3877 | 0.3618 | 11.5746 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7876.8341 | 0.00012695
4305 | 31.366 | 30.652 | 30.923 | 19.2171 | 19.5764 | 830.5 | 0.3957 | 30.9803 | 19.3968 | 0.3593 | 11.5836 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7924.1803 | 0.0001262
4310 | 31.396 | 30.683 | 30.953 | 19.2274 | 19.5867 | 826.4 | 0.3972 | 31.0107 | 19.4071 | 0.3593 | 11.6036 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7871.447 | 0.00012704
4315 | 31.423 | 30.66 | 30.955 | 19.23 | 19.5893 | 827.6 | 0.3953 | 31.0127 | 19.4096 | 0.3593 | 11.603 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 7883.2846 | 0.00012685
4320 | 31.454 | 30.692 | 30.987 | 19.2274 | 19.5867 | 827.2 | 0.3962 | 31.0443 | 19.4071 | 0.3593 | 11.6373 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7856.2728 | 0.00012729
4325 | 31.413 | 30.675 | 30.995 | 19.2352 | 19.5893 | 827.3 | 0.3955 | 31.0277 | 19.4123 | 0.3541 | 11.6154 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7872.0142 | 0.00012703
4330 | 31.442 | 30.704 | 30.974 | 19.2455 | 19.5997 | 826.3 | 0.3963 | 31.04 | 19.4226 | 0.3542 | 11.6174 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7861.1566 | 0.00012721
4335 | 31.417 | 30.704 | 30.974 | 19.2559 | 19.6074 | 830.2 | 0.3954 | 31.0317 | 19.4317 | 0.3515 | 11.6 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7910.096 | 0.00012642
4340 | 31.444 | 30.73 | 30.976 | 19.2533 | 19.6048 | 826.1 | 0.3946 | 31.05 | 19.4291 | 0.3515 | 11.621 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7856.853 | 0.00012728
4345 | 31.472 | 30.71 | 31.005 | 19.2662 | 19.6178 | 827.4 | 0.394 | 31.0623 | 19.442 | 0.3516 | 11.6203 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 7869.6346 | 0.00012707
4350 | 31.5 | 30.737 | 31.057 | 19.2713 | 19.6255 | 826.5 | 0.3935 | 31.098 | 19.4484 | 0.3542 | 11.6496 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 7841.3255 | 0.00012753
4355 | 31.499 | 30.761 | 31.032 | 19.2739 | 19.6255 | 827.3 | 0.3944 | 31.0973 | 19.4497 | 0.3516 | 11.6476 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7850.2407 | 0.00012738
4360 | 31.496 | 30.758 | 31.029 | 19.2662 | 19.6178 | 826.8 | 0.3956 | 31.0943 | 19.442 | 0.3516 | 11.6523 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7842.3317 | 0.00012751
4365 | 31.447 | 30.709 | 31.004 | 19.261 | 19.6023 | 828 | 0.395 | 31.0533 | 19.4317 | 0.3413 | 11.6217 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7874.4266 | 0.00012699
4370 | 31.404 | 30.666 | 30.961 | 19.2481 | 19.5841 | 826.2 | 0.3957 | 31.0103 | 19.4161 | 0.336 | 11.5942 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7875.9109 | 0.00012697
4375 | 31.428 | 30.666 | 30.936 | 19.2404 | 19.5764 | 827.4 | 0.3956 | 31.01 | 19.4084 | 0.336 | 11.6016 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7882.3419 | 0.00012687
4380 | 31.424 | 30.662 | 30.957 | 19.2274 | 19.5582 | 826.9 | 0.3957 | 31.0143 | 19.3928 | 0.3308 | 11.6215 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7864.0669 | 0.00012716
4385 | 31.399 | 30.636 | 30.907 | 19.2171 | 19.5427 | 825.9 | 0.3976 | 30.9807 | 19.3799 | 0.3256 | 11.6008 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 7868.6171 | 0.00012709
4390 | 31.377 | 30.639 | 30.91 | 19.2171 | 19.5401 | 826.8 | 0.3943 | 30.9753 | 19.3786 | 0.323 | 11.5967 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7879.9314 | 0.0001269
4395 | 31.407 | 30.669 | 30.939 | 19.2068 | 19.5298 | 826.9 | 0.3954 | 31.005 | 19.3683 | 0.323 | 11.6367 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7853.8173 | 0.00012733
4400 | 31.366 | 30.604 | 30.85 | 19.1913 | 19.5168 | 827.6 | 0.3977 | 30.94 | 19.3541 | 0.3255 | 11.586 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 7894.8971 | 0.00012666
4405 | 31.329 | 30.591 | 30.813 | 19.1784 | 19.4935 | 827.6 | 0.4016 | 30.911 | 19.336 | 0.3151 | 11.575 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 7902.3315 | 0.00012654
4410 | 31.392 | 30.63 | 30.9 | 19.1732 | 19.491 | 827.8 | 0.3948 | 30.974 | 19.3321 | 0.3178 | 11.6419 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.8536 | 0.00012725
4415 | 31.385 | 30.647 | 30.917 | 19.1629 | 19.4806 | 828 | 0.3949 | 30.983 | 19.3218 | 0.3177 | 11.6613 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7847.7086 | 0.00012743
4420 | 31.405 | 30.667 | 30.888 | 19.1629 | 19.478 | 827.4 | 0.3958 | 30.9867 | 19.3205 | 0.3151 | 11.6662 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7838.6833 | 0.00012757
4425 | 31.424 | 30.661 | 30.956 | 19.1707 | 19.4806 | 827.5 | 0.3938 | 31.0137 | 19.3256 | 0.3099 | 11.688 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 7825.0085 | 0.0001278
4430 | 31.369 | 30.606 | 30.877 | 19.15 | 19.4677 | 826.6 | 0.3959 | 30.9507 | 19.3088 | 0.3177 | 11.6418 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7847.5174 | 0.00012743
4435 | 31.365 | 30.578 | 30.849 | 19.1422 | 19.4521 | 827.2 | 0.3963 | 30.9307 | 19.2971 | 0.3099 | 11.6335 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.8165 | 0.00012725
4440 | 31.313 | 30.575 | 30.821 | 19.1293 | 19.4366 | 826.6 | 0.3959 | 30.903 | 19.2829 | 0.3073 | 11.6201 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7862.2173 | 0.00012719
4445 | 31.381 | 30.618 | 30.889 | 19.1319 | 19.4392 | 828.1 | 0.3928 | 30.9627 | 19.2856 | 0.3073 | 11.6771 | 1.9536 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058523 | #VALUE! | #VALUE! | 7837.9918 | 0.00012758
4450 | 31.349 | 30.611 | 30.881 | 19.1216 | 19.4288 | 827.1 | 0.3939 | 30.947 | 19.2752 | 0.3072 | 11.6718 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 7832.0928 | 0.00012768
4455 | 31.318 | 30.58 | 30.826 | 19.1138 | 19.4159 | 826.3 | 0.3953 | 30.908 | 19.2648 | 0.3021 | 11.6432 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 7843.7709 | 0.00012749
4460 | 31.358 | 30.62 | 30.866 | 19.1061 | 19.4056 | 826.3 | 0.3927 | 30.948 | 19.2558 | 0.2995 | 11.6921 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 7810.8989 | 0.00012803
4465 | 31.346 | 30.608 | 30.854 | 19.1009 | 19.4004 | 827.3 | 0.3954 | 30.936 | 19.2507 | 0.2995 | 11.6853 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7824.9026 | 0.0001278
4470 | 31.358 | 30.596 | 30.866 | 19.0906 | 19.3926 | 827.6 | 0.3935 | 30.94 | 19.2416 | 0.302 | 11.6984 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 7819.0079 | 0.00012789
4475 | 31.343 | 30.605 | 30.851 | 19.088 | 19.3874 | 825.5 | 0.3952 | 30.933 | 19.2377 | 0.2994 | 11.6953 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7801.2348 | 0.00012818
4480 | 31.303 | 30.565 | 30.835 | 19.0751 | 19.3745 | 826 | 0.3966 | 30.901 | 19.2248 | 0.2994 | 11.6762 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 7818.729 | 0.0001279
4485 | 31.285 | 30.547 | 30.818 | 19.0674 | 19.3641 | 826.2 | 0.3947 | 30.8833 | 19.2157 | 0.2967 | 11.6676 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 7826.3978 | 0.00012777
4490 | 31.242 | 30.504 | 30.774 | 19.0415 | 19.3408 | 823.2 | 0.3952 | 30.84 | 19.1912 | 0.2993 | 11.6488 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7810.52 | 0.00012803
4495 | 31.22 | 30.458 | 30.728 | 19.0183 | 19.3201 | 827.1 | 0.3952 | 30.802 | 19.1692 | 0.3018 | 11.6328 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.3506 | 0.00012725
4500 | 31.224 | 30.486 | 30.757 | 18.9976 | 19.2968 | 825.5 | 0.3946 | 30.8223 | 19.1472 | 0.2992 | 11.6751 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7814.71 | 0.00012796
4505 | 31.204 | 30.49 | 30.761 | 18.9925 | 19.2865 | 825.6 | 0.3965 | 30.8183 | 19.1395 | 0.294 | 11.6788 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7813.1806 | 0.00012799
4510 | 31.183 | 30.445 | 30.666 | 18.9796 | 19.271 | 825 | 0.395 | 30.7647 | 19.1253 | 0.2914 | 11.6394 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7833.976 | 0.00012765
4515 | 31.158 | 30.445 | 30.691 | 18.9692 | 19.2606 | 825.6 | 0.3956 | 30.7647 | 19.1149 | 0.2914 | 11.6498 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7832.6748 | 0.00012767
4520 | 31.184 | 30.446 | 30.667 | 18.9537 | 19.2477 | 826.2 | 0.3958 | 30.7657 | 19.1007 | 0.294 | 11.665 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7828.1534 | 0.00012774
4525 | 31.182 | 30.444 | 30.69 | 18.9537 | 19.2399 | 826.2 | 0.3971 | 30.772 | 19.0968 | 0.2862 | 11.6752 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 7821.292 | 0.00012786
4530 | 31.156 | 30.468 | 30.714 | 18.946 | 19.2321 | 826.2 | 0.3945 | 30.7793 | 19.0891 | 0.2861 | 11.6903 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7811.2006 | 0.00012802
4535 | 31.202 | 30.439 | 30.71 | 18.9486 | 19.2321 | 825.9 | 0.3941 | 30.7837 | 19.0904 | 0.2835 | 11.6933 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 7806.3388 | 0.0001281
4540 | 31.148 | 30.41 | 30.656 | 18.9408 | 19.2218 | 825 | 0.3952 | 30.738 | 19.0813 | 0.281 | 11.6567 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7822.327 | 0.00012784
4545 | 31.093 | 30.355 | 30.626 | 18.9253 | 19.2089 | 825.4 | 0.3966 | 30.6913 | 19.0671 | 0.2836 | 11.6242 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 7847.9781 | 0.00012742
4550 | 31.088 | 30.35 | 30.596 | 18.915 | 19.1933 | 825.2 | 0.3982 | 30.678 | 19.0541 | 0.2783 | 11.6238 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 7846.3353 | 0.00012745
4555 | 31.079 | 30.341 | 30.587 | 18.9047 | 19.1804 | 825.9 | 0.3973 | 30.669 | 19.0425 | 0.2757 | 11.6265 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7851.235 | 0.00012737
4560 | 31.123 | 30.385 | 30.656 | 18.9124 | 19.183 | 825.5 | 0.396 | 30.7213 | 19.0477 | 0.2706 | 11.6736 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7815.7142 | 0.00012795
4565 | 31.135 | 30.422 | 30.692 | 18.9253 | 19.1959 | 826 | 0.3927 | 30.7497 | 19.0606 | 0.2706 | 11.6891 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 7810.1226 | 0.00012804
4570 | 31.15 | 30.436 | 30.682 | 18.9305 | 19.2037 | 825.8 | 0.3937 | 30.756 | 19.0671 | 0.2732 | 11.6889 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 7808.3429 | 0.00012807
4575 | 31.159 | 30.446 | 30.692 | 18.946 | 19.2166 | 825.6 | 0.3928 | 30.7657 | 19.0813 | 0.2706 | 11.6844 | 1.9536 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058523 | #VALUE! | #VALUE! | 7809.4805 | 0.00012805
4580 | 31.142 | 30.404 | 30.626 | 18.9357 | 19.2089 | 827.2 | 0.3952 | 30.724 | 19.0723 | 0.2732 | 11.6517 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7846.5523 | 0.00012744
4585 | 31.123 | 30.434 | 30.631 | 18.9279 | 19.2011 | 827 | 0.3942 | 30.7293 | 19.0645 | 0.2732 | 11.6648 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7835.8229 | 0.00012762
4590 | 31.129 | 30.415 | 30.637 | 18.9124 | 19.1856 | 824.8 | 0.3948 | 30.727 | 19.049 | 0.2732 | 11.678 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7806.1667 | 0.0001281
4595 | 31.132 | 30.37 | 30.64 | 18.9099 | 19.1752 | 825.9 | 0.3939 | 30.714 | 19.0425 | 0.2653 | 11.6715 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 7820.9641 | 0.00012786
4600 | 31.087 | 30.349 | 30.619 | 18.884 | 19.1519 | 825.2 | 0.3953 | 30.685 | 19.0179 | 0.2679 | 11.667 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 7817.2824 | 0.00012792
4605 | 31.112 | 30.374 | 30.595 | 18.8711 | 19.1364 | 825.8 | 0.3942 | 30.6937 | 19.0038 | 0.2653 | 11.6899 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7807.6638 | 0.00012808
4610 | 31.043 | 30.305 | 30.551 | 18.8479 | 19.1157 | 827 | 0.3944 | 30.633 | 18.9818 | 0.2678 | 11.6512 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7844.9918 | 0.00012747
4615 | 31.041 | 30.303 | 30.549 | 18.8298 | 19.095 | 828.3 | 0.3962 | 30.631 | 18.9624 | 0.2652 | 11.6686 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7845.607 | 0.00012746
4620 | 31.093 | 30.355 | 30.577 | 18.8091 | 19.0717 | 823.7 | 0.3916 | 30.675 | 18.9404 | 0.2626 | 11.7346 | 1.9477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058666 | #VALUE! | #VALUE! | 7758.1543 | 0.0001289
4625 | 31.069 | 30.331 | 30.577 | 18.7962 | 19.0613 | 825.1 | 0.3927 | 30.659 | 18.9288 | 0.2651 | 11.7302 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 7774.2224 | 0.00012863
4630 | 31.02 | 30.282 | 30.577 | 18.7833 | 19.051 | 825.3 | 0.3933 | 30.6263 | 18.9171 | 0.2677 | 11.7092 | 1.9561 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058463 | #VALUE! | #VALUE! | 7790.0972 | 0.00012837
4635 | 30.993 | 30.255 | 30.501 | 18.7678 | 19.0354 | 825.2 | 0.3968 | 30.583 | 18.9016 | 0.2676 | 11.6814 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7807.6792 | 0.00012808
4640 | 30.945 | 30.232 | 30.453 | 18.7549 | 19.0173 | 825.5 | 0.3952 | 30.5433 | 18.8861 | 0.2624 | 11.6572 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7826.7097 | 0.00012777
4645 | 30.918 | 30.205 | 30.451 | 18.7394 | 19.0044 | 825.3 | 0.3957 | 30.5247 | 18.8719 | 0.265 | 11.6528 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7827.8129 | 0.00012775
4650 | 30.939 | 30.226 | 30.472 | 18.7214 | 18.9811 | 825.3 | 0.395 | 30.5457 | 18.8513 | 0.2597 | 11.6944 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7799.9339 | 0.00012821
4655 | 30.938 | 30.2 | 30.446 | 18.7033 | 18.9656 | 825.3 | 0.3948 | 30.528 | 18.8345 | 0.2623 | 11.6936 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7800.512 | 0.0001282
4660 | 30.934 | 30.172 | 30.418 | 18.6775 | 18.9449 | 826.7 | 0.3939 | 30.508 | 18.8112 | 0.2674 | 11.6968 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 7811.5733 | 0.00012802
4665 | 30.908 | 30.17 | 30.392 | 18.6594 | 18.919 | 825 | 0.3948 | 30.49 | 18.7892 | 0.2596 | 11.7008 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7792.8449 | 0.00012832
4670 | 30.881 | 30.143 | 30.365 | 18.6362 | 18.8983 | 825.5 | 0.397 | 30.463 | 18.7673 | 0.2621 | 11.6958 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7800.9347 | 0.00012819
4675 | 30.877 | 30.139 | 30.41 | 18.6336 | 18.8931 | 826.4 | 0.3946 | 30.4753 | 18.7633 | 0.2595 | 11.712 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7798.6154 | 0.00012823
4680 | 30.899 | 30.161 | 30.407 | 18.6232 | 18.8854 | 826.7 | 0.3944 | 30.489 | 18.7543 | 0.2622 | 11.7347 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7786.344 | 0.00012843
4685 | 30.92 | 30.182 | 30.428 | 18.6155 | 18.8802 | 826.6 | 0.3945 | 30.51 | 18.7478 | 0.2647 | 11.7622 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7767.2329 | 0.00012875
4690 | 30.841 | 30.103 | 30.325 | 18.5845 | 18.8491 | 825.9 | 0.3945 | 30.423 | 18.7168 | 0.2646 | 11.7062 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7797.7475 | 0.00012824
4695 | 30.811 | 30.073 | 30.319 | 18.5587 | 18.8233 | 825.3 | 0.394 | 30.401 | 18.691 | 0.2646 | 11.71 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 7789.554 | 0.00012838
4700 | 30.782 | 30.02 | 30.266 | 18.5226 | 18.787 | 824.3 | 0.3941 | 30.356 | 18.6548 | 0.2644 | 11.7012 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 7785.9666 | 0.00012844
4705 | 30.727 | 29.989 | 30.235 | 18.4864 | 18.7508 | 826 | 0.3956 | 30.317 | 18.6186 | 0.2644 | 11.6984 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7803.8915 | 0.00012814
4710 | 30.744 | 30.006 | 30.203 | 18.4477 | 18.7145 | 825.5 | 0.3951 | 30.3177 | 18.5811 | 0.2668 | 11.7366 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7773.8051 | 0.00012864
4715 | 30.666 | 29.952 | 30.198 | 18.4193 | 18.6835 | 826.1 | 0.3948 | 30.272 | 18.5514 | 0.2642 | 11.7206 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7790.0531 | 0.00012837
4720 | 30.637 | 29.923 | 30.169 | 18.3935 | 18.6628 | 824.5 | 0.3953 | 30.243 | 18.5282 | 0.2693 | 11.7149 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 7778.7814 | 0.00012855
4725 | 30.68 | 29.941 | 30.187 | 18.3883 | 18.6524 | 826.1 | 0.396 | 30.2693 | 18.5204 | 0.2641 | 11.749 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7771.2338 | 0.00012868
4730 | 30.65 | 29.911 | 30.182 | 18.3677 | 18.6317 | 826 | 0.395 | 30.2477 | 18.4997 | 0.264 | 11.748 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7770.9655 | 0.00012868
4735 | 30.621 | 29.882 | 30.178 | 18.3522 | 18.611 | 824.6 | 0.3947 | 30.227 | 18.4816 | 0.2588 | 11.7454 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 7759.4897 | 0.00012887
4740 | 30.592 | 29.878 | 30.124 | 18.3315 | 18.5878 | 824.6 | 0.3962 | 30.198 | 18.4596 | 0.2563 | 11.7384 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7764.15 | 0.0001288
4745 | 30.587 | 29.849 | 30.095 | 18.3134 | 18.5671 | 825.1 | 0.395 | 30.177 | 18.4402 | 0.2537 | 11.7368 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7769.9169 | 0.0001287
4750 | 30.559 | 29.796 | 30.092 | 18.2928 | 18.5463 | 825.9 | 0.397 | 30.149 | 18.4196 | 0.2535 | 11.7294 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7782.2908 | 0.0001285
4755 | 30.53 | 29.817 | 30.063 | 18.2721 | 18.5308 | 825.6 | 0.3969 | 30.1367 | 18.4015 | 0.2587 | 11.7352 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 7775.6412 | 0.00012861
4760 | 30.528 | 29.79 | 30.036 | 18.267 | 18.5205 | 825.8 | 0.3954 | 30.118 | 18.3938 | 0.2535 | 11.7242 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7784.7998 | 0.00012846
4765 | 30.524 | 29.786 | 30.032 | 18.2437 | 18.4972 | 824.6 | 0.3967 | 30.114 | 18.3705 | 0.2535 | 11.7436 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 7760.712 | 0.00012885
4770 | 30.52 | 29.807 | 30.028 | 18.2308 | 18.4791 | 825.2 | 0.3949 | 30.1183 | 18.3549 | 0.2483 | 11.7634 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7753.2647 | 0.00012898
4775 | 30.542 | 29.804 | 30.05 | 18.2153 | 18.4661 | 824.8 | 0.3938 | 30.132 | 18.3407 | 0.2508 | 11.7913 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 7731.159 | 0.00012935
4780 | 30.441 | 29.728 | 29.974 | 18.1947 | 18.4429 | 825.1 | 0.3949 | 30.0477 | 18.3188 | 0.2482 | 11.7289 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7775.1393 | 0.00012862
4785 | 30.438 | 29.7 | 29.971 | 18.1689 | 18.4196 | 826.3 | 0.3965 | 30.0363 | 18.2943 | 0.2507 | 11.7421 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7777.6829 | 0.00012857
4790 | 30.435 | 29.697 | 29.943 | 18.1585 | 18.4014 | 824.5 | 0.3948 | 30.025 | 18.2799 | 0.2429 | 11.7451 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7758.7799 | 0.00012889
4795 | 30.432 | 29.67 | 29.916 | 18.1379 | 18.3782 | 826.4 | 0.3956 | 30.006 | 18.2581 | 0.2403 | 11.7479 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7774.7397 | 0.00012862
4800 | 30.405 | 29.667 | 29.913 | 18.125 | 18.3652 | 826.7 | 0.395 | 29.995 | 18.2451 | 0.2402 | 11.7499 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7776.2713 | 0.0001286
4805 | 30.4 | 29.686 | 29.883 | 18.1146 | 18.36 | 825.3 | 0.3951 | 29.9897 | 18.2373 | 0.2454 | 11.7524 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7761.473 | 0.00012884
4810 | 30.396 | 29.657 | 29.879 | 18.1043 | 18.3497 | 825.8 | 0.3951 | 29.9773 | 18.227 | 0.2454 | 11.7503 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7767.5191 | 0.00012874
4815 | 30.39 | 29.628 | 29.874 | 18.0992 | 18.3445 | 825.2 | 0.3956 | 29.964 | 18.2218 | 0.2453 | 11.7422 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7767.2849 | 0.00012875
4820 | 30.407 | 29.669 | 29.891 | 18.094 | 18.3419 | 824.3 | 0.3959 | 29.989 | 18.2179 | 0.2479 | 11.7711 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7739.7643 | 0.0001292
4825 | 30.374 | 29.636 | 29.882 | 18.0888 | 18.3342 | 825.5 | 0.3945 | 29.964 | 18.2115 | 0.2454 | 11.7525 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7763.2658 | 0.00012881
4830 | 30.39 | 29.676 | 29.922 | 18.0811 | 18.329 | 825.6 | 0.3945 | 29.996 | 18.205 | 0.2479 | 11.791 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7738.8874 | 0.00012922
4835 | 30.407 | 29.669 | 29.915 | 18.0785 | 18.329 | 825.5 | 0.3957 | 29.997 | 18.2037 | 0.2505 | 11.7933 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7736.4409 | 0.00012926
4840 | 30.374 | 29.636 | 29.857 | 18.0656 | 18.3135 | 825.5 | 0.3955 | 29.9557 | 18.1896 | 0.2479 | 11.7661 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7754.2816 | 0.00012896
4845 | 30.341 | 29.603 | 29.849 | 18.0501 | 18.2953 | 824.5 | 0.3949 | 29.931 | 18.1727 | 0.2452 | 11.7583 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7750.0368 | 0.00012903
4850 | 30.332 | 29.618 | 29.864 | 18.0398 | 18.285 | 824 | 0.3942 | 29.938 | 18.1624 | 0.2452 | 11.7756 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7733.9579 | 0.0001293
4855 | 30.323 | 29.561 | 29.807 | 18.0269 | 18.2695 | 825.8 | 0.3963 | 29.897 | 18.1482 | 0.2426 | 11.7488 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7768.5329 | 0.00012872
4860 | 30.364 | 29.626 | 29.872 | 18.0165 | 18.2643 | 825.3 | 0.3942 | 29.954 | 18.1404 | 0.2478 | 11.8136 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7721.243 | 0.00012951
4865 | 30.331 | 29.568 | 29.839 | 18.0036 | 18.2514 | 824.5 | 0.3935 | 29.9127 | 18.1275 | 0.2478 | 11.7852 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 7732.369 | 0.00012933
4870 | 30.325 | 29.587 | 29.833 | 17.9856 | 18.2333 | 825.4 | 0.3953 | 29.915 | 18.1094 | 0.2477 | 11.8056 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 7727.4442 | 0.00012941
4875 | 30.315 | 29.553 | 29.799 | 17.9727 | 18.2203 | 825.2 | 0.3943 | 29.889 | 18.0965 | 0.2476 | 11.7925 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7734.1212 | 0.0001293
4880 | 30.26 | 29.522 | 29.768 | 17.9597 | 18.2048 | 824.7 | 0.3963 | 29.85 | 18.0822 | 0.2451 | 11.7677 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7745.6916 | 0.0001291
4885 | 30.229 | 29.54 | 29.737 | 17.9443 | 18.1918 | 827 | 0.3957 | 29.8353 | 18.068 | 0.2475 | 11.7673 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7767.6015 | 0.00012874
4890 | 30.249 | 29.536 | 29.757 | 17.9339 | 18.1815 | 825.9 | 0.3974 | 29.8473 | 18.0577 | 0.2476 | 11.7896 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7742.5641 | 0.00012916
4895 | 30.27 | 29.508 | 29.754 | 17.9185 | 18.166 | 825.6 | 0.3949 | 29.844 | 18.0422 | 0.2475 | 11.8018 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7731.8054 | 0.00012934
4900 | 30.243 | 29.505 | 29.751 | 17.9133 | 18.1608 | 825.5 | 0.395 | 29.833 | 18.0371 | 0.2475 | 11.7959 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7734.6701 | 0.00012929
4905 | 30.243 | 29.505 | 29.776 | 17.903 | 18.1504 | 826 | 0.3958 | 29.8413 | 18.0267 | 0.2474 | 11.8146 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7727.1161 | 0.00012941
4910 | 30.243 | 29.505 | 29.726 | 17.8875 | 18.1401 | 826.9 | 0.3937 | 29.8247 | 18.0138 | 0.2526 | 11.8109 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 7738.0025 | 0.00012923
4915 | 30.244 | 29.482 | 29.728 | 17.8823 | 18.1297 | 825.8 | 0.3949 | 29.818 | 18.006 | 0.2474 | 11.812 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7726.9674 | 0.00012942
4920 | 30.222 | 29.509 | 29.73 | 17.8771 | 18.1246 | 824.9 | 0.3954 | 29.8203 | 18.0008 | 0.2475 | 11.8195 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7713.6593 | 0.00012964
4925 | 30.223 | 29.509 | 29.731 | 17.8668 | 18.1168 | 825.6 | 0.3951 | 29.821 | 17.9918 | 0.25 | 11.8292 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7713.8635 | 0.00012964
4930 | 30.226 | 29.463 | 29.709 | 17.8513 | 18.1039 | 825.3 | 0.3936 | 29.7993 | 17.9776 | 0.2526 | 11.8217 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 7715.9308 | 0.0001296
4935 | 30.178 | 29.464 | 29.686 | 17.8462 | 18.0935 | 826.1 | 0.3964 | 29.776 | 17.9699 | 0.2473 | 11.8062 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 7733.6046 | 0.00012931
4940 | 30.181 | 29.442 | 29.664 | 17.8358 | 18.0884 | 826.4 | 0.3946 | 29.7623 | 17.9621 | 0.2526 | 11.8002 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7740.2922 | 0.00012919
4945 | 30.182 | 29.444 | 29.715 | 17.8436 | 18.0884 | 825.8 | 0.3949 | 29.7803 | 17.966 | 0.2448 | 11.8143 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 7725.4413 | 0.00012944
4950 | 30.186 | 29.448 | 29.694 | 17.8436 | 18.0935 | 826.4 | 0.3945 | 29.776 | 17.9686 | 0.2499 | 11.8074 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7735.5613 | 0.00012927
4955 | 30.214 | 29.501 | 29.722 | 17.8488 | 18.0987 | 827.1 | 0.3948 | 29.8123 | 17.9737 | 0.2499 | 11.8386 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7721.7533 | 0.0001295
4960 | 30.242 | 29.504 | 29.701 | 17.8591 | 18.1065 | 825.4 | 0.3952 | 29.8157 | 17.9828 | 0.2474 | 11.8329 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7709.6051 | 0.00012971
4965 | 30.221 | 29.483 | 29.729 | 17.8642 | 18.1116 | 825.6 | 0.3946 | 29.811 | 17.9879 | 0.2474 | 11.8231 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7717.8434 | 0.00012957
4970 | 30.225 | 29.462 | 29.733 | 17.8617 | 18.1116 | 826.3 | 0.3958 | 29.8067 | 17.9867 | 0.2499 | 11.82 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 7726.4021 | 0.00012943
4975 | 30.206 | 29.468 | 29.714 | 17.8488 | 18.1013 | 825.6 | 0.3936 | 29.796 | 17.975 | 0.2525 | 11.8209 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 7719.2471 | 0.00012955
4980 | 30.235 | 29.497 | 29.719 | 17.841 | 18.0961 | 825.1 | 0.3951 | 29.817 | 17.9686 | 0.2551 | 11.8484 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7696.6668 | 0.00012993
4985 | 30.217 | 29.479 | 29.701 | 17.8358 | 18.0884 | 826.4 | 0.3936 | 29.799 | 17.9621 | 0.2526 | 11.8369 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 7716.3154 | 0.0001296
4990 | 30.251 | 29.537 | 29.783 | 17.8462 | 18.1013 | 827 | 0.3935 | 29.857 | 17.9737 | 0.2551 | 11.8833 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 7691.7988 | 0.00013001
4995 | 30.257 | 29.519 | 29.74 | 17.8462 | 18.1039 | 826.7 | 0.3937 | 29.8387 | 17.975 | 0.2577 | 11.8636 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 7701.7332 | 0.00012984
5000 | 30.242 | 29.504 | 29.775 | 17.8565 | 18.1168 | 826.3 | 0.3948 | 29.8403 | 17.9867 | 0.2603 | 11.8537 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7704.4576 | 0.00012979
5005 | 30.255 | 29.517 | 29.763 | 17.8617 | 18.122 | 826.5 | 0.3959 | 29.845 | 17.9918 | 0.2603 | 11.8531 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7706.6692 | 0.00012976
5010 | 30.242 | 29.479 | 29.75 | 17.8694 | 18.1349 | 826 | 0.3959 | 29.8237 | 18.0022 | 0.2655 | 11.8215 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7722.6168 | 0.00012949
5015 | 30.23 | 29.492 | 29.738 | 17.872 | 18.1349 | 827 | 0.3955 | 29.82 | 18.0035 | 0.2629 | 11.8165 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7735.2161 | 0.00012928
5020 | 30.245 | 29.483 | 29.729 | 17.8746 | 18.1375 | 826.4 | 0.3952 | 29.819 | 18.006 | 0.2629 | 11.813 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7731.9597 | 0.00012933
5025 | 30.213 | 29.475 | 29.721 | 17.8823 | 18.1453 | 826.2 | 0.3965 | 29.803 | 18.0138 | 0.263 | 11.7892 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7745.6612 | 0.0001291
5030 | 30.23 | 29.516 | 29.762 | 17.8926 | 18.1582 | 825.6 | 0.3957 | 29.836 | 18.0254 | 0.2656 | 11.8106 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7726.0117 | 0.00012943
5035 | 30.249 | 29.536 | 29.757 | 17.8901 | 18.1634 | 825.7 | 0.395 | 29.8473 | 18.0267 | 0.2733 | 11.8206 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7720.4216 | 0.00012953
5040 | 30.293 | 29.531 | 29.777 | 17.903 | 18.1789 | 824.6 | 0.3944 | 29.867 | 18.0409 | 0.2759 | 11.8261 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7706.5723 | 0.00012976
5045 | 30.341 | 29.578 | 29.848 | 17.9185 | 18.1996 | 826.3 | 0.3936 | 29.9223 | 18.059 | 0.2811 | 11.8633 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 7698.223 | 0.0001299
5050 | 30.339 | 29.6 | 29.846 | 17.9262 | 18.2074 | 828.1 | 0.3941 | 29.9283 | 18.0668 | 0.2812 | 11.8615 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 7716.131 | 0.0001296
5055 | 30.337 | 29.623 | 29.844 | 17.9443 | 18.2307 | 827.4 | 0.3944 | 29.9347 | 18.0875 | 0.2864 | 11.8472 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7718.9576 | 0.00012955
5060 | 30.339 | 29.6 | 29.846 | 17.9494 | 18.241 | 826.6 | 0.3939 | 29.9283 | 18.0952 | 0.2916 | 11.8331 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 7720.6396 | 0.00012952
5065 | 30.34 | 29.626 | 29.847 | 17.9701 | 18.2617 | 826.2 | 0.395 | 29.9377 | 18.1159 | 0.2916 | 11.8218 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7724.3234 | 0.00012946
5070 | 30.393 | 29.655 | 29.925 | 17.9907 | 18.2876 | 825 | 0.3959 | 29.991 | 18.1392 | 0.2969 | 11.8519 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7693.5263 | 0.00012998
5075 | 30.444 | 29.657 | 29.927 | 18.014 | 18.3161 | 827 | 0.3938 | 30.0093 | 18.1651 | 0.3021 | 11.8443 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 7717.1041 | 0.00012958
5080 | 30.402 | 29.664 | 29.934 | 18.0269 | 18.3393 | 827.1 | 0.3937 | 30 | 18.1831 | 0.3124 | 11.8169 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 7735.9223 | 0.00012927
5085 | 30.431 | 29.669 | 29.939 | 18.045 | 18.36 | 826.4 | 0.3927 | 30.013 | 18.2025 | 0.315 | 11.8105 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 7733.5636 | 0.00012931
5090 | 30.437 | 29.699 | 29.945 | 18.0604 | 18.3782 | 826.3 | 0.3943 | 30.027 | 18.2193 | 0.3178 | 11.8077 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7734.4615 | 0.00012929
5095 | 30.471 | 29.708 | 30.003 | 18.0785 | 18.4014 | 827.3 | 0.3923 | 30.0607 | 18.24 | 0.3229 | 11.8207 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 7735.2946 | 0.00012928
5100 | 30.507 | 29.769 | 30.015 | 18.1095 | 18.4325 | 829.7 | 0.3942 | 30.097 | 18.271 | 0.323 | 11.826 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7754.2689 | 0.00012896
5105 | 30.57 | 29.807 | 30.102 | 18.1276 | 18.461 | 827.9 | 0.3923 | 30.1597 | 18.2943 | 0.3334 | 11.8654 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 7711.7752 | 0.00012967
5110 | 30.61 | 29.848 | 30.118 | 18.1534 | 18.4946 | 824.7 | 0.3915 | 30.192 | 18.324 | 0.3412 | 11.868 | 1.9472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058678 | #VALUE! | #VALUE! | 7680.2631 | 0.0001302
5115 | 30.578 | 29.815 | 30.111 | 18.174 | 18.5127 | 827.4 | 0.3937 | 30.168 | 18.3434 | 0.3387 | 11.8247 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 7733.6562 | 0.0001293
5120 | 30.6 | 29.862 | 30.108 | 18.2024 | 18.5489 | 828.8 | 0.3934 | 30.19 | 18.3757 | 0.3465 | 11.8143 | 1.9566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058452 | #VALUE! | #VALUE! | 7753.4957 | 0.00012897
5125 | 30.645 | 29.882 | 30.128 | 18.236 | 18.5903 | 826.5 | 0.3923 | 30.2183 | 18.4132 | 0.3543 | 11.8052 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 7737.9828 | 0.00012923
5130 | 30.622 | 29.884 | 30.155 | 18.2721 | 18.6266 | 827.3 | 0.395 | 30.2203 | 18.4493 | 0.3545 | 11.771 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7767.9768 | 0.00012873
5135 | 30.675 | 29.937 | 30.232 | 18.2979 | 18.6628 | 827.3 | 0.3946 | 30.2813 | 18.4804 | 0.3649 | 11.801 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7748.2293 | 0.00012906
5140 | 30.68 | 29.942 | 30.237 | 18.3315 | 18.7042 | 827.9 | 0.3942 | 30.2863 | 18.5178 | 0.3727 | 11.7685 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 7775.2619 | 0.00012861
5145 | 30.691 | 29.977 | 30.248 | 18.3599 | 18.7404 | 827.5 | 0.3951 | 30.3053 | 18.5501 | 0.3805 | 11.7552 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7780.2981 | 0.00012853
5150 | 30.778 | 30.04 | 30.359 | 18.4064 | 18.7896 | 827.6 | 0.3946 | 30.3923 | 18.598 | 0.3832 | 11.7943 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7755.4093 | 0.00012894
5155 | 30.867 | 30.104 | 30.399 | 18.4632 | 18.8569 | 826 | 0.3941 | 30.4567 | 18.66 | 0.3937 | 11.7966 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 7738.9175 | 0.00012922
5160 | 30.934 | 30.172 | 30.467 | 18.5174 | 18.919 | 828.2 | 0.3925 | 30.5243 | 18.7182 | 0.4016 | 11.8061 | 1.9521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058559 | #VALUE! | #VALUE! | 7753.2749 | 0.00012898
5165 | 31.006 | 30.243 | 30.539 | 18.5587 | 18.9708 | 827.8 | 0.3922 | 30.596 | 18.7647 | 0.4121 | 11.8313 | 1.9506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058595 | #VALUE! | #VALUE! | 7733.0787 | 0.00012931
5170 | 31.029 | 30.267 | 30.586 | 18.6207 | 19.0303 | 829.3 | 0.3927 | 30.6273 | 18.8255 | 0.4096 | 11.8018 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 7766.4013 | 0.00012876
5175 | 31.03 | 30.267 | 30.587 | 18.6491 | 19.0665 | 826.2 | 0.3944 | 30.628 | 18.8578 | 0.4174 | 11.7702 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 7758.1646 | 0.0001289
5180 | 31.057 | 30.295 | 30.639 | 18.6904 | 19.1105 | 827.1 | 0.393 | 30.6637 | 18.9004 | 0.4201 | 11.7632 | 1.9546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058499 | #VALUE! | #VALUE! | 7771.2264 | 0.00012868
5185 | 31.112 | 30.35 | 30.645 | 18.7343 | 19.1623 | 826.3 | 0.3918 | 30.7023 | 18.9483 | 0.428 | 11.754 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 7769.7756 | 0.0001287
5190 | 31.12 | 30.357 | 30.653 | 18.7704 | 19.2063 | 827.4 | 0.3946 | 30.71 | 18.9884 | 0.4359 | 11.7217 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7801.6131 | 0.00012818
5195 | 31.156 | 30.394 | 30.714 | 18.8246 | 19.2606 | 826.5 | 0.3941 | 30.7547 | 19.0426 | 0.436 | 11.7121 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 7799.5036 | 0.00012821
5200 | 31.268 | 30.481 | 30.801 | 18.8995 | 19.3305 | 828.2 | 0.3935 | 30.85 | 19.115 | 0.431 | 11.735 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 7800.2724 | 0.0001282
5205 | 31.302 | 30.515 | 30.834 | 18.946 | 19.3926 | 829.1 | 0.3965 | 30.8837 | 19.1693 | 0.4466 | 11.7144 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 7822.503 | 0.00012784
5210 | 31.354 | 30.591 | 30.96 | 19.0209 | 19.478 | 825.2 | 0.392 | 30.9683 | 19.2494 | 0.4571 | 11.7189 | 1.9496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058619 | #VALUE! | #VALUE! | 7782.7061 | 0.00012849
5215 | 31.405 | 30.642 | 30.962 | 19.0674 | 19.5298 | 827.1 | 0.3937 | 31.003 | 19.2986 | 0.4624 | 11.7044 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 7810.2782 | 0.00012804
5220 | 31.477 | 30.715 | 31.034 | 19.1113 | 19.5686 | 827.2 | 0.3935 | 31.0753 | 19.34 | 0.4573 | 11.7354 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 7790.5996 | 0.00012836
5225 | 31.492 | 30.729 | 31.049 | 19.15 | 19.6048 | 827.1 | 0.3929 | 31.09 | 19.3774 | 0.4548 | 11.7126 | 1.9541 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058511 | #VALUE! | #VALUE! | 7804.8102 | 0.00012813
5230 | 31.58 | 30.817 | 31.137 | 19.2223 | 19.6696 | 826 | 0.3918 | 31.178 | 19.4459 | 0.4473 | 11.732 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 7781.5082 | 0.00012851
5235 | 31.618 | 30.855 | 31.175 | 19.2791 | 19.7265 | 827 | 0.3931 | 31.216 | 19.5028 | 0.4474 | 11.7132 | 1.9551 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058487 | #VALUE! | #VALUE! | 7803.4669 | 0.00012815
5240 | 31.626 | 30.913 | 31.208 | 19.3075 | 19.7679 | 828.2 | 0.3918 | 31.249 | 19.5377 | 0.4604 | 11.7113 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 7816.0578 | 0.00012794
5245 | 31.732 | 30.945 | 31.289 | 19.3566 | 19.8093 | 828.8 | 0.3912 | 31.322 | 19.583 | 0.4527 | 11.7391 | 1.9457 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058714 | #VALUE! | #VALUE! | 7803.2304 | 0.00012815
5250 | 31.762 | 30.975 | 31.294 | 19.4082 | 19.8637 | 828.7 | 0.3907 | 31.3437 | 19.636 | 0.4555 | 11.7077 | 1.9432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058775 | #VALUE! | #VALUE! | 7823.1701 | 0.00012783
5255 | 31.79 | 31.027 | 31.372 | 19.4573 | 19.9206 | 827.4 | 0.3916 | 31.3963 | 19.6889 | 0.4633 | 11.7074 | 1.9477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058666 | #VALUE! | #VALUE! | 7811.1201 | 0.00012802
5260 | 31.843 | 31.056 | 31.425 | 19.5193 | 19.9853 | 825.6 | 0.3929 | 31.4413 | 19.7523 | 0.466 | 11.689 | 1.9541 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058511 | #VALUE! | #VALUE! | 7806.3627 | 0.0001281
5265 | 31.896 | 31.109 | 31.478 | 19.5864 | 20.063 | 829.6 | 0.3927 | 31.4943 | 19.8247 | 0.4766 | 11.6696 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 7857.2247 | 0.00012727
5270 | 31.978 | 31.191 | 31.535 | 19.651 | 20.1381 | 829.9 | 0.3915 | 31.568 | 19.8945 | 0.4871 | 11.6735 | 1.9472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058678 | #VALUE! | #VALUE! | 7857.4961 | 0.00012727
5275 | 32.013 | 31.226 | 31.62 | 19.6897 | 20.1924 | 829.4 | 0.3921 | 31.6197 | 19.9411 | 0.5027 | 11.6786 | 1.9501 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058607 | #VALUE! | #VALUE! | 7849.2881 | 0.0001274
5280 | 32 | 31.262 | 31.631 | 19.7284 | 20.2468 | 829.6 | 0.3919 | 31.631 | 19.9876 | 0.5184 | 11.6434 | 1.9492 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058631 | #VALUE! | #VALUE! | 7874.9275 | 0.00012699
5285 | 31.923 | 31.111 | 31.505 | 19.558 | 20.1303 | 829 | 0.3917 | 31.513 | 19.8441 | 0.5723 | 11.6689 | 1.9482 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058654 | #VALUE! | #VALUE! | 7852.0691 | 0.00012735
5290 | 31.82 | 31.107 | 31.476 | 19.5373 | 20.0708 | 829.1 | 0.3943 | 31.4677 | 19.8041 | 0.5335 | 11.6636 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7856.5398 | 0.00012728
5295 | 31.914 | 31.177 | 31.545 | 19.6303 | 20.1432 | 829.5 | 0.3936 | 31.5453 | 19.8867 | 0.5129 | 11.6586 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 7863.7238 | 0.00012717
5300 | 31.976 | 31.189 | 31.558 | 19.7078 | 20.2235 | 830.7 | 0.3946 | 31.5743 | 19.9657 | 0.5157 | 11.6087 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7908.951 | 0.00012644
5305 | 32.042 | 31.28 | 31.599 | 19.7723 | 20.2986 | 829.2 | 0.397 | 31.6403 | 20.0355 | 0.5263 | 11.6049 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7897.2549 | 0.00012663
5310 | 32.09 | 31.352 | 31.746 | 19.8395 | 20.371 | 829.3 | 0.394 | 31.7293 | 20.1053 | 0.5315 | 11.6241 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 7885.1615 | 0.00012682
5320 | 34.762 | 34.024 | 34.344 | 18.3348 | 18.8424 | 818.9 | 0.2372 | 34.3767 | 18.5886 | 0.5076 | 15.7881 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 5732.7045 | 0.00017444
5325 | 35.537 | 34.799 | 35.094 | 18.6885 | 19.3212 | 817.8 | 0.2362 | 35.1433 | 19.0049 | 0.6327 | 16.1385 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 5600.6964 | 0.00017855
5330 | 36.078 | 35.316 | 35.66 | 19.1507 | 19.7923 | 819.1 | 0.2361 | 35.6847 | 19.4715 | 0.6416 | 16.2132 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 5583.7597 | 0.00017909
5335 | 36.456 | 35.693 | 36.087 | 19.5871 | 20.2479 | 821.6 | 0.2368 | 36.0787 | 19.9175 | 0.6608 | 16.1612 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 5618.8231 | 0.00017797
5340 | 36.876 | 36.114 | 36.434 | 19.9875 | 20.657 | 820.9 | 0.2364 | 36.4747 | 20.3223 | 0.6695 | 16.1524 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 5617.0771 | 0.00017803
5345 | 37.172 | 36.434 | 36.754 | 20.331 | 21.0013 | 821.9 | 0.2357 | 36.7867 | 20.6661 | 0.6703 | 16.1205 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 5635.0486 | 0.00017746
5350 | 37.545 | 36.782 | 37.127 | 20.6978 | 21.3613 | 824.1 | 0.2343 | 37.1513 | 21.0296 | 0.6635 | 16.1218 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 5649.6881 | 0.000177
5355 | 37.851 | 37.113 | 37.457 | 21.0232 | 21.685 | 824.8 | 0.2358 | 37.4737 | 21.3541 | 0.6618 | 16.1196 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 5655.2646 | 0.00017683
5360 | 38.091 | 37.353 | 37.697 | 21.2867 | 21.9698 | 823.6 | 0.2349 | 37.7137 | 21.6283 | 0.6831 | 16.0854 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 5659.0256 | 0.00017671
5365 | 38.344 | 37.581 | 37.975 | 21.5502 | 22.2288 | 824.1 | 0.2351 | 37.9667 | 21.8895 | 0.6786 | 16.0772 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 5665.3669 | 0.00017651
5370 | 38.584 | 37.821 | 38.19 | 21.8138 | 22.4982 | 825.9 | 0.2353 | 38.1983 | 22.156 | 0.6844 | 16.0423 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 5690.0695 | 0.00017574
5375 | 38.91 | 38.172 | 38.516 | 22.1445 | 22.8168 | 829.2 | 0.2345 | 38.5327 | 22.4807 | 0.6723 | 16.052 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 5709.3587 | 0.00017515
5380 | 39.101 | 38.388 | 38.707 | 22.3513 | 23.0525 | 826.5 | 0.2348 | 38.732 | 22.7019 | 0.7012 | 16.0301 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 5698.5487 | 0.00017548
5385 | 39.427 | 38.664 | 38.984 | 22.651 | 23.3426 | 828.4 | 0.2347 | 39.025 | 22.9968 | 0.6916 | 16.0282 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 5712.3259 | 0.00017506
5390 | 39.618 | 38.88 | 39.225 | 22.8242 | 23.5318 | 827.9 | 0.2344 | 39.241 | 23.178 | 0.7076 | 16.063 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 5696.51 | 0.00017555
5395 | 39.817 | 39.079 | 39.473 | 23.0335 | 23.726 | 829.6 | 0.2335 | 39.4563 | 23.3798 | 0.6925 | 16.0766 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 5703.3842 | 0.00017533
5400 | 40.028 | 39.265 | 39.56 | 23.186 | 23.8893 | 829.4 | 0.2331 | 39.6177 | 23.5376 | 0.7033 | 16.08 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 5700.7917 | 0.00017541
5405 | 40.199 | 39.436 | 39.855 | 23.4031 | 24.1043 | 830.1 | 0.2348 | 39.83 | 23.7537 | 0.7012 | 16.0763 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 5706.9222 | 0.00017523
5410 | 40.326 | 39.563 | 39.932 | 23.5246 | 24.2287 | 830.3 | 0.2344 | 39.9403 | 23.8767 | 0.7041 | 16.0637 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 5712.7806 | 0.00017505
5415 | 40.46 | 39.697 | 40.091 | 23.6719 | 24.3738 | 829.8 | 0.234 | 40.0827 | 24.0228 | 0.7019 | 16.0598 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 5710.715 | 0.00017511
5420 | 40.625 | 39.838 | 40.256 | 23.8141 | 24.5215 | 830.9 | 0.2344 | 40.2397 | 24.1678 | 0.7074 | 16.0719 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 5713.9979 | 0.00017501
5425 | 40.82 | 40.057 | 40.402 | 23.9795 | 24.6951 | 832.1 | 0.2345 | 40.4263 | 24.3373 | 0.7156 | 16.089 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 5716.1446 | 0.00017494
5430 | 40.968 | 40.229 | 40.574 | 24.101 | 24.8117 | 832.7 | 0.2329 | 40.5903 | 24.4564 | 0.7107 | 16.134 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 5704.3295 | 0.00017531
5435 | 41.095 | 40.332 | 40.75 | 24.2277 | 24.9361 | 835.4 | 0.2338 | 40.7257 | 24.5819 | 0.7084 | 16.1438 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 5719.3574 | 0.00017484
5440 | 41.271 | 40.508 | 40.852 | 24.3492 | 25.0605 | 833.6 | 0.233 | 40.877 | 24.7049 | 0.7113 | 16.1721 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 5697.0179 | 0.00017553
5445 | 41.4 | 40.637 | 41.08 | 24.5017 | 25.2264 | 835.2 | 0.2334 | 41.039 | 24.864 | 0.7247 | 16.1749 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 5706.9646 | 0.00017522
5450 | 41.553 | 40.765 | 41.159 | 24.5974 | 25.3274 | 835 | 0.2322 | 41.159 | 24.9624 | 0.73 | 16.1966 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 5697.9713 | 0.0001755
5455 | 41.682 | 40.894 | 41.288 | 24.693 | 25.4337 | 834.6 | 0.2316 | 41.288 | 25.0633 | 0.7407 | 16.2247 | 1.1519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089304 | #VALUE! | #VALUE! | 5685.3955 | 0.00017589
5460 | 41.761 | 40.973 | 41.343 | 24.7499 | 25.4804 | 835.9 | 0.2324 | 41.359 | 25.1151 | 0.7305 | 16.2438 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 5687.5208 | 0.00017582
5465 | 41.887 | 41.124 | 41.419 | 24.8818 | 25.5996 | 837.4 | 0.232 | 41.4767 | 25.2407 | 0.7178 | 16.236 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 5700.4934 | 0.00017542
5470 | 41.987 | 41.175 | 41.495 | 24.9516 | 25.667 | 836.8 | 0.2322 | 41.5523 | 25.3093 | 0.7154 | 16.243 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 5693.9307 | 0.00017563
5475 | 42.085 | 41.322 | 41.617 | 25.055 | 25.7706 | 837.1 | 0.232 | 41.6747 | 25.4128 | 0.7156 | 16.2619 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 5689.3753 | 0.00017577
5480 | 42.229 | 41.441 | 41.761 | 25.1248 | 25.8536 | 838 | 0.2319 | 41.8103 | 25.4892 | 0.7288 | 16.3211 | 1.1534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089212 | #VALUE! | #VALUE! | 5674.8103 | 0.00017622
5485 | 42.367 | 41.579 | 41.973 | 25.2334 | 25.9573 | 835.9 | 0.232 | 41.973 | 25.5953 | 0.7239 | 16.3776 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 5641.0556 | 0.00017727
5490 | 42.4 | 41.613 | 41.908 | 25.2696 | 25.9884 | 839.1 | 0.2318 | 41.9737 | 25.629 | 0.7188 | 16.3447 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 5674.0779 | 0.00017624
5495 | 42.502 | 41.69 | 41.985 | 25.3679 | 26.0713 | 838.1 | 0.2316 | 42.059 | 25.7196 | 0.7034 | 16.3394 | 1.1519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089304 | #VALUE! | #VALUE! | 5669.1425 | 0.00017639
5500 | 42.525 | 41.761 | 42.106 | 25.4067 | 26.1128 | 838 | 0.2311 | 42.1307 | 25.7598 | 0.7061 | 16.3709 | 1.1494 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089459 | #VALUE! | #VALUE! | 5657.5534 | 0.00017675
5505 | 42.612 | 41.824 | 42.144 | 25.4868 | 26.1724 | 837.4 | 0.2323 | 42.1933 | 25.8296 | 0.6856 | 16.3637 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 5655.9844 | 0.0001768
5510 | 42.641 | 41.829 | 42.149 | 25.4894 | 26.1776 | 839 | 0.2322 | 42.2063 | 25.8335 | 0.6882 | 16.3728 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 5663.6416 | 0.00017656
5515 | 42.733 | 41.92 | 42.265 | 25.5644 | 26.2294 | 839.1 | 0.2324 | 42.306 | 25.8969 | 0.665 | 16.4091 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 5651.7976 | 0.00017693
5520 | 42.718 | 41.93 | 42.201 | 25.5437 | 26.2242 | 838.3 | 0.2323 | 42.283 | 25.8839 | 0.6805 | 16.399 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 5649.8695 | 0.000177
5525 | 42.813 | 42.025 | 42.296 | 25.5825 | 26.2476 | 840.2 | 0.2318 | 42.378 | 25.9151 | 0.6651 | 16.4629 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 5640.6955 | 0.00017728
5530 | 42.871 | 42.034 | 42.378 | 25.5799 | 26.2528 | 843.6 | 0.2307 | 42.4277 | 25.9164 | 0.6729 | 16.5113 | 1.1474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089583 | #VALUE! | #VALUE! | 5646.9313 | 0.00017709
5535 | 42.894 | 42.106 | 42.401 | 25.5799 | 26.2476 | 841.5 | 0.2322 | 42.467 | 25.9138 | 0.6677 | 16.5532 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 5618.6048 | 0.00017798
5540 | 42.902 | 42.065 | 42.434 | 25.5799 | 26.2424 | 841 | 0.2312 | 42.467 | 25.9111 | 0.6625 | 16.5558 | 1.1499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089428 | #VALUE! | #VALUE! | 5614.3845 | 0.00017811
5545 | 42.849 | 42.061 | 42.356 | 25.5696 | 26.2294 | 841.3 | 0.2327 | 42.422 | 25.8995 | 0.6598 | 16.5225 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 5627.7237 | 0.00017769
5550 | 42.852 | 42.039 | 42.384 | 25.5722 | 26.232 | 840.5 | 0.2332 | 42.425 | 25.9021 | 0.6598 | 16.5229 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 5622.2361 | 0.00017787
5555 | 42.845 | 42.057 | 42.352 | 25.5593 | 26.2191 | 840.2 | 0.2322 | 42.418 | 25.8892 | 0.6598 | 16.5288 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 5618.2232 | 0.00017799
5560 | 42.824 | 42.06 | 42.331 | 25.5774 | 26.232 | 841 | 0.2329 | 42.405 | 25.9047 | 0.6546 | 16.5003 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 5633.2859 | 0.00017752
5565 | 42.814 | 42.002 | 42.371 | 25.5463 | 26.1957 | 840.3 | 0.2341 | 42.3957 | 25.871 | 0.6494 | 16.5247 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 5620.2974 | 0.00017793
5570 | 42.816 | 42.028 | 42.373 | 25.5567 | 26.2035 | 838.3 | 0.2322 | 42.4057 | 25.8801 | 0.6468 | 16.5256 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 5606.6151 | 0.00017836
5575 | 42.707 | 41.919 | 42.239 | 25.4558 | 26.092 | 842.1 | 0.2333 | 42.2883 | 25.7739 | 0.6362 | 16.5144 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 5635.8267 | 0.00017744
5580 | 42.653 | 41.865 | 42.16 | 25.3912 | 25.9832 | 839.3 | 0.233 | 42.226 | 25.6872 | 0.592 | 16.5388 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 5608.8118 | 0.00017829
5585 | 42.56 | 41.772 | 42.043 | 25.2593 | 25.8354 | 841.3 | 0.2333 | 42.125 | 25.5474 | 0.5761 | 16.5776 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 5609.0016 | 0.00017828
5590 | 42.498 | 41.71 | 42.005 | 25.174 | 25.7188 | 842 | 0.2335 | 42.071 | 25.4464 | 0.5448 | 16.6246 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 5597.8148 | 0.00017864
5595 | 42.341 | 41.528 | 41.775 | 25.0318 | 25.5659 | 840.7 | 0.2337 | 41.8813 | 25.2989 | 0.5341 | 16.5825 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 5603.3676 | 0.00017846
5600 | 42.188 | 41.449 | 41.745 | 24.9102 | 25.4363 | 842.6 | 0.234 | 41.794 | 25.1732 | 0.5261 | 16.6208 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 5603.1013 | 0.00017847
5605 | 42.062 | 41.298 | 41.545 | 24.7706 | 25.2782 | 841.1 | 0.2342 | 41.635 | 25.0244 | 0.5076 | 16.6106 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 5596.5444 | 0.00017868
5610 | 41.963 | 41.175 | 41.446 | 24.6775 | 25.159 | 840.3 | 0.2335 | 41.528 | 24.9183 | 0.4815 | 16.6097 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 5591.5074 | 0.00017884
5615 | 41.887 | 41.1 | 41.346 | 24.5638 | 25.0372 | 840.3 | 0.2338 | 41.4443 | 24.8005 | 0.4734 | 16.6438 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 5580.0571 | 0.00017921
5620 | 41.765 | 41.026 | 41.248 | 24.4268 | 24.892 | 841.2 | 0.2334 | 41.3463 | 24.6594 | 0.4652 | 16.6869 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 5571.6057 | 0.00017948
5625 | 41.67 | 40.882 | 41.104 | 24.2975 | 24.7547 | 840.7 | 0.2335 | 41.2187 | 24.5261 | 0.4572 | 16.6926 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 5566.4148 | 0.00017965
5630 | 41.531 | 40.743 | 40.965 | 24.1708 | 24.6174 | 841.5 | 0.2341 | 41.0797 | 24.3941 | 0.4466 | 16.6856 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 5574.0492 | 0.0001794
5635 | 41.443 | 40.68 | 40.902 | 24.0933 | 24.5293 | 840.3 | 0.2332 | 41.0083 | 24.3113 | 0.436 | 16.697 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 5562.278 | 0.00017978
5640 | 41.29 | 40.527 | 40.798 | 23.9769 | 24.4049 | 838 | 0.2342 | 40.8717 | 24.1909 | 0.428 | 16.6808 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 5552.4627 | 0.0001801
5645 | 41.167 | 40.428 | 40.65 | 23.8839 | 24.2987 | 837.4 | 0.2346 | 40.7483 | 24.0913 | 0.4148 | 16.657 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 5556.3928 | 0.00017997
5650 | 41.051 | 40.313 | 40.534 | 23.7753 | 24.1821 | 838.9 | 0.234 | 40.6327 | 23.9787 | 0.4068 | 16.654 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 5567.3707 | 0.00017962
5655 | 40.897 | 40.159 | 40.405 | 23.6874 | 24.0836 | 837.4 | 0.2357 | 40.487 | 23.8855 | 0.3962 | 16.6015 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 5574.9794 | 0.00017937
5660 | 40.805 | 40.067 | 40.337 | 23.5789 | 23.9748 | 838.2 | 0.235 | 40.403 | 23.7768 | 0.3959 | 16.6261 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 5572.032 | 0.00017947
5665 | 40.675 | 39.936 | 40.133 | 23.4651 | 23.8478 | 836.8 | 0.236 | 40.248 | 23.6564 | 0.3827 | 16.5916 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 5574.3258 | 0.00017939
5670 | 40.562 | 39.824 | 40.094 | 23.3566 | 23.739 | 836.1 | 0.2358 | 40.16 | 23.5478 | 0.3824 | 16.6122 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 5562.7394 | 0.00017977
5675 | 40.439 | 39.701 | 39.947 | 23.2196 | 23.5913 | 835.3 | 0.2353 | 40.029 | 23.4054 | 0.3717 | 16.6236 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 5553.6224 | 0.00018006
5680 | 40.332 | 39.618 | 39.815 | 23.1291 | 23.5007 | 837.5 | 0.2363 | 39.9217 | 23.3149 | 0.3716 | 16.6068 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 5573.8769 | 0.00017941
5685 | 40.222 | 39.484 | 39.68 | 22.9947 | 23.3608 | 835.6 | 0.2362 | 39.7953 | 23.1777 | 0.3661 | 16.6176 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 5557.6118 | 0.00017993
5690 | 40.13 | 39.392 | 39.589 | 22.9198 | 23.2701 | 836 | 0.2366 | 39.7037 | 23.095 | 0.3503 | 16.6087 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 5563.2406 | 0.00017975
5695 | 40.031 | 39.317 | 39.514 | 22.8267 | 23.1794 | 835 | 0.2368 | 39.6207 | 23.0031 | 0.3527 | 16.6176 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 5553.61 | 0.00018006
5700 | 39.906 | 39.217 | 39.413 | 22.744 | 23.0862 | 834.1 | 0.2364 | 39.512 | 22.9151 | 0.3422 | 16.5969 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 5554.5488 | 0.00018003
5705 | 39.877 | 39.139 | 39.36 | 22.6794 | 23.0162 | 834.2 | 0.237 | 39.4587 | 22.8478 | 0.3368 | 16.6109 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 5550.5438 | 0.00018016
5710 | 39.82 | 39.057 | 39.278 | 22.5993 | 22.9333 | 834.8 | 0.2363 | 39.385 | 22.7663 | 0.334 | 16.6187 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 5551.9179 | 0.00018012
5715 | 39.764 | 39.026 | 39.222 | 22.5606 | 22.8867 | 833.6 | 0.2371 | 39.3373 | 22.7236 | 0.3261 | 16.6137 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 5545.6112 | 0.00018032
5720 | 39.685 | 38.996 | 39.193 | 22.4908 | 22.822 | 834.4 | 0.2363 | 39.2913 | 22.6564 | 0.3312 | 16.6349 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 5543.8423 | 0.00018038
5725 | 39.703 | 38.989 | 39.186 | 22.4546 | 22.7727 | 834 | 0.2361 | 39.2927 | 22.6136 | 0.3181 | 16.679 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 5526.5391 | 0.00018095
5730 | 39.6 | 38.886 | 39.083 | 22.3978 | 22.7158 | 834 | 0.2371 | 39.1897 | 22.5568 | 0.318 | 16.6329 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 5541.8732 | 0.00018044
5735 | 39.5 | 38.787 | 38.984 | 22.3254 | 22.6355 | 834.2 | 0.2374 | 39.0903 | 22.4805 | 0.3101 | 16.6099 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 5550.8724 | 0.00018015
5740 | 39.502 | 38.813 | 38.985 | 22.2944 | 22.6018 | 833.3 | 0.2361 | 39.1 | 22.4481 | 0.3074 | 16.6519 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 5530.8926 | 0.0001808
5745 | 39.434 | 38.745 | 38.941 | 22.2143 | 22.5215 | 832.7 | 0.2371 | 39.04 | 22.3679 | 0.3072 | 16.6721 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 5520.2138 | 0.00018115
5750 | 39.394 | 38.705 | 38.926 | 22.1807 | 22.4775 | 831.5 | 0.2369 | 39.0083 | 22.3291 | 0.2968 | 16.6792 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 5509.9012 | 0.00018149
5755 | 39.335 | 38.621 | 38.818 | 22.1135 | 22.4127 | 832.9 | 0.2355 | 38.9247 | 22.2631 | 0.2992 | 16.6616 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 5525.0303 | 0.00018099
5760 | 39.329 | 38.615 | 38.812 | 22.0696 | 22.3583 | 835 | 0.237 | 38.9187 | 22.214 | 0.2887 | 16.7047 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 5524.6529 | 0.00018101
5765 | 39.23 | 38.517 | 38.738 | 22.0102 | 22.2962 | 831.8 | 0.2366 | 38.8283 | 22.1532 | 0.286 | 16.6751 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 5513.2443 | 0.00018138
5770 | 39.208 | 38.495 | 38.716 | 21.9507 | 22.2366 | 832.9 | 0.2357 | 38.8063 | 22.0937 | 0.2859 | 16.7127 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 5508.1317 | 0.00018155
5775 | 39.08 | 38.391 | 38.563 | 21.8603 | 22.1356 | 830.6 | 0.2365 | 38.678 | 21.9979 | 0.2753 | 16.6801 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 5503.6679 | 0.0001817
5780 | 39.07 | 38.356 | 38.553 | 21.8345 | 22.0993 | 829.4 | 0.237 | 38.6597 | 21.9669 | 0.2648 | 16.6928 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 5491.5298 | 0.0001821
5785 | 38.992 | 38.229 | 38.45 | 21.7802 | 22.0475 | 830.8 | 0.2384 | 38.557 | 21.9139 | 0.2673 | 16.6431 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 5517.1984 | 0.00018125
5790 | 38.942 | 38.229 | 38.376 | 21.7466 | 22.0061 | 830.4 | 0.238 | 38.5157 | 21.8763 | 0.2595 | 16.6393 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 5515.8125 | 0.0001813
5795 | 38.947 | 38.234 | 38.455 | 21.7104 | 21.9698 | 830.3 | 0.2376 | 38.5453 | 21.8401 | 0.2594 | 16.7052 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 5493.3862 | 0.00018204
5800 | 38.957 | 38.268 | 38.465 | 21.6433 | 21.9077 | 830.9 | 0.2352 | 38.5633 | 21.7755 | 0.2644 | 16.7878 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 5470.3076 | 0.00018281
5805 | 38.897 | 38.209 | 38.405 | 21.6123 | 21.8688 | 833.4 | 0.2369 | 38.5037 | 21.7405 | 0.2565 | 16.7631 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 5494.8567 | 0.00018199
5810 | 38.792 | 38.104 | 38.3 | 21.5399 | 21.7989 | 830.1 | 0.2356 | 38.3987 | 21.6694 | 0.259 | 16.7293 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 5484.173 | 0.00018234
5815 | 38.793 | 38.055 | 38.252 | 21.4805 | 21.729 | 830.6 | 0.2377 | 38.3667 | 21.6047 | 0.2485 | 16.7619 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 5476.7875 | 0.00018259
5820 | 38.698 | 38.009 | 38.132 | 21.4211 | 21.672 | 830.6 | 0.2371 | 38.2797 | 21.5465 | 0.2509 | 16.7331 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 5486.2138 | 0.00018228
5825 | 38.684 | 37.97 | 38.167 | 21.3539 | 21.6099 | 829.2 | 0.2364 | 38.2737 | 21.4819 | 0.256 | 16.7918 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 5457.8368 | 0.00018322
5830 | 38.639 | 37.901 | 38.122 | 21.3307 | 21.5788 | 830 | 0.236 | 38.2207 | 21.4548 | 0.2481 | 16.7659 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 5471.5255 | 0.00018276
5835 | 38.525 | 37.811 | 38.008 | 21.248 | 21.4985 | 829 | 0.2368 | 38.1147 | 21.3732 | 0.2505 | 16.7414 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 5472.9309 | 0.00018272
5840 | 38.52 | 37.807 | 37.979 | 21.1989 | 21.4415 | 829.6 | 0.2369 | 38.102 | 21.3202 | 0.2426 | 16.7818 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 5463.7125 | 0.00018303
5845 | 38.477 | 37.813 | 38.01 | 21.1498 | 21.4001 | 829.6 | 0.236 | 38.1 | 21.275 | 0.2503 | 16.8251 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 5449.6677 | 0.0001835
5850 | 38.422 | 37.709 | 37.856 | 21.0826 | 21.325 | 829.1 | 0.2364 | 37.9957 | 21.2038 | 0.2424 | 16.7919 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 5457.1461 | 0.00018325
5855 | 38.471 | 37.758 | 37.955 | 21.0542 | 21.2965 | 828.7 | 0.2362 | 38.0613 | 21.1754 | 0.2423 | 16.886 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 5424.1117 | 0.00018436
5860 | 38.336 | 37.647 | 37.819 | 20.9871 | 21.2266 | 828.6 | 0.2375 | 37.934 | 21.1069 | 0.2395 | 16.8271 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5442.4194 | 0.00018374
5865 | 38.285 | 37.571 | 37.768 | 20.9483 | 21.1852 | 828.9 | 0.2376 | 37.8747 | 21.0667 | 0.2369 | 16.8079 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 5450.6198 | 0.00018347
5870 | 38.226 | 37.513 | 37.71 | 20.8941 | 21.1282 | 828.5 | 0.2379 | 37.8163 | 21.0112 | 0.2341 | 16.8052 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 5448.8757 | 0.00018352
5875 | 38.105 | 37.416 | 37.589 | 20.8192 | 21.0557 | 828.2 | 0.238 | 37.7033 | 20.9374 | 0.2365 | 16.7659 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 5459.6704 | 0.00018316
5880 | 38.145 | 37.432 | 37.604 | 20.7933 | 21.0195 | 828 | 0.2373 | 37.727 | 20.9064 | 0.2262 | 16.8206 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 5440.5962 | 0.0001838
5885 | 38.116 | 37.427 | 37.599 | 20.7262 | 20.9599 | 828.8 | 0.2353 | 37.714 | 20.8431 | 0.2337 | 16.871 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 5429.6001 | 0.00018418
5890 | 38.076 | 37.387 | 37.559 | 20.6771 | 20.9055 | 829.6 | 0.237 | 37.674 | 20.7913 | 0.2284 | 16.8827 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 5431.0585 | 0.00018413
5895 | 38.064 | 37.375 | 37.522 | 20.6228 | 20.8486 | 827.1 | 0.236 | 37.6537 | 20.7357 | 0.2258 | 16.918 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 5403.4047 | 0.00018507
5900 | 37.984 | 37.32 | 37.443 | 20.5686 | 20.7968 | 829.1 | 0.2367 | 37.5823 | 20.6827 | 0.2282 | 16.8996 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 5422.3466 | 0.00018442
5905 | 37.983 | 37.294 | 37.466 | 20.5505 | 20.7709 | 830.5 | 0.2375 | 37.581 | 20.6607 | 0.2204 | 16.9203 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5424.8685 | 0.00018434
5910 | 37.938 | 37.274 | 37.397 | 20.504 | 20.7269 | 827.5 | 0.235 | 37.5363 | 20.6154 | 0.2229 | 16.9209 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 5405.086 | 0.00018501
5915 | 37.943 | 37.23 | 37.402 | 20.4704 | 20.6932 | 827.8 | 0.2362 | 37.525 | 20.5818 | 0.2228 | 16.9432 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 5399.9237 | 0.00018519
5920 | 37.855 | 37.167 | 37.314 | 20.4498 | 20.6673 | 826.1 | 0.2377 | 37.4453 | 20.5586 | 0.2175 | 16.8868 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 5406.8377 | 0.00018495
5925 | 37.863 | 37.15 | 37.272 | 20.4188 | 20.6415 | 828.1 | 0.2375 | 37.4283 | 20.5301 | 0.2227 | 16.8982 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5416.2713 | 0.00018463
5930 | 37.85 | 37.137 | 37.333 | 20.4291 | 20.6363 | 826 | 0.2366 | 37.44 | 20.5327 | 0.2072 | 16.9073 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 5399.6229 | 0.0001852
5935 | 37.835 | 37.122 | 37.294 | 20.4033 | 20.6182 | 827.3 | 0.2375 | 37.417 | 20.5108 | 0.2149 | 16.9062 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5408.4569 | 0.0001849
5940 | 37.799 | 37.086 | 37.258 | 20.3749 | 20.5871 | 828.2 | 0.2372 | 37.381 | 20.481 | 0.2122 | 16.9 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 5416.343 | 0.00018463
5945 | 37.81 | 37.121 | 37.269 | 20.3826 | 20.5871 | 828 | 0.2381 | 37.4 | 20.4849 | 0.2045 | 16.9152 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 5410.1851 | 0.00018484
5950 | 37.772 | 37.084 | 37.231 | 20.349 | 20.5612 | 827.4 | 0.237 | 37.3623 | 20.4551 | 0.2122 | 16.9072 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 5408.7961 | 0.00018488
5955 | 37.758 | 37.07 | 37.242 | 20.3413 | 20.5482 | 827 | 0.2377 | 37.3567 | 20.4447 | 0.2069 | 16.9119 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 5404.6842 | 0.00018502
5960 | 37.769 | 37.031 | 37.179 | 20.3025 | 20.5094 | 826.7 | 0.2377 | 37.3263 | 20.406 | 0.2069 | 16.9204 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 5400.0201 | 0.00018518
5965 | 37.656 | 36.943 | 37.115 | 20.2793 | 20.4809 | 826.3 | 0.2372 | 37.238 | 20.3801 | 0.2016 | 16.8579 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 5417.4127 | 0.00018459
5970 | 37.589 | 36.901 | 37.048 | 20.2612 | 20.4628 | 826.5 | 0.2379 | 37.1793 | 20.362 | 0.2016 | 16.8173 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 5431.7949 | 0.0001841
5975 | 37.622 | 36.909 | 37.057 | 20.2354 | 20.4369 | 825.9 | 0.2368 | 37.196 | 20.3361 | 0.2015 | 16.8599 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 5414.1639 | 0.0001847
5980 | 37.603 | 36.915 | 37.038 | 20.2354 | 20.4292 | 826.7 | 0.2373 | 37.1853 | 20.3323 | 0.1938 | 16.853 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 5421.6003 | 0.00018445
5985 | 37.562 | 36.873 | 37.021 | 20.2018 | 20.4059 | 825.9 | 0.2374 | 37.152 | 20.3039 | 0.2041 | 16.8482 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 5417.9237 | 0.00018457
5990 | 37.516 | 36.828 | 36.975 | 20.1734 | 20.3722 | 825.3 | 0.2372 | 37.1063 | 20.2728 | 0.1988 | 16.8335 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 5418.6887 | 0.00018455
5995 | 37.495 | 36.856 | 36.954 | 20.1708 | 20.367 | 826.5 | 0.238 | 37.1017 | 20.2689 | 0.1962 | 16.8328 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 5426.8147 | 0.00018427
6000 | 37.398 | 36.759 | 36.907 | 20.1243 | 20.3256 | 827.4 | 0.2387 | 37.0213 | 20.2249 | 0.2013 | 16.7964 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 5444.4922 | 0.00018367
6005 | 37.422 | 36.782 | 36.905 | 20.114 | 20.3153 | 824.6 | 0.2369 | 37.0363 | 20.2146 | 0.2013 | 16.8217 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 5417.9066 | 0.00018457
6010 | 37.421 | 36.733 | 36.88 | 20.0649 | 20.2661 | 826 | 0.2377 | 37.0113 | 20.1655 | 0.2012 | 16.8458 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 5419.3249 | 0.00018452
6015 | 37.371 | 36.682 | 36.83 | 20.0107 | 20.2117 | 826.8 | 0.2375 | 36.961 | 20.1112 | 0.201 | 16.8498 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5423.2966 | 0.00018439
6020 | 37.344 | 36.655 | 36.778 | 19.9771 | 20.1729 | 826.5 | 0.2358 | 36.9257 | 20.075 | 0.1958 | 16.8507 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 5421.05 | 0.00018447
6025 | 37.217 | 36.553 | 36.725 | 19.8996 | 20.0952 | 826 | 0.2379 | 36.8317 | 19.9974 | 0.1956 | 16.8343 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 5423.0484 | 0.0001844
6030 | 37.213 | 36.524 | 36.672 | 19.8609 | 20.0512 | 826 | 0.2373 | 36.803 | 19.9561 | 0.1903 | 16.8469 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 5418.9657 | 0.00018454
6035 | 37.161 | 36.547 | 36.669 | 19.8067 | 20.002 | 825.8 | 0.2372 | 36.7923 | 19.9044 | 0.1953 | 16.888 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 5404.4901 | 0.00018503
6040 | 37.129 | 36.49 | 36.613 | 19.7473 | 19.9451 | 826.3 | 0.2376 | 36.744 | 19.8462 | 0.1978 | 16.8978 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 5404.6208 | 0.00018503
6045 | 37.124 | 36.46 | 36.608 | 19.7163 | 19.9114 | 826.7 | 0.2366 | 36.7307 | 19.8138 | 0.1951 | 16.9168 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 5401.1587 | 0.00018515
6050 | 37.069 | 36.405 | 36.553 | 19.6595 | 19.857 | 826.7 | 0.2364 | 36.6757 | 19.7583 | 0.1975 | 16.9174 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 5400.9671 | 0.00018515
6055 | 37.037 | 36.373 | 36.521 | 19.6259 | 19.813 | 825.7 | 0.2367 | 36.6437 | 19.7194 | 0.1871 | 16.9242 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 5392.2665 | 0.00018545
6060 | 37.03 | 36.341 | 36.464 | 19.5768 | 19.7716 | 826 | 0.2372 | 36.6117 | 19.6742 | 0.1948 | 16.9375 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 5390.0058 | 0.00018553
6065 | 36.921 | 36.306 | 36.429 | 19.5123 | 19.7043 | 825.6 | 0.2356 | 36.552 | 19.6083 | 0.192 | 16.9437 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 5385.4137 | 0.00018569
6070 | 36.912 | 36.272 | 36.445 | 19.4864 | 19.6758 | 826.1 | 0.2365 | 36.543 | 19.5811 | 0.1894 | 16.9619 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 5382.8932 | 0.00018577
6075 | 36.877 | 36.262 | 36.36 | 19.4296 | 19.6163 | 825.4 | 0.2366 | 36.4997 | 19.523 | 0.1867 | 16.9767 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 5373.638 | 0.00018609
6080 | 36.866 | 36.226 | 36.349 | 19.3883 | 19.5749 | 825.6 | 0.2356 | 36.4803 | 19.4816 | 0.1866 | 16.9987 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 5367.9784 | 0.00018629
6085 | 36.753 | 36.138 | 36.261 | 19.3496 | 19.5361 | 826 | 0.2375 | 36.384 | 19.4428 | 0.1865 | 16.9412 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5388.8339 | 0.00018557
6090 | 36.738 | 36.074 | 36.222 | 19.2979 | 19.4817 | 825.8 | 0.2375 | 36.3447 | 19.3898 | 0.1838 | 16.9549 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5383.1705 | 0.00018576
6095 | 36.7 | 36.061 | 36.233 | 19.2824 | 19.4584 | 824.9 | 0.2372 | 36.3313 | 19.3704 | 0.176 | 16.9609 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 5375.3803 | 0.00018603
6100 | 36.683 | 35.994 | 36.167 | 19.2411 | 19.4248 | 828 | 0.2378 | 36.2813 | 19.333 | 0.1837 | 16.9484 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 5399.5765 | 0.0001852
6105 | 36.617 | 35.977 | 36.075 | 19.2024 | 19.3833 | 826.1 | 0.2376 | 36.223 | 19.2929 | 0.1809 | 16.9302 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 5392.988 | 0.00018543
6110 | 36.602 | 35.938 | 36.061 | 19.1946 | 19.373 | 825.6 | 0.2378 | 36.2003 | 19.2838 | 0.1784 | 16.9165 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 5394.0623 | 0.00018539
6115 | 36.512 | 35.897 | 36.02 | 19.1636 | 19.3419 | 824.6 | 0.2363 | 36.143 | 19.2527 | 0.1783 | 16.8903 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 5395.9124 | 0.00018533
6120 | 36.521 | 35.882 | 36.029 | 19.1585 | 19.3316 | 824.3 | 0.2374 | 36.144 | 19.245 | 0.1731 | 16.8989 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 5391.1724 | 0.00018549
6125 | 36.552 | 35.913 | 36.06 | 19.1378 | 19.3135 | 825.9 | 0.237 | 36.175 | 19.2257 | 0.1757 | 16.9493 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 5385.5747 | 0.00018568
6130 | 36.509 | 35.87 | 36.017 | 19.1017 | 19.2798 | 825.2 | 0.2371 | 36.132 | 19.1908 | 0.1781 | 16.9413 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 5383.5829 | 0.00018575
6135 | 36.49 | 35.875 | 36.022 | 19.1094 | 19.2824 | 827.4 | 0.2368 | 36.129 | 19.1959 | 0.173 | 16.9331 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 5400.5337 | 0.00018517
6140 | 36.497 | 35.833 | 35.981 | 19.0733 | 19.2539 | 825.1 | 0.2371 | 36.1037 | 19.1636 | 0.1806 | 16.9401 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 5383.3066 | 0.00018576
6145 | 36.452 | 35.837 | 35.985 | 19.0629 | 19.2332 | 825.4 | 0.2375 | 36.0913 | 19.1481 | 0.1703 | 16.9433 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5384.2415 | 0.00018573
6150 | 36.432 | 35.768 | 35.891 | 19.0371 | 19.2125 | 826.3 | 0.2369 | 36.0303 | 19.1248 | 0.1754 | 16.9055 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 5402.1485 | 0.00018511
6155 | 36.363 | 35.748 | 35.896 | 18.9984 | 19.1711 | 824.6 | 0.2372 | 36.0023 | 19.0847 | 0.1727 | 16.9176 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 5387.1944 | 0.00018563
6160 | 36.366 | 35.727 | 35.875 | 18.988 | 19.1582 | 824.6 | 0.2382 | 35.9893 | 19.0731 | 0.1702 | 16.9162 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 5387.6243 | 0.00018561
6165 | 36.296 | 35.656 | 35.779 | 18.9519 | 19.1271 | 823.9 | 0.2386 | 35.9103 | 19.0395 | 0.1752 | 16.8708 | 1.1867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087202 | #VALUE! | #VALUE! | 5397.5367 | 0.00018527
6170 | 36.228 | 35.638 | 35.761 | 18.9338 | 19.1012 | 824.1 | 0.2386 | 35.8757 | 19.0175 | 0.1674 | 16.8582 | 1.1867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087202 | #VALUE! | #VALUE! | 5402.9035 | 0.00018509
6175 | 36.306 | 35.692 | 35.815 | 18.9364 | 19.1064 | 824.9 | 0.2371 | 35.9377 | 19.0214 | 0.17 | 16.9163 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 5389.5738 | 0.00018554
6180 | 36.236 | 35.621 | 35.769 | 18.908 | 19.0831 | 825.4 | 0.238 | 35.8753 | 18.9956 | 0.1751 | 16.8798 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 5404.4965 | 0.00018503
6185 | 36.289 | 35.674 | 35.822 | 18.9235 | 19.0935 | 823.9 | 0.2375 | 35.9283 | 19.0085 | 0.17 | 16.9198 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5381.9054 | 0.00018581
6190 | 36.27 | 35.68 | 35.827 | 18.908 | 19.0831 | 825.4 | 0.2366 | 35.9257 | 18.9956 | 0.1751 | 16.9301 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 5388.4289 | 0.00018558
6195 | 36.299 | 35.684 | 35.807 | 18.8925 | 19.0702 | 825.8 | 0.2354 | 35.93 | 18.9813 | 0.1777 | 16.9487 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 5385.1451 | 0.0001857
6200 | 36.301 | 35.686 | 35.834 | 18.9054 | 19.0805 | 826.4 | 0.237 | 35.9403 | 18.993 | 0.1751 | 16.9474 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 5389.4605 | 0.00018555
6205 | 36.28 | 35.69 | 35.788 | 18.8951 | 19.0728 | 825.8 | 0.2367 | 35.9193 | 18.984 | 0.1777 | 16.9354 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 5389.3636 | 0.00018555
6210 | 36.309 | 35.694 | 35.817 | 18.9209 | 19.096 | 825.7 | 0.2357 | 35.94 | 19.0084 | 0.1751 | 16.9316 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 5389.931 | 0.00018553
6215 | 36.289 | 35.674 | 35.797 | 18.9157 | 19.096 | 825.6 | 0.2378 | 35.92 | 19.0058 | 0.1803 | 16.9141 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 5394.8223 | 0.00018536
6220 | 36.294 | 35.728 | 35.826 | 18.9106 | 19.0857 | 824.4 | 0.2359 | 35.9493 | 18.9981 | 0.1751 | 16.9512 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 5375.2121 | 0.00018604
6225 | 36.326 | 35.736 | 35.884 | 18.9442 | 19.1168 | 825.6 | 0.2365 | 35.982 | 19.0305 | 0.1726 | 16.9515 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 5382.9357 | 0.00018577
6230 | 36.333 | 35.742 | 35.865 | 18.939 | 19.1168 | 824.8 | 0.2359 | 35.98 | 19.0279 | 0.1778 | 16.9521 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 5377.5293 | 0.00018596
6235 | 36.341 | 35.751 | 35.849 | 18.9545 | 19.1297 | 825.6 | 0.2381 | 35.9803 | 19.0421 | 0.1752 | 16.9382 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 5387.1518 | 0.00018563
6240 | 36.347 | 35.757 | 35.905 | 18.9726 | 19.1504 | 824.4 | 0.2376 | 36.003 | 19.0615 | 0.1778 | 16.9415 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 5378.2844 | 0.00018593
6245 | 36.283 | 35.717 | 35.815 | 18.9674 | 19.1504 | 824 | 0.2374 | 35.9383 | 19.0589 | 0.183 | 16.8794 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 5395.4415 | 0.00018534
6250 | 36.294 | 35.679 | 35.827 | 18.9906 | 19.1737 | 826 | 0.238 | 35.9333 | 19.0821 | 0.1831 | 16.8512 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 5417.6043 | 0.00018458
6255 | 36.281 | 35.715 | 35.863 | 18.9984 | 19.1918 | 825.5 | 0.2375 | 35.953 | 19.0951 | 0.1934 | 16.8579 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 5412.1677 | 0.00018477
6260 | 36.346 | 35.78 | 35.903 | 19.0113 | 19.2177 | 825.7 | 0.2369 | 36.0097 | 19.1145 | 0.2064 | 16.8952 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 5401.5381 | 0.00018513
6265 | 36.436 | 35.821 | 35.993 | 19.0604 | 19.2798 | 831.6 | 0.2366 | 36.0833 | 19.1701 | 0.2194 | 16.9132 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 5434.3234 | 0.00018402
6270 | 36.455 | 35.865 | 35.988 | 19.0784 | 19.3212 | 824.9 | 0.2371 | 36.1027 | 19.1998 | 0.2428 | 16.9029 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 5393.8464 | 0.0001854
6275 | 36.55 | 35.96 | 36.108 | 19.1662 | 19.417 | 826.9 | 0.235 | 36.206 | 19.2916 | 0.2508 | 16.9144 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 5403.2372 | 0.00018507
6280 | 36.575 | 35.984 | 36.132 | 19.1895 | 19.461 | 825 | 0.2354 | 36.2303 | 19.3253 | 0.2715 | 16.9051 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 5393.793 | 0.0001854
6285 | 36.578 | 35.963 | 36.16 | 19.223 | 19.5024 | 824.8 | 0.2364 | 36.2337 | 19.3627 | 0.2794 | 16.871 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 5403.3901 | 0.00018507
6290 | 36.536 | 35.945 | 36.118 | 19.2953 | 19.5801 | 825.2 | 0.2388 | 36.1997 | 19.4377 | 0.2848 | 16.762 | 1.1877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087144 | #VALUE! | #VALUE! | 5441.1649 | 0.00018378
6295 | 36.571 | 35.981 | 36.177 | 19.3444 | 19.6422 | 826.3 | 0.2384 | 36.243 | 19.4933 | 0.2978 | 16.7497 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 5452.4082 | 0.00018341
6300 | 36.708 | 36.093 | 36.314 | 19.427 | 19.7302 | 825.2 | 0.2374 | 36.3717 | 19.5786 | 0.3032 | 16.7931 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 5431.0881 | 0.00018413
6305 | 36.775 | 36.185 | 36.406 | 19.4916 | 19.8104 | 825.9 | 0.2361 | 36.4553 | 19.651 | 0.3188 | 16.8043 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 5432.0507 | 0.00018409
6310 | 36.871 | 36.256 | 36.453 | 19.5613 | 19.8933 | 826.3 | 0.2362 | 36.5267 | 19.7273 | 0.332 | 16.7994 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 5436.2883 | 0.00018395
6315 | 36.946 | 36.356 | 36.553 | 19.6569 | 20.002 | 826.4 | 0.2356 | 36.6183 | 19.8295 | 0.3451 | 16.7889 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 5440.3412 | 0.00018381
6320 | 36.953 | 36.363 | 36.56 | 19.7473 | 20.1004 | 825.3 | 0.2369 | 36.6253 | 19.9239 | 0.3531 | 16.7015 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 5461.5315 | 0.0001831
6325 | 37.085 | 36.471 | 36.692 | 19.8247 | 20.1884 | 825.6 | 0.2361 | 36.7493 | 20.0066 | 0.3637 | 16.7428 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 5450.0397 | 0.00018348
6330 | 37.224 | 36.609 | 36.806 | 19.959 | 20.3256 | 825.5 | 0.2352 | 36.8797 | 20.1423 | 0.3666 | 16.7374 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 5451.1431 | 0.00018345
6335 | 37.292 | 36.677 | 36.898 | 20.0443 | 20.4317 | 825 | 0.236 | 36.9557 | 20.238 | 0.3874 | 16.7177 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 5454.2611 | 0.00018334
6340 | 37.314 | 36.749 | 36.995 | 20.1527 | 20.5405 | 827.8 | 0.2363 | 37.0193 | 20.3466 | 0.3878 | 16.6727 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 5487.5218 | 0.00018223
6345 | 37.415 | 36.85 | 37.022 | 20.2586 | 20.6492 | 828.5 | 0.2362 | 37.0957 | 20.4539 | 0.3906 | 16.6418 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 5502.3818 | 0.00018174
6350 | 37.496 | 36.906 | 37.127 | 20.3232 | 20.7295 | 826.2 | 0.2366 | 37.1763 | 20.5264 | 0.4063 | 16.65 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 5484.3988 | 0.00018234
6355 | 37.607 | 36.968 | 37.189 | 20.4317 | 20.8382 | 827.6 | 0.2348 | 37.2547 | 20.6349 | 0.4065 | 16.6197 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 5503.6969 | 0.0001817
6360 | 37.65 | 37.035 | 37.256 | 20.5247 | 20.9444 | 826.4 | 0.2351 | 37.3137 | 20.7345 | 0.4197 | 16.5791 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 5509.1749 | 0.00018152
6365 | 37.771 | 37.156 | 37.377 | 20.6383 | 21.0687 | 827.2 | 0.2359 | 37.4347 | 20.8535 | 0.4304 | 16.5812 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 5513.8263 | 0.00018136
6370 | 37.847 | 37.257 | 37.478 | 20.7287 | 21.1723 | 827 | 0.236 | 37.5273 | 20.9505 | 0.4436 | 16.5768 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 5513.9342 | 0.00018136
6375 | 37.954 | 37.339 | 37.561 | 20.8192 | 21.2655 | 826.3 | 0.2332 | 37.618 | 21.0423 | 0.4463 | 16.5756 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 5509.6603 | 0.0001815
6380 | 38.041 | 37.426 | 37.672 | 20.9122 | 21.369 | 826.8 | 0.2355 | 37.713 | 21.1406 | 0.4568 | 16.5724 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 5514.0754 | 0.00018135
6385 | 38.109 | 37.518 | 37.764 | 21.0155 | 21.4856 | 827.8 | 0.2352 | 37.797 | 21.2506 | 0.4701 | 16.5465 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 5529.4028 | 0.00018085
6390 | 38.154 | 37.564 | 37.834 | 21.0981 | 21.5736 | 829.6 | 0.2345 | 37.8507 | 21.3359 | 0.4755 | 16.5148 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 5552.0405 | 0.00018011
6395 | 38.254 | 37.664 | 37.935 | 21.2015 | 21.6746 | 828.2 | 0.2333 | 37.951 | 21.4381 | 0.4731 | 16.513 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 5543.2977 | 0.0001804
6400 | 38.33 | 37.715 | 38.011 | 21.2609 | 21.7419 | 827.8 | 0.2351 | 38.0187 | 21.5014 | 0.481 | 16.5173 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 5539.1724 | 0.00018053
6405 | 38.427 | 37.836 | 38.107 | 21.3487 | 21.8248 | 828.2 | 0.235 | 38.1233 | 21.5867 | 0.4761 | 16.5366 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 5535.3754 | 0.00018066
6410 | 38.415 | 37.898 | 38.12 | 21.4262 | 21.918 | 828 | 0.2338 | 38.1443 | 21.6721 | 0.4918 | 16.4722 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 5555.6578 | 0.00018
6415 | 38.474 | 37.933 | 38.228 | 21.4779 | 21.9802 | 829.5 | 0.2346 | 38.2117 | 21.7291 | 0.5023 | 16.4826 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 5562.2163 | 0.00017978
6420 | 38.625 | 38.01 | 38.281 | 21.5761 | 22.0786 | 828.9 | 0.2344 | 38.3053 | 21.8273 | 0.5025 | 16.478 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 5559.7558 | 0.00017986
6425 | 38.678 | 38.112 | 38.408 | 21.6743 | 22.1848 | 828.7 | 0.2335 | 38.3993 | 21.9295 | 0.5105 | 16.4698 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 5561.1818 | 0.00017982
6430 | 38.684 | 38.118 | 38.389 | 21.7234 | 22.2495 | 828.8 | 0.2348 | 38.397 | 21.9865 | 0.5261 | 16.4106 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 5581.9282 | 0.00017915
6435 | 38.764 | 38.149 | 38.494 | 21.8241 | 22.3506 | 828.1 | 0.2353 | 38.469 | 22.0874 | 0.5265 | 16.3817 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 5587.0529 | 0.00017899
6440 | 38.752 | 38.186 | 38.456 | 21.8861 | 22.4205 | 825.5 | 0.2354 | 38.4647 | 22.1533 | 0.5344 | 16.3114 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 5593.5093 | 0.00017878
6445 | 38.846 | 38.28 | 38.551 | 21.9792 | 22.506 | 830 | 0.2354 | 38.559 | 22.2426 | 0.5268 | 16.3164 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 5622.266 | 0.00017786
6450 | 38.872 | 38.331 | 38.626 | 22.0308 | 22.5655 | 828.8 | 0.2355 | 38.6097 | 22.2981 | 0.5347 | 16.3115 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 5615.8182 | 0.00017807
6455 | 38.954 | 38.363 | 38.634 | 22.0799 | 22.6173 | 829 | 0.2335 | 38.6503 | 22.3486 | 0.5374 | 16.3017 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 5620.5444 | 0.00017792
6460 | 39.044 | 38.453 | 38.724 | 22.1781 | 22.7132 | 829.7 | 0.2346 | 38.7403 | 22.4457 | 0.5351 | 16.2947 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 5627.7242 | 0.00017769
6465 | 39.118 | 38.552 | 38.823 | 22.235 | 22.7883 | 829.2 | 0.2346 | 38.831 | 22.5116 | 0.5533 | 16.3194 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 5615.8316 | 0.00017807
6470 | 39.174 | 38.583 | 38.903 | 22.2841 | 22.8427 | 829.5 | 0.2343 | 38.8867 | 22.5634 | 0.5586 | 16.3233 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 5616.5154 | 0.00017805
6475 | 39.261 | 38.671 | 38.966 | 22.3823 | 22.9385 | 831.2 | 0.2333 | 38.966 | 22.6604 | 0.5562 | 16.3056 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 5634.1239 | 0.00017749
6480 | 39.331 | 38.74 | 39.036 | 22.4417 | 23.0085 | 830.8 | 0.2339 | 39.0357 | 22.7251 | 0.5668 | 16.3106 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 5629.6977 | 0.00017763
6485 | 39.404 | 38.813 | 39.133 | 22.5347 | 23.0939 | 830.7 | 0.2327 | 39.1167 | 22.8143 | 0.5592 | 16.3024 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 5631.8515 | 0.00017756
6490 | 39.458 | 38.892 | 39.187 | 22.6123 | 23.182 | 832.1 | 0.2341 | 39.179 | 22.8971 | 0.5697 | 16.2818 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 5648.4516 | 0.00017704
6495 | 39.516 | 38.926 | 39.221 | 22.6639 | 23.2364 | 829.2 | 0.2328 | 39.221 | 22.9502 | 0.5725 | 16.2708 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 5632.5712 | 0.00017754
6500 | 39.603 | 39.037 | 39.332 | 22.7673 | 23.34 | 826.2 | 0.2333 | 39.324 | 23.0537 | 0.5727 | 16.2704 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 5612.3654 | 0.00017818
6505 | 39.667 | 39.052 | 39.421 | 22.8345 | 23.4255 | 832.1 | 0.2346 | 39.38 | 23.13 | 0.591 | 16.25 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 5659.5226 | 0.00017669
6510 | 39.712 | 39.146 | 39.441 | 22.881 | 23.4774 | 832 | 0.2336 | 39.433 | 23.1792 | 0.5964 | 16.2538 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 5657.5194 | 0.00017676
6515 | 39.784 | 39.218 | 39.563 | 22.9689 | 23.5577 | 832 | 0.2341 | 39.5217 | 23.2633 | 0.5888 | 16.2584 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 5655.9303 | 0.00017681
6520 | 39.757 | 39.24 | 39.535 | 22.9766 | 23.5628 | 834.7 | 0.233 | 39.5107 | 23.2697 | 0.5862 | 16.241 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 5680.3642 | 0.00017605
6525 | 39.826 | 39.309 | 39.58 | 23.0438 | 23.5836 | 834.9 | 0.2334 | 39.5717 | 23.3137 | 0.5398 | 16.258 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 5675.7842 | 0.00017619
6530 | 39.857 | 39.316 | 39.611 | 23.0697 | 23.5939 | 834.5 | 0.234 | 39.5947 | 23.3318 | 0.5242 | 16.2629 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 5671.3556 | 0.00017632
6535 | 39.888 | 39.371 | 39.667 | 23.0955 | 23.6069 | 833.5 | 0.2333 | 39.642 | 23.3512 | 0.5114 | 16.2908 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 5654.8466 | 0.00017684
6540 | 39.94 | 39.448 | 39.718 | 23.1731 | 23.6665 | 834.2 | 0.2343 | 39.702 | 23.4198 | 0.4934 | 16.2822 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 5662.5851 | 0.0001766
6545 | 39.956 | 39.439 | 39.735 | 23.2196 | 23.7235 | 833.3 | 0.2341 | 39.71 | 23.4716 | 0.5039 | 16.2385 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 5671.7156 | 0.00017631
6550 | 39.94 | 39.472 | 39.767 | 23.2351 | 23.739 | 835 | 0.2342 | 39.7263 | 23.487 | 0.5039 | 16.2393 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 5682.9948 | 0.00017596
6555 | 39.987 | 39.495 | 39.766 | 23.2971 | 23.7805 | 832 | 0.2346 | 39.7493 | 23.5388 | 0.4834 | 16.2105 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 5672.6196 | 0.00017629
6560 | 39.958 | 39.441 | 39.761 | 23.292 | 23.7753 | 830.9 | 0.234 | 39.72 | 23.5337 | 0.4833 | 16.1864 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 5673.5838 | 0.00017626
6565 | 39.954 | 39.461 | 39.732 | 23.3152 | 23.7882 | 833.7 | 0.2357 | 39.7157 | 23.5517 | 0.473 | 16.164 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 5700.5859 | 0.00017542
6570 | 39.952 | 39.46 | 39.706 | 23.354 | 23.8323 | 831.8 | 0.2354 | 39.706 | 23.5932 | 0.4783 | 16.1129 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 5705.6377 | 0.00017527
6575 | 39.859 | 39.367 | 39.663 | 23.3488 | 23.8401 | 829.2 | 0.236 | 39.6297 | 23.5944 | 0.4913 | 16.0352 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 5715.3404 | 0.00017497
6580 | 39.905 | 39.412 | 39.658 | 23.4057 | 23.8763 | 830.8 | 0.2362 | 39.6583 | 23.641 | 0.4706 | 16.0173 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 5732.762 | 0.00017444
6585 | 39.839 | 39.347 | 39.642 | 23.4212 | 23.8919 | 832.7 | 0.2353 | 39.6093 | 23.6565 | 0.4707 | 15.9528 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 5769.1222 | 0.00017334
6590 | 39.87 | 39.403 | 39.649 | 23.4315 | 23.9048 | 833.9 | 0.2355 | 39.6407 | 23.6682 | 0.4733 | 15.9725 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 5770.2983 | 0.0001733
6595 | 39.922 | 39.455 | 39.701 | 23.5142 | 23.9877 | 836.8 | 0.2365 | 39.6927 | 23.7509 | 0.4735 | 15.9417 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 5801.5525 | 0.00017237
6600 | 39.949 | 39.433 | 39.728 | 23.5349 | 24.0162 | 831.8 | 0.2354 | 39.7033 | 23.7755 | 0.4813 | 15.9278 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 5771.9321 | 0.00017325
6605 | 40.004 | 39.512 | 39.807 | 23.6021 | 24.0836 | 835 | 0.2351 | 39.7743 | 23.8428 | 0.4815 | 15.9315 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 5792.7916 | 0.00017263
6610 | 40.035 | 39.568 | 39.839 | 23.6486 | 24.1302 | 832.4 | 0.2361 | 39.814 | 23.8894 | 0.4816 | 15.9246 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 5777.2502 | 0.00017309
6615 | 40.02 | 39.553 | 39.824 | 23.6642 | 24.138 | 832 | 0.2355 | 39.799 | 23.9011 | 0.4738 | 15.8979 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 5784.1721 | 0.00017289
6620 | 40.06 | 39.592 | 39.863 | 23.7029 | 24.1587 | 831.7 | 0.2358 | 39.8383 | 23.9308 | 0.4558 | 15.9075 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 5778.5849 | 0.00017305
6625 | 40.107 | 39.615 | 39.91 | 23.7262 | 24.1846 | 831.5 | 0.2347 | 39.8773 | 23.9554 | 0.4584 | 15.9219 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 5771.9704 | 0.00017325
6630 | 40.086 | 39.57 | 39.89 | 23.7262 | 24.2002 | 831.7 | 0.2365 | 39.8487 | 23.9632 | 0.474 | 15.8855 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 5786.612 | 0.00017281
6635 | 40.12 | 39.653 | 39.923 | 23.7831 | 24.2546 | 831.3 | 0.2353 | 39.8987 | 24.0189 | 0.4715 | 15.8798 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 5785.8868 | 0.00017283
6640 | 40.136 | 39.644 | 39.89 | 23.7831 | 24.2546 | 832.3 | 0.2347 | 39.89 | 24.0189 | 0.4715 | 15.8712 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 5796.0102 | 0.00017253
6645 | 40.183 | 39.74 | 40.035 | 23.8373 | 24.3013 | 832.1 | 0.2345 | 39.986 | 24.0693 | 0.464 | 15.9167 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 5778.0345 | 0.00017307
6650 | 40.287 | 39.819 | 40.115 | 23.9123 | 24.3764 | 832.2 | 0.2353 | 40.0737 | 24.1443 | 0.4641 | 15.9293 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 5774.1519 | 0.00017319
6655 | 40.276 | 39.784 | 40.054 | 23.8942 | 24.3634 | 832.9 | 0.2352 | 40.038 | 24.1288 | 0.4692 | 15.9092 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 5786.3162 | 0.00017282
6660 | 40.296 | 39.829 | 40.124 | 23.9563 | 24.3868 | 831.7 | 0.236 | 40.083 | 24.1715 | 0.4305 | 15.9115 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 5777.1625 | 0.0001731
6665 | 40.374 | 39.882 | 40.128 | 23.9588 | 24.3868 | 831 | 0.2334 | 40.128 | 24.1728 | 0.428 | 15.9552 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 5756.4722 | 0.00017372
6670 | 40.333 | 39.84 | 40.086 | 23.9304 | 24.3738 | 833.6 | 0.2344 | 40.0863 | 24.1521 | 0.4434 | 15.9342 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 5782.081 | 0.00017295
6675 | 40.37 | 39.878 | 40.173 | 23.995 | 24.4412 | 832.6 | 0.2351 | 40.1403 | 24.2181 | 0.4462 | 15.9222 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 5779.4973 | 0.00017303
6680 | 40.436 | 39.919 | 40.19 | 24.0209 | 24.4826 | 833.5 | 0.2346 | 40.1817 | 24.2518 | 0.4617 | 15.9299 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 5782.954 | 0.00017292
6685 | 40.432 | 39.916 | 40.162 | 24.039 | 24.5085 | 832 | 0.234 | 40.17 | 24.2737 | 0.4695 | 15.8963 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 5784.7725 | 0.00017287
6690 | 40.412 | 39.92 | 40.166 | 24.0597 | 24.5241 | 831.8 | 0.2354 | 40.166 | 24.2919 | 0.4644 | 15.8741 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 5791.4518 | 0.00017267
6695 | 40.397 | 39.905 | 40.2 | 24.0364 | 24.5085 | 832.8 | 0.2354 | 40.1673 | 24.2724 | 0.4721 | 15.8949 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 5790.8326 | 0.00017269
6700 | 40.41 | 39.918 | 40.213 | 24.0364 | 24.493 | 832.7 | 0.2348 | 40.1803 | 24.2647 | 0.4566 | 15.9156 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 5782.5884 | 0.00017293
6705 | 40.427 | 39.96 | 40.206 | 24.0209 | 24.48 | 831.7 | 0.234 | 40.1977 | 24.2505 | 0.4591 | 15.9472 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 5764.2054 | 0.00017348

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386